ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, με μέγεθος τουλάχιστον δέκα (10’’) ιντσών και ταυτόχρονης απεικόνισης έξι (6) καναλιών. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες ασθενείς.

- Ο χειρισμός του να πραγματοποιείται μέσω σταθερών πλήκτρων και περιστρεφόμενου διακόπτη (όχι οθόνη τεχνολογίας αφής).

- Να είναι σχετικά μικρού βάρους (έως 6 kg) και να διαθέτει χειρολαβή, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μόνιτορ μεταφοράς.

- Να τροφοδοτείται από ρεύμα δικτύου πόλεως καθώς και από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που να εξασφαλίζει αυτονομία μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ωρών.

- Να διαθέτει τις παρακάτω βαθμίδες:

α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) μέσω τριπολικού ή πενταπολικού καλωδίου

β. Μία (1) αιματηρή πίεση (IBP) με δυνατότητα επέκτασης στις δύο (2) με χρήση καλωδίου διαχωρισμού

γ. Αναίμακτη πίεση (NIBP)

δ. Μία (1) θερμοκρασία (Τ) με δυνατότητα επέκτασης στις δύο (2) με χρήση καλωδίου διαχωρισμού

ε. Παλμική Οξυμετρία (SpO2)

- Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης:

α). βηματοδότη,

β). κακής σύνδεσης ή ηλεκτρικής διακοπής κάθε ηλεκτροδίου με αυτόματη μετάπτωση σε διαθέσιμη απαγωγή  και ειδοποίηση του χρήστη και

γ). βασικών αρρυθμιών και ανάλυσης του διαστήματος ST.

- Να μετρά αναίμακτα την τιμή της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης, με χρήση περιχειρίδων διπλού αυλού. Η μέτρηση να πραγματοποιείται χειροκίνητα ή αυτόματα με επιλογή χρονικών διαστημάτων από το χρήστη. Να εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια μετρήσεων βάσει ειδικού αλγορίθμου ο οποίος και να αναφερθεί.

- Να δέχεται βαθμίδα καπνογραφίας (etCO2) με μέθοδο πλάγιας ροής (sidestream ή microstream) προς μελλοντική αναβάθμιση.  Η βαθμίδα να είναι απαραιτήτως βυσματούμενου τύπου ώστε να παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασής της σε περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών. Να προσφερθεί προς επιλογή.

- Να διαθέτει μνήμη (trends) 24 ωρών τουλάχιστον με απεικόνιση σε μορφή γραφημάτων και πινάκων, όλων των παρακολουθούμενων παραμέτρων.

- Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους.

- Να συνοδεύεται από πενταπολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος, αισθητήρα παλμικής οξυμετρίας δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων, δύο (2) περιχειρίδες διαφορετικών μεγεθών (L, XL), αισθητήρα θερμοκρασίας και εν γένει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την άμεση και πλήρη λειτουργία του.