Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Σε απάντηση του από 28/09/2016 με αρ. πρωτ. 21553 εγγράφου του Νοσοκομείου σας, και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ» και «ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τριχοειδικά φίλτρα συνεχών μεθόδων με δραστική επιφάνεια από 1.4 m2 έως και 1,8 m2 αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα πυρετογόνων ουσιών, αποστειρωμένα με ατμό, με μεμβράνη βιοσυμβατή από πολυσουλφόνη κατάλληλα για πλασμαφαίρεση, συνεχή αρτηριοφλεβική αιμοδιήθηση, συνεχή φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση και όλες τις παραλλαγές τους, με δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τον τύπο της θεραπείας.

Να προσφέρονται σε ΣΕΤ τα οποία να περιλαμβάνουν φίλτρο, αρτηριο-φλεβικές γραμμές, γραμμές διαλύματος υποκατάστασης συστήματα θέρμανσης διαλυμάτων ξεχωριστά και όλες τις απαραίτητες γραμμές για εκτέλεση όλων των μεθόδων.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

- H συσκευή να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη και σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω να τεκμηριώνονται με αντίστοιχα εγχειρίδια, εγκρίσεις και δηλώσεις του κατασκευαστή οίκου όπως επίσης και με άλλα στοιχεία αξιολόγησης.

- Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220V/50Hz και σε περίπτωση διακοπής του, λειτουργεί αυτόνομα για εύλογο χρονικό διάστημα (ενσωματωμένη μπαταρία). Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία έτσι ώστε να μη χάνει τα δεδομένα θεραπείας και να μην υπάρχει παύση της θεραπείας για 15 min. σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

- Η συσκευή να φέρεται σε τροχήλατη αντικραδασμική βάση, να είναι ευέλικτη και εύκολη στην μεταφορά της και να διαθέτει σύστημα ακινητοποίησης τροχών.

- Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης  7 διαφορετικών θεραπειών:

- Συνεχή βραδεία υπερδιήθηση, (SCUF)

- Συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση (CVVH)

- Συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοκάθαρσης, (CVVHD)

- Θεραπεία αιμοδιήθησης υψηλών όγκων (HV CVVH)

- Συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθησης,  (CVVHDF)

- Θεραπείες πλασμαφαίρεσης (MPS)

- Θεραπείες αιμοπροσρόφησης (Hemoperfusion)

- Η λειτουργία της να βασίζεται σε μικροεπεξεργαστές (microprocessors) και η συσκευή να αυτοελέγχεται πριν την έναρξη της θεραπείας, ενώ να εκτελεί έλεγχο ζυγών σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της θεραπείας.

- Να δέχεται φίλτρα κατάλληλα για όλες τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και φίλτρα αφαίρεσης ουσιών μέσου μοριακού βάρους κατάλληλα και συμβατά με τα συνδετικά του συστήματα.

- Να δέχεται ένα σετ γραμμών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις μεθόδους με προσθήκες των κατάλληλων αναλωσίμων.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη αυτόματη και μεγάλης ακρίβειας αντλία χορήγησης αντιπηκτικού. Να έχει δυνατότητα αντιπηξίας με δύο τρόπους: 1) με χορήγηση ηπαρίνης, 2) με χρήση κιτρικών (ειδικά σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση).

- Να διαθέτει 4 αυτόματες περισταλτικές αντλίες και μεγάλης ακρίβειας. Συγκεκριμένα μία για το αίμα, μία για το υπερδιήθημα, μία για το διάλυμα και μία για το υποκατάστατο διάλυμα.

- Να δέχεται διαλύματα κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, περισσοτέρων από ενός κατασκευαστών, καθώς και ειδικά διαλύματα για χρήση αντιπηκτικής αγωγής με κιτρικό ασβέστιο αλλά και διαλύματα ελέγχου της υποφωσφοταιμίας συμβατά με τα συνδετικά του συστήματος.

- Οι παράμετροι της θεραπείας με αγωγή κιτρικού ασβεστίου να ελέγχονται από το software μηχανήματος.

- Να διαθέτει δύο (2) ενσωματωμένα θερμαντικά συστήματα, για on-line θέρμανση του διαλύματος υποκατάστασης και του διαλύματος διαπίδυσης - διάχυσης.

- Να δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να αλλάζει τις παραμέτρους θεραπείας κατά την διάρκεια της συνεδρίας.

- Η συσκευή να είναι εύκολη στην τοποθέτηση (γραφική απεικόνιση – color code) των γραμμών και στο γέμισμα αυτών (αυτόματο primming)

- Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης όλων των παραμέτρων τελευταίας συνεδρίας.

- Να διαθέτει πλήκτρο πολυλειτουργιών για εύκολο χειρισμό και εκμάθηση. Οι ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας της συσκευής απεικονίζονται σε έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας και είναι ιδιαιτέρως ευανάγνωστο.

- Το software του μηχανήματος να είναι στα Ελληνικά.

- Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας για την προστασία του ασθενή, είτε από βλάβη είτε από εσφαλμένο χειρισμό καθώς και σύστημα αυτοδιάγνωσης όλων των βλαβών.

Για την MEDIPRIME S.A.

Δημητριάδη Ασπασία

Διευθύνων Σύμβουλος