11.70.31 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ(POCT): ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ /ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ/ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

- Ο αναλυτής να λειτουργεί μέσω έγχρωμης οθόνης αφής, μεγέθους άνω των 10’’ για να ελέγχεται από μακριά η κατάστασή του (ώστε σε περίπτωση προβλήματος να εκτελούνται διορθωτικές ενέργειες και να μην παρατηρείται το φαινόμενο να προσέρχεται ο χειριστής με το δείγμα και ο αναλυτής να απαιτεί παρεμβάσεις). Για διευκόλυνση του προσωπικού η λειτουργία του αναλυτή να πραγματοποιείται στα Ελληνικά .

- Να εμφανίζει αποτελέσματα εξετάσεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των τμημάτων για τα οποία προορίζεται κάθε αναλυτής:

  - Αερίων αίματος και οξεοβασικής ισορροπίας: pH, pO2,pCO2, HCO3, BE .

  - Ηλεκτρολύτες: Κ+, Νa+, Ca++, Cl-, Χάσμα Ανιόντων

  - Μεταβολικές: Γλυκόζη, Γαλακτικό.

  - Οξυμετρία: ctHb, O2Hb, COHb, MetHb,HHb, Hct, sO2.

  - Να παρέχει αποτελέσματα επιπλέον για: mOSm, ctO2, ctCO2, p50, pO2(A-a), pO2 (a/A)

- Τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στην οθόνη και να εκτυπώνονται αυτόματα σε ενσωματωμένο εκτυπωτή. Επιπλέον να εμφανίζει και να εκτυπώνει διάγραμμα στο οποίο θα απεικονίζεται άμεσα , δίχως κανένα υπολογισμό από τον χειριστή η κατάσταση της οξεοβασικής ισορροπίας του ασθενούς, με σκοπό την κατάρτιση του εκπαιδευόμενου προσωπικού αλλά κυρίως την άμεση αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς.

- Να πραγματοποιεί τις μετρήσεις με ακρίβεια και αξιοπιστία. Για αυτό το λόγο:

  - Οι μετρήσεις  γλυκόζης και γαλακτικού να μην επηρεάζονται από συνήθη φάρμακα που χορηγούνται στους ασθενείς όπως π.χ. η Παρακεταμόλη (Αpotel®) .

  - Να κατατεθεί ακριβής λίστα με τα φάρμακα που επηρεάζουν το σύνολο των αποτελεσμάτων για να αξιολογηθεί. Σε περίπτωση που η μέτρηση επηρεάζεται από φάρμακα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη η προσφορά θα απορρίπτεται.

  - Η μέτρηση οξυμετρίας να πραγματοποιείται με σύγχρονη μέθοδο.

- Για μεγαλύτερη αξιοπιστία των μετρήσεων, για μείωση του νεκρού χρόνου  λειτουργίας και του χρόνου συντήρησης του μηχανήματος καθώς επίσης και για μείωση του κόστους λειτουργίας η μέτρηση των ζητούμενων παραμέτρων να μην γίνεται από sensor cassette ή cartridge κ.λ.π.

- Ο χρόνος για την ανάλυση (πλήρης κύκλος), από την εισαγωγή  του δείγματος έως την εκτύπωση του αποτελέσματος και την έκπλυση πριν την εισαγωγή νέου δείγματος, για το σύνολο των ζητούμενων παραμέτρων με πλήρες δείγμα, να μην είναι μεγαλύτερος από 150 sec. Να αναφερθούν αναλυτικά όλοι οι χρόνοι ανάλυσης, εκτύπωσης αποτελεσμάτων και έκπλυσης του αναλυτή.

- Για να ανταποκριθεί στη συχνή και συνεχή χρήση από τους χειριστές και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο διαθέσιμος για αναλύσεις:

  - Να μπορεί να αναλύει τουλάχιστον 20 δείγματα ανά ώρα.

  - Ο μέσος ημερήσιος χρόνος βαθμονόμησης να μην υπερβαίνει τα 60’.

  - Οι βαθμονομήσεις να μπορούν να διακοπούν για την εισαγωγή επείγοντος δείγματος.

- Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματου ποιοτικού ελέγχου τουλάχιστον 3 επιπέδων. Τα όρια του κάθε επιπέδου να έχουν μικρό εύρος ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία της μέτρησης. Για την εκτέλεση του αυτόματου ποιοτικού ελέγχου να απαιτείται μόνο η εγκατάσταση στον αναλυτή διαλυμάτων Ποιοτικού ελέγχου.

- Για μεγαλύτερη αξιοπιστία των μετρήσεων, για μείωση του νεκρού χρόνου  λειτουργίας και του χρόνου συντήρησης του μηχανήματος καθώς επίσης και για μείωση του κόστους λειτουργίας η μέτρηση των ζητούμενων παραμέτρων να μην γίνεται από sensor cassette ή cartridge κ.λ.π.

- Να αποθηκεύει μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων στη μνήμη του , τα οποία να μπορεί να ανακαλέσει ο χειριστής . Για την τήρηση πλήρους αρχείου, να υπάρχει η δυνατότητα μέσω απλής διαδικασίας και μέσου (π.χ. Μνήμη USB) τα αποτελέσματα να μεταφέρονται για αποθήκευση και επεξεργασία (π.χ. μελέτες) εκτός αναλυτή σε υπολογιστή. Να αναφερθεί αναλυτικά η διαδικασία για να αξιολογηθεί ως προς τον βαθμό ευκολίας.

- Για να καλύψει τις ανάγκες των Τμημάτων , όπου δεν είναι πάντα διαθέσιμη μεγάλη ποσότητα δείγματος, και με σκοπό να παρέχει αποτέλεσμα σε κάθε δείγμα για να μην υπάρχει σπατάλη υλικών αλλά και επιπλέον ενασχόληση προσωπικού:

  - Η ποσότητα που θα απαιτείται να λαμβάνεται από τον ασθενή (όχι ο όγκος που απαιτεί ο αναλυτής) για τη λήψη πλήρους αποτελέσματος από σύριγγα να μην υπερβαίνει τα 200μL ανεξάρτητα του μεγέθους της σύριγγας που χρησιμοποιείται.

  - Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ληφθεί η αναγκαία ποσότητα, να μπορεί να παρέχει πλήρες αποτέλεσμα (χωρίς οξυμετρία) σε όγκο δείγματος μέχρι 100μL.

  - Να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης από τριχοειδή ελάχιστων όγκων δείγματος ακόμα και για μέρος των εξετάσεων, με σκοπό για κάθε ποσότητα αίματος που λαμβάνεται να παρέχεται αποτέλεσμα.

- Ο αναλυτής για την λειτουργία του να χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια για τα οποία θα υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 6 μηνών. Να αναφερθεί ο μέσος όρος ζωής τους και η αλλαγή τους να μην γίνεται συχνότερα από δύο φορές το χρόνο. Τα ηλεκτρόδια να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου.

- Για να αποφεύγονται κατά το δυνατόν, έκτακτες συντηρήσεις και επεμβάσεις όταν απαιτείται η χρήση του αναλυτή (εφημερίες, βαριά περιστατικά κ.α.):

  - Οι συντηρήσεις να πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και επομένως κατόπιν συνεννοήσεως με το τμήμα λειτουργίας του αναλυτή για να μην διακόπτεται η ανάλυση δειγμάτων.

  - Οποιαδήποτε διαδικασία αντικατάστασης υγρών, υλικών βαθμονόμησης κ.τ.λ. να μην διαρκεί πάνω από 10’ με σκοπό την ταχύτατη ανάλυση κάθε δείγματος που λαμβάνεται από τον ασθενή.

- Mε σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης υλικών, να διαθέτει δυνατότητα εισαγωγής σε αναμονή (standby) κατά τις περιόδους που δεν απαιτείται η χρήση του.

- Για να μην υπάρχει αυξημένη κατανάλωση υλικών σε περίπτωση δυσλειτουργιών (π.χ. λόγω πηγμάτων) να υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης επί των σωληνώσεων, αντλιών και ηλεκτροδίων από το προσωπικό της εταιρείας με σκοπό την επισκευή του αναλυτή δίχως την κατανάλωση επιπλέον υλικών (π.χ. αντικατάσταση κασέτας).

- Για την ασφάλεια του προσωπικού κατά τη χρήση του αναλυτή:

  - Η βελόνα δειγματοληψίας να εκτείνεται αφού προσαρμοστεί η σύριγγα στον αναλυτή με σκοπό να μην υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού του προσωπικού.

  - Το δοχείο αποβλήτων να διαθέτει προστασία κατά της υπερχείλισης.

- Με σκοπό το προσωπικό να ασχολείται με τους ασθενείς και όχι με τη λειτουργία του αναλυτή, οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης, (π.χ. επέμβαση επί των ηλεκτροδίων, αντλιών) να πραγματοποιείται από προσωπικό της εταιρείας. Να αναφερθούν με σαφήνεια ποιες διαδικασίες θα εκτελεί το προσωπικό του Νοσοκομείου από το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του αναλυτή, με παραπομπές στο Εγχειρίδιο λειτουργίας το οποίο να κατατεθεί πλήρες και στην Ελληνική γλώσσα.