1. ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

- Να είναι προηγμένης τεχνολογίας, τύπου RANDOM ACCESS.

- Να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες εξετάσεις :

- εξετάσεις οξείας φάσης:

- προκαλσιτονίνη (PCT) υψηλής ευαισθησίας

- προ-αδρενομεδουλίνη (pro-ADM)

- ειδικούς καρδιολογικούς δείκτες:

- Copeptin

- πρόδρομο μόριο νατριουρητικού πεπτιδίου(MR-pro ANP)

- ειδικούς καρκινικούς δείκτες:

- NSE

- SCC

- CYFRA 21-1

- Chromogranin A

- εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου

- PAPP-A

- Free β HCG

- PlGF

- sFlt-1

- άλλες εξετάσεις

- ΤG (θυρεοσφαιρίνη)

- TRAK

- Να είναι επιτραπέζιος με τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις.

- Να έχει ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 40 εξετάσεων ανά ώρα.

- Να διαθέτει τουλάχιστον 16 θέσεις δειγμάτων με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων.

- Να εκτελεί τις εξετάσεις επειγόντων (STAT) δειγμάτων κατά προτεραιότητα.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων για τη διατήρησή τους μέχρι τους 8oC.

- Να διαθέτει θερμοστατούμενο ρύγχος δειγματοληψίας.

- Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων σε σωληνάρια διαφόρων διαστάσεων ταυτόχρονα.

- Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανάγνωσης της στάθμης δειγμάτων και αντιδραστηρίων.

- Να έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης δειγμάτων, αντιδραστηρίων, βαθμονομητών και controls με barcode.

- Να έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει γρήγορα δείγματα εκτός ορίων γραμμικότητας και να τα επαναλαμβάνει αυτόματα με αυτόματη αραίωση.

- Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβων (clot detection).

- Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου αποτελεσμάτων.

- Να λειτουργεί με σύστημα διχρωματικής μέτρησης με μετρήσεις χρονικού διαχωρισμού.

- Να συνοδεύεται ο αναλυτής και τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιεί από πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την Οδηγία  98/79/ΕΚ.

- Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, UPS σύστημα και ότι άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του.

- Ο αναφερόμενος αριθμός των εξετάσεων ανά έτος συμπεριλαμβάνει τον αριθμό των δειγμάτων και των ορών ελέγχουν(controls). Οι απαιτούμενες εξετάσεις για βαθμονόμηση θα πρέπει να υπολογισθούν επιπλέον ανά είδος εξέτασης.

- Στις απαιτούμενες συσκευασίες αντιδραστηρίων που θα προσφερθούν να υπολογιστεί και η σταθερότητα των αντιδραστηρίων μετά το άνοιγμά τους.