ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ Β ΤΥΠΟΥ

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης (RANDOM ACCES) και να λειτουργεί υπό τάση 220V.

- Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 300 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα.

- Να έχει ενσωματωμένη μονάδα ηλεκτρολυτών με δυνατότητα μέτρησης K, Na, Cl, με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια και ταχύτητα τουλάχιστον 100 εξετάσεων ηλεκτρολυτών την ώρα.

- Να έχει δειγματολήπτη τουλάχιστον  50 δειγμάτων ή δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων σε σωληνάρια με barcode διαφόρων διαστάσεων.

- Τα επείγοντα δείγματα (STAT) να μπορούν να προστεθούν ανά πάσα στιγμή στον αναλυτή και να μετρηθούν κατά προτεραιότητα χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή.

- Να διαθέτει τουλάχιστον 40 θέσεις αντιδραστηρίων και να μπορεί να υποστηρίζει πρωτόκολλα έως και τεσσάρων (4) αντιδραστηρίων ανά εξέταση.

- Να δέχονται δείγματα διαφόρων τύπων ταυτόχρονα (ορό, πλάσμα, ούρα, ΕΝY, ολικό αίμα).

- Να έχει ψυχόμενο χώρο για τη συντήρηση των αντιδραστηρίων.

- Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης barcode για την αναγνώριση των δειγμάτων και αντιδραστηρίων.

- Να ελέγχεται η στάθμη όλων των υγρών (δείγματα, αντιδραστήρια, νερό, απόβλητα) με σύστημα ελέγχου στάθμης και να ειδοποιείται ο χρήστης.

- Να μπορεί να ελέγχει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τυχόν προβλήματα και να ειδοποιεί αυτόματα τον χειριστή.

- Να διαθέτει κυβέττες φωτομέτρησης, μιας χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων από δείγμα σε δείγμα (carry over).

- Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αραίωσης και αυτόματης επανάληψης των εξετάσεων που είναι εκτός προκαθορισμένων ορίων γραμμικότητας. Επιπρόσθετα να έχει τη δυνατότητα αυτόματης προαραίωσης δειγμάτων.

- Να διαθέτουν σύγχρονο υπολογιστή, έγχρωμη οθόνη και το πρόγραμμα λειτουργίας να έχει δυνατότητα διαβαθμιζόμενης πρόσβασης για την ασφάλεια των δεδομένων και να είναι φιλικό προς τον χρήστη  με οθόνες βοήθειας στην Ελληνική γλώσσα.

- Να έχει πλήρες σύστημα ελέγχου ποιότητας (QC).

- Τα αποτελέσματα να εκτυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά και να διαθέτει έξοδο για αμφίδρομη σύνδεση με πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου (LIS).

- Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης μέσω barcode, των τιμών συγκεντρώσεων των ορών ποιοτικού ελέγχου και των βαθμονομητών για ευκολία χειρισμού και αποφυγή λαθών.

- Να είναι φιλικός προς το περιβάλλον με μικρή κατανάλωση νερού, αντιδραστηρίων και ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και χαμηλά επίπεδα θορύβου.

- Να παρέχει δυνατότητα πλήρους ιχνηλασιμότητας (traceability) των αποτελεσμάτων με τις σχετιζόμενες παρτίδες (lot) αντιδραστηρίων και τις σχετιζόμενες βαθμονομήσεις.