| ## Προς | ## Αθήνα, 21/11/2016 |
| --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Οικονομικού |  |
| ## Γραφείο Προμηθειών | Σελίδα: 1 από 3 |

Τηλ: 213 2058558

Fax : 213 2058614

ΘΕΜΑ: 	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Σχετ: Η από 02/11/2016 επιστολή με αρ. πρωτ. 24286

# Αξιότιμοι κύριοι,

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας παρέχετε να συμμετέχουμε στην πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.

Είμαστε στη ευχάριστη θέση να σας υποβάλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων της εταιρείας μας που αφορούν τις  ζητούμενες εξετάσεις:

17.06      Εξετάσεις Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής/ Κυτταρολογίας

Ευχαριστούμε ειλικρινά για τη δυνατότητα που μας δίνετε με την παρούσα διαδικασία να συμβάλλουμε στη προσπάθειά σας για καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών.

Παρακαλούμε για τις σχετικές σας ενέργειες για τη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που σας αναφέρουμε στην παρούσα επιστολή και παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση,

Με τιμή,

Για την ΑΝΤΙΣΕΛ, Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.

Αντιγόνη Κοϊτσάνου

Διευθύντρια τμήματος Μοριακής Διάγνωσης και Βιοτεχνολογίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REAL-TIME PCR ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΩΝ

- Το σύστημα να δίνει τη δυνατότητα για άμεση πραγματοποίηση εξέτασης μοριακής ανίχνευσης μεταλλαγών από τη συλλογή της τομής παραφίνης του μπλοκ του ασθενούς και ο χρόνος έκδοσης των αποτελεσμάτων να είναι λιγότερο από 2,5 ώρες.

- Να απαιτείται ελάχιστη προετοιμασία από τον χρήστη

- Στο σύστημα να πραγματοποιείται πλήρως αυτοματοποιημένα ανίχνευση μεταλλαγών του υπό μελέτη γονιδίου με τη χρήση κατάλληλων κασετών στις οποίες να πραγματοποιείται όλα τα βήματα από την τομή παραφίνης έως την έκδοση αποτελεσμάτων :

- απομόνωση γενετικού υλικού από τομή παραφίνης

- ενίσχυση με real-time PCR  του γονιδίου στόχου και  ανίχνευση μεταλλαγών με τη χρήση κατάλληλων εκκινητών

-πλήρης επεξεργασία των αποτελεσμάτων και

-αυτόματη δημιουργία έκθεσης αποτελεσμάτων

- Να μην απαιτούνται επιπλέον αντιδραστήρια ή αναλώσιμα για τη διεξαγωγή της εξέτασης.

- Το σύστημα να είναι συμβατό και με επιπλέον εξετάσεις για ογκολογικά δείγματα. Να αναφερθούν οι εξετάσεις αυτές.

- Nα φέρει πιστοποίηση για in vitro διαγνωστική χρήση (CE/IVD).

- H προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πλήρη σετ αντιδραστηρίων με τη μορφή κασετών, έτοιμων προς χρήση, σε τυποποιημένη μορφή και σύσταση εγκεκριμένων για in vitro διαγνωστική χρήση (IVD) για την ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων κατευθείαν από τομές παραφίνης (FFPE) ή από υγρή βιοψία (liquid biopsy) στα υπό μελέτη ογκογονίδια.

- Η κάθε κασέτα να περιέχει όλα τα αντιδραστήρια για την αποπαραφίνωση, την απομόνωση DNA και την αντίδραση real-time PCR  για την ανίχνευση μεταλλαγών ενός υπο μελέτη ογκογονιδίου σε μία τομή παραφίνης  ώστε να εξασφαλίζεται αυτοματοποιημένα, γρήγρα, χωρίς κίνδυνο επιμολύνσεων και με μικρό κόστος η διεξαγωγή της αντίδρασης με το προσφερόμενο σύστημα

Κατατίθεται το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο του εξοπλισμού

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Α) 17.06.02 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ

17.06.02.07.001/ 17.06.02.23.001 Δοκιμασία για την  ανίχνευση  μεταλλάξεων του γονιδίου BRAF σε τομές παραφίνης (FFPE)  από ασθενείς με μελάνωμα.

- Το τεστ να μπορεί να ανιχνεύει  τις  μεταλλάξεις V600E,E2,D,K,R M του γονιδίου BRAF.

- Το τεστ να χρησιμοποιεί την αντίδραση πολυμεράσης και ειδικούς ιχνηθέτες έναντι αλληλίων για την παρουσία των μεταλλάξεων

- Το τεστ να είναι κατάλληλο για χρήση σε τομές παραφίνης FFPE (formalin-fixed paraffin-embedded, 5-10μm) από δείγματα καρκινικών όγκων.

- To τεστ να εμφανίζει μεγάλη ευαισθησία και να ανιχνεύει μεταλλάξεις σε επίπεδα 1% από δείγματα FFPE (formalin-fixed paraffin-embedded).

- Το τεστ να φέρει σήμανση CE/IVD

- Η εξέταση να διαρκεί  περίπου 1.5 ώρες από την τομή παραφίνης μέχρι το αποτέλεσμα

17.06.02.07.001 Δοκιμασία για την  ανίχνευση  μεταλλάξεων του γονιδίου EGFR σε τομές παραφίνης (FFPE)  από ασθενείς με καρκίνο πνεύμονος.

- Το τεστ να μπορεί να ανιχνεύει περισσότερες από  50 μεταλλάξεις στα εξώνια 18,19,20 και 21 του γονιδίου EGFR.

- Το τεστ να χρησιμοποιεί την αντίδραση πολυμεράσης και ειδικούς ιχνηθέτες έναντι αλληλίων για την παρουσία των μεταλλάξεων

- Το τεστ να είναι κατάλληλο για χρήση σε τομές παραφίνης FFPE (formalin-fixed paraffin-embedded, 5-10μm) από δείγματα καρκινικών όγκων.

- To τεστ να εμφανίζει μεγάλη ευαισθησία και να ανιχνεύει μεταλλάξεις σε επίπεδα <5% από δειγματα FFPE (formalin-fixed paraffin-embedded).

- Το τεστ να φέρει σήμανση CE/IVD

- Η εξέταση να διαρκεί  περίπου 2.5 ώρες από την τομή παραφίνης μέχρι το αποτέλεσμα

17.06.02.13.001/ 17.06.02.14.001/ 17.06.02.15.001 Δοκιμασία για την  ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου K-RAS  σε τομές παραφίνης (FFPE) από ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου

- Το τεστ να μπορεί να ανιχνεύει  21 μεταλλάξεις στα κωδικόνια 12 , 13,59, 61, 117 και 146 του γονιδίου KRAS. (exons 2,3,4 )

- Το τεστ να χρησιμοποιεί την αντίδραση πολυμεράσης και ειδικούς ιχνηθέτες έναντι αλληλίων για την παρουσία των μεταλλάξεων

- Το τεστ να είναι κατάλληλο για χρήση σε τομές παραφίνης FFPE (formalin-fixed paraffin-embedded, 5-10μm) από δείγματα καρκινικών όγκων.

- To τεστ να εμφανίζει μεγάλη ευαισθησία και να ανιχνεύει μεταλλάξεις σε επίπεδα <5% από δειγματα FFPE (formalin-fixed paraffin-embedded).

- Το τεστ να φέρει σήμανση CE/IVD

- Η εξέταση να διαρκεί  περίπου 2 ώρες από την τομή παραφίνης μέχρι το αποτέλεσμα

Β) 17.06.03 ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ

17.06.03.90.900  Δοκιμασία για την  ανίχνευση  μεταλλάξεων του γονιδίου NRAS σε τομές παραφίνης (FFPE)  από ασθενείς με καρκίνο.

- Το τεστ να μπορεί να ανιχνεύει  18 μεταλλάξεις στα εξώνια 2,3 και 4 του γονιδίου ΝRAS.

- Το τεστ να χρησιμοποιεί την αντίδραση πολυμεράσης και ειδικούς ιχνηθέτες έναντι αλληλίων για την παρουσία των μεταλλάξεων

- Το τεστ να είναι κατάλληλο για χρήση σε τομές παραφίνης FFPE (formalin-fixed paraffin-embedded, 5-10μm) από δείγματα καρκινικών όγκων.

- To τεστ να εμφανίζει μεγάλη ευαισθησία και να ανιχνεύει μεταλλάξεις σε επίπεδα <5% από δείγματα FFPE (formalin-fixed paraffin-embedded).

- Το τεστ να φέρει σήμανση CE/IVD

- Η εξέταση να διαρκεί  περίπου 2 ώρες από την τομή παραφίνης μέχρι το αποτέλεσμα

Κατατίθενται επίσης τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια των αντιδραστηρίων