# Τεχνικές Προδιαγραφές

# ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

# Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αρχειοθέτησης και Αποθήκευσης Εικόνων (PACS) και Συνοδού Εξοπλισμού

# Αρ. Πρωτοκόλλου 26572

19/12/2016

Μπελτεγρής Κωνσταντίνος

Key Account Manager HE IT

Email: konstantinos.beltegris@agfa.com
T +30 210 5706 564 | F +30 210 5706 611 | M +30 6944552525

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (PACS/RIS)

Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης Ποσού # 180.000,00€ # συμπ. ΦΠΑ

| A. | Γενικές Απαιτήσεις | Απαίτηση | Απά-ντηση | Παραπομπές |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πιστοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 1.1 | Το προσφερόμενο σύστημα θα φέρει όλες τις υποχρεωτικές πιστοποιήσεις περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Το προσφερόμενο σύστημα για το PACS θα φέρει πιστοποίηση CE κατηγορίας IIa τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Το προσφερόμενο σύστημα για το RIS θα φέρει πιστοποίηση CE κατηγορίας I τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Υποστήριξη Προτύπων |  |  |  |
| 2.1 | HL7 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1 | Η προσφερόμενη λύση να υποστηρίζει το πρότυπο HL7 έκδοσης 2.5 (ή μεγαλύτερη) για την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2 | Να έχει δυνατότητα υποστήριξης για τα παρακάτω μηνύματα HL7: - ADT Inbound - ORM Inbound / Outbound - ORU Inbound / Outbound - SIU Να επισυναφτεί σχετικό κείμενο συμμόρφωσης (HL7 Conformance Statement) με το πρότυπο. Να δοθεί ο ιστότοπος του προϊόντος με την σχετική συμμόρφωση. |  |  |  |
| 2.2 | DICOM | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.1 | Να είναι συμβατό με το πρότυπο DICOM 3.0. Να υποστηρίζονται για αποθήκευση και απεικόνιση τουλάχιστον οι εξείς τύποι ιατρικών μηχανημάτων : CR, DR, MG, BT, US (single & multi frame), RF, CT, MR, NM, DSA, XA, RT, PET, ES (endoscopy). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Το προσφερόμενο σύστημα θα υποστηρίζει κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω DICOM SOP Classes: - Verification SCU/SCP - Storage SCU/SCP - Storage Commitment SCU/SCP - Query Retrieve SCU/SCP - Modality Performed Procedure Step SCU/SCP - Modality Worklist SCP - Instance Availability Notification SCU - Print Management SCU Να επισυναφτεί σχετικό κείμενο συμμόρφωσης με το πρότυπο: DICOM Conformance Statement. Να δοθεί ο ιστότοπος του προϊόντος με την σχετική συμμόρφωση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | IHE | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.1 | Η προσφερόμενη λύση να υποστηρίζει τις αρχές του ΙΗΕ (Integrating the Healthcare Enterprise) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.2 | Η προσφερόμενη λύση να υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ του IHE : - Patient Information Reconciliation - Scheduled Workflow - Mammography Image - Consistent Presentation of Images - Key Image Note - Access to Radiology Information - Consistent Time Να επισυναφτεί σχετικό κείμενο συμμόρφωσης με το πλαίσιο IHE. Να δοθεί ο ιστότοπος του προϊόντος με την σχετική συμμόρφωση | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αναφορές – Σχετικό Πελατολόγιο |  |  |  |
| 3.1 | Ο ανάδοχος να καταθέσει τουλάχιστον πέντε (5) αντίστοιχα εγκατεστημένα συστήματα με στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα ή την Ευρώπη της τελευταίας τριετίας | ΝΑΙ |  |  |

| Β. | RIS/PACS Λειτουργικές Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απά-ντηση | Παραπομπές |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Η προσφερόμενη λύση θα παρέχει πρόσβαση στους χρήστες βασισμένη στην τεχνολογία web | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Η εφαρμογή να επιτρέπει την καταχώριση δεδομένων στα Ελληνικά (δημογραφικά στοιχεία, περιγραφή εξέτασης κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής PACS να είναι στα Ελληνικά και να επιτρέπει την επιλογή λειτουργίας και στην Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Να διαθέτει online εγχειρίδιο για όλες τις λειτουργίες του χρήστη στα Ελληνικά και να επιτρέπει την επιλογή λειτουργίας και στην Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να δέχεται στα πεδία της εφαρμογής PACS την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Κατά προτίμηση η βάση Δεδομένων να χρησιμοποιεί κωδικοποίηση χαρακτήρων σε UTF-8 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Να δέχεται στα πεδία της εφαρμογής RIS την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Κατά προτίμηση η βάση Δεδομένων να χρησιμοποιεί κωδικοποίηση χαρακτήρων σε UTF-8 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Να έχει δυνατότητα εισαγωγής ηλεκτρονικών παραπεμπτικών μέσω HL7 και να διαθέτει την λίστα για εξέταση στις Διαγνωστικές Μονάδες μέσω DICOM Modality Worklist. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Να δέχεται καταχώριση παραπεμπτικού στο σύστημα απ’ ευθείας από τον χρήστη και να διαθέτει την λίστα για εξέταση στις Διαγνωστικές Μονάδες μέσω DICOM Modality Worklist | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Τα Δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς και οι κλινικές πληροφορίες θα είναι αποθηκευμένα στο PACS/RIS με Ελληνικούς χαρακτήρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Όσες Διαγνωστικές Μονάδες υποστηρίζουν Ελληνικούς χαρακτήρες στο Dicom Worklist, θα τους παρέχεται η παραγγελία με το ονοματεπώνυμο του ασθενούς και τις λοιπές πληροφορίες στα Ελληνικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Όσες Διαγνωστικές Μονάδες δεν μπορούν να υποστηρίξουν το DICOM Worklist στα Ελληνικά, θα πραγματοποιείται από το σύστημα μία μετατροπή από Ελληνικούς χαρακτήρες σε Αγγλικούς. Όταν η εξέταση σταλθεί στο PACS για αποθήκευση, το σύστημα θα διατηρήσει την αρχική γραφή με τους Ελληνικούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Βάση Δεδομένων |  |  |  |
| 2.1 | Το προσφερόμενο σύστημα, για ευκολία στην διαχείριση και συντήρηση, προτιμάται να εργάζεται σε μία ενιαία βάση δεδομένων για όλα τα επιμέρους στοιχεία του (RIS, PACS, Διασύνδεση). Σε διαφορετική περίπτωση, ο ανάδοχος καλείται να περιγράψει πως θα επικοινωνούν τα συστήματα μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Η βάση Δεδομένων θα είναι σχεσιακού τύπου (RDBMS) αναγνωρισμένου κατασκευαστή. Να αναφερθεί η βάση Δεδομένων. Η αδειοδότηση της βάσης δεδομένων να επιτρέπει τουλάχιστον είκοσι συνδέσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Η εφαρμογή θα πρέπει να εγγυάται την ακεραιότητα των δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει αυτόματους μηχανισμούς λήψης αντιγράφων της βάσης Δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης Δεδομένων θα δημιουργείται τουλάχιστον κάθε εικοσιτέσσερις ώρες, χωρίς να διακόπτει την κανονική λειτουργία του συστήματος ή να επηρεάζει την απόδοσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Η βάση Δεδομένων θα είναι αποθηκευμένη σε συστοιχία δίσκων τεχνολογίας SAS με διαμόρφωση RAID 1/0. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διαχείριση Εικόνας |  |  |  |
|  | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 3.1 | Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει παραμετροποιήσιμους κανόνες αποστολής εξετάσεων σε άλλους DICOM προορισμούς | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Να παρέχει δυνατότητες ερωτημάτων, ανάκτησης και απεικόνισης από άλλες εξωτερικές πηγές DICOM | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Να έχει δυνατότητα εισαγωγής και αποθήκευσης εικόνων DICOM από εξωτερικούς προορισμούς DICOM | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Να υποστηρίζει συμπίεση εικόνας σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα συμπίεσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Επίπεδο Αποθήκευσης Άμεσης Πρόσβασης (On-line storage) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Οι εικόνες θα αποθηκεύονται τοπικά για τουλάχιστον πέντε (5) έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Για τον σκοπό αυτό να προσφερθεί κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος καθαρής χωρητικότητας 15 ΤΒ σε δίσκους τεχνολογίας SAS 10k rpm και διαμόρφωσης RAID5. Θα πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον ένας hot spare σκληρός δίσκος στην συστοιχία | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει κανόνες για την αυτόματη διαγραφή των εικόνων από τους δίσκους | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Δυνατότητα Αρχειοθέτησης Μακράς Διάρκειας (Long Term Archive) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | Το προσφερόμενο σύστημα να έχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης της εξέτασης σε long term archive βασισμένο σε ξεχωριστή συστοιχία δίσκων κεντρικού σημείου. Να αναφερθεί η μεθοδολογία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Για την ανάκτηση της εξέτασης από το αρχείο, η εντολή θα δίνεται από την εφαρμογή και αυτή θα διεκπεραιώνεται αυτόματα χωρίς παρέμβαση από τον χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Pre-fetching – Τεχνολογία προ φόρτωσης της εξέτασης |  |  |  |
| 3.12 | Να υποστηρίζεται η αυτόματη ανάκτηση από το αρχείο εκείνων των εξετάσεων που έχουν διαγραφεί από την τοπική μνήμη (ανάκτηση από την μνήμη μακράς Διάρκειας). Η λειτουργία αυτή να βασίζεται στην παραγγελία ή τις παραγγελίες που δημιουργήθηκαν για τον συγκεκριμένο ασθενή, ή λήφθησαν από εξωτερική εφαρμογή RIS/HIS/EMR. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.13 | Το ποιες εξετάσεις θα ανακτώνται από το αρχείο, πρέπει να είναι οριζόμενο από παραμέτρους. Το σύστημα θα επιτρέπει τον καθορισμό κανόνων για ανάκτηση σχετικών προηγούμενων εξετάσεων, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του HL7 και DICOM. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά: - Εξεταζόμενο μέρος σώματος - Διαγνωστική Μονάδα - Χρονική περίοδος εξέτασης | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγκατάσταση / δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού στον server |  |  |  |
| 4.1 | Το λογισμικό στον server να είναι εύκολο στην εγκατάστασή του, μέσω οδηγού (wizard) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Το λογισμικό για την εύκολη διαχείριση των εγκαταστάσεων και αναβαθμίσεων να γίνεται μέσω κεντρικού σημείου. Να αναφερθεί η μεθοδολογία | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Η διαδικασία αναβάθμισης του συστήματος σε ένα παραγωγικό σύστημα να μην ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες downtime | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Μετά την αναβάθμιση ενός συστήματος, όλες οι παλαιές ρυθμίσεις και τα δεδομένα θα διατηρούνται χωρίς χειροκίνητη επέμβαση | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Καταγραφή (logging) |  |  |  |
| 5.1 | Το σύστημα να επιτρέπει την διασύνδεση με σύστημα καταγραφής ενεργειών (logging) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ασφάλεια |  |  |  |
| 6.1 | Το σύστημα να χρησιμοποιεί επικοινωνία server-client βασισμένη σε αποδεδειγμένη και αξιόπιστη μεθοδολογία (π.χ. SSL) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Το σύστημα να είναι βασισμένο σε χρήστες και ρόλους χρηστών | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Να επιτρέπει την πρόσβαση στους ιατρούς μίας κλινικής, ανάλογα με την κλινική που έχει παραπέμψει τον ασθενή για εξέταση | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Να επιτρέπει την πρόσβαση στους κλινικούς ιατρούς μόνο για τις εξετάσεις που έχουν παραγγείλει. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Απόδοση |  |  |  |
| 7.1 | Να έχει ικανότητα διαχείρισης εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης αλλά και εξετάσεων μεγάλου αριθμού εικόνων (π.χ. αξονική τομογραφία πολλαπλών τομών ή breast tomosynthesis). Να αναφερθούν τυχόν τεχνικές διαχείρισης τέτοιων ειδικών εξετάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Το σύστημα PACS/RIS πρέπει να είναι ικανό να διαχειριστεί τουλάχιστον 150.000 εξετάσεις τον χρόνο | ΝΑΙ |  |  |

| Γ. | Σχεδιασμός Λύσης – ΥΨΗΛΗ Διαθεσιμότητα – Servers & Storage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξυπηρετητής | ≥2 |  |  |
| 1.1 | Η λύση πρέπει να είναι βασισμένη σε αρχιτεκτονική server – client. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει την λύση και την ροή εργασίας με demo σταθμό εργασίας / server | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας για εγκατάσταση σε rack | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Η αρχιτεκτονική του συστήματος (servers – storage) να είναι σχεδιασμένη ώστε να υποστηρίζει την Υψηλή Διαθεσιμότητα σε περίπτωση βλάβης του ενός από τους δύο server. Για τον σκοπό αυτό να χρησιμοποιείται κατάλληλος Hyper-Visor με την αντίστοιχη αδειοδότηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Ο κάθε server να φέρει διπλό τροφοδοτικό για αυξημένη διαθεσιμότητα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Ο κάθε server να διαθέτει τουλάχιστον 16 core CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Ο κάθε server να διαθέτει τουλάχιστον 64GB RAM | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Ο κάθε server να διαθέτει λογισμικό απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης μέσω WEB interface | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Σύνδεση με αποθηκευτικό μέσο τύπου SAN μέσω οπτικής διόδευσης (Fiber Channel) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Να διαθέτει διπλούς ελεγκτές για την σύνδεση με το αποθηκευτικό μέσο (SAN) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Να προσφερθεί κατάλληλο RACK 36U και κατάλληλο UPS 3000 VA | =1 |  |  |
| 1.11 | Το UPS να έχει δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού διακοπής της λειτουργίας των εξυπηρετητών σε περίπτωση διακοπής παροχής ρεύματος από το δίκτυο για μεγάλο χρονικό διάστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Να προσφερθούν τα αντίστοιχα Λειτουργικά Συστήματα κατάλληλα για την υψηλή διαθεσιμότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Να αναφερθεί η βάση (ή οι βάσεις) Δεδομένων και το σχήμα αδειοδότησης για την εξασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας σε περίπτωση βλάβης του ενός server. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | On-Line Storage | =1 |  |  |
| 2.1 | Να είναι τεχνολογίας Storage Array Network (SAN). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Να διαθέτει δύο οπτικούς ελεγκτές (FC Controllers) |  |  |  |
| 2.3 | Να είναι τοποθετημένο στο RACK μαζί με τους servers και το UPS. | NAI |  |  |
| 2.4 | Να διαθέτει συστοιχία γρήγορων δίσκων σε διαμόρφωση RAID10 για την βάση δεδομένων και τα λειτουργικά συστήματα. Τουλάχιστον 1x HotSpare. | ≥2ΤΒ |  |  |
| 2.5 | Να διαθέτει συστοιχία γρήγορων δίσκων σε διαμόρφωση RAID5 για τις εικόνες. Τουλάχιστον 1x HotSpare. | ≥15ΤΒ |  |  |
| 3 | Long Term Archive |  |  |  |
| 3.1 | Το σύστημα να βασίζεται για την μακροχρόνια αρχειοθέτηση σε δίσκους | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Να προσφερθεί κατάλληλη διάταξη σκληρών δίσκων NAS (τουλάχιστον RAID5 με 1x HS) για την μακροχρόνια αρχειοθέτηση.Φέλιμη χωρητικότητα τουλάχιστον 15ΤΒ. | ≥15ΤΒ |  |  |
| 3.3 | Τα δεδομένα να είναι αρχειοθετημένα με μη απωλεστική (lossless) συμπίεση | NAI |  |  |
| 4 | Αρχιτεκτονικό Διάγραμμα |  |  |  |
| 4.1 | Να δοθεί το αρχιτεκτονικό διάγραμμα και η προσέγγιση του προμηθευτή για την υλοποίηση του συστήματος, καθώς και τα οφέλη από την διαμόρφωση αυτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Να περιγραφεί τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά το πλήρες Bill Of Material (αναλυτική σύνθεση για Hardware / Software / Licenses) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Να αναφερθούν οποιαδήποτε οφέλη / παρατηρήσεις για την υλοποίηση του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |

| Δ. | Λειτουργίες με την άδεια Ακτινολόγου | ≥6 |  | (Ταυτόχρονη) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει, να συμβουλεύεται, να διορθώνει και να επεξεργάζεται μέσω μίας ενιαίας πλατφόρμας, όλες τις πληροφορίες που αφορούν το Απεικονιστικό τμήμα ανάλογα με τα δικαιώματα που του έχουν αποδοθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Περιοχή Αναζήτησης Εξετάσεων/Ασθενών |  |  |  |
| 2.1 | Το σύστημα να επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση ασθενών και εξετάσεων. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να αλλάζει τα προκαθορισμένα κριτήρια και να θέτει δικές του προκαθορισμένες τιμές | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Το σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα εύρεσης εξετάσεων και από εξωτερικούς προορισμούς DICOM | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Το σύστημα θα επιτρέπει την εισαγωγή εξετάσεων από εξωτερική τοποθεσία (p.x. CD/DVD) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Περιοχή Λίστας Αποτελεσμάτων |  |  |  |
|  | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 3.1 | Το σύστημα πρέπει να παρέχει πίνακες αποτελεσμάτων με στήλες που θα διαμορφώνονται από τον χρήστη. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης στήλης, μεταφοράς σε άλλη θέση του πίνακα ή προσθήκη νέων από τις συνολικά διαθέσιμες στήλες | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες στήλες με στοιχεία : - Ονοματεπώνυμο ασθενούς - Κωδικός Ασθενούς - ΑΜΚΑ - Περιγραφή Εξέτασης - Αριθμός εικόνων - Αριθμός σειρών - Τύπος Διαγνωστικής Μονάδας - Κατάσταση Εξέτασης - Ημερομηνία γέννησης - Ηλικία ασθενούς κατά την εξέταση | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να ταξινομούν τα αποτελέσματα μίας λίστας για παραπάνω από μία στήλη. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Για οποιαδήποτε εύρεση θα πρέπει να εμφανίζεται το αποτέλεσμα του πλήθους των εγγραφών που περιλαμβάνει η λίστα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής και μη DICOM εικόνων (jpeg, bmp, tiff και pdf) σε υπάρχουσα ή νέα εξέταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Εξετάσεις |  |  |  |
| 3.7 | Κατά το άνοιγμα των εξετάσεων, ο χρήστης πρέπει να έχει την επιλογή να δει μία εξέταση: - ανοίγοντας την τρέχουσα και την συγκριτική της εξέταση - ανοίγοντας μόνο την τρέχουσα εξέταση | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Εκτύπωση και εξαγωγή εξετάσεων / εικόνων |  |  |  |
| 3.9 | Το σύστημα θα πρέπει να εξάγει για διανομή τα πορίσματα : - σε εκτυπωτή - σε email | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | Το σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης της εξέτασης σε αποθηκευτικά μέσα: - σε φάκελο σε μορφή JPEG ή BMP - σε φάκελο ως αρχείο DICOM - σε CD/DVD | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Δυνατότητα μεταφοράς της εξέτασης μέσω DICOM σε άλλο προορισμό DICOM μέσω δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 | Εκτύπωση εικόνων DICOM - Επιλογή εκτυπωτή - Επιλογή προσανατολισμού - Επιλογή διάστασης φιλμ - Επιλογή διαμόρφωσης φιλμ (layout) - Επιλογή αριθμού αντιγράφων - Εμφάνιση / απόκρυψη Δημογραφικών στοιχείων - Εκτύπωση πραγματικού μεγέθους ή όχι | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Περιοχή Πληροφοριών Εξέτασης |  |  |  |
| 4.1 | Το σύστημα πρέπει να παρέχει σε μία οθόνη όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εξέταση: δημογραφικά στοιχεία, περιγραφή εξέτασης, παραπέμπων ιατρός | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Λίστα Εξετάσεων |  |  |  |
| 4.3 | Το σύστημα θα παρέχει μία ένδειξη των εξετάσεων που ανήκουν στην ίδια παραγγελία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Το σύστημα θα παρέχει ένδειξη των αριθμών εικόνων στην εξέταση | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Το σύστημα θα παρέχει ένδειξη αν ένα πόρισμα είναι διαθέσιμο για την εξέταση | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να μαρκάρει ενδιαφέροντα περιστατικά | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7 | Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να ανοίγει και να συγκρίνει εξετάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 4.8 | Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να ανασύρει εξετάσεις από το αρχείο | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9 | Πρωτόκολλο εξέτασης |  |  |  |
| 4.10 | Το σύστημα θα επιτρέπει τον προσδιορισμό συγκεκριμένου πρωτοκόλλου για κάθε εξέταση, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν την εξέταση | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διάγνωση |  |  |  |
|  | Γενικά |  |  |  |
| 5.1 | Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα δημιουργίας από τον χρήστη μέσω μίας εκ των δύο επιλογών: - Απ’ ευθείας Δακτυλογράφηση - Ηχογράφηση για μετέπειτα δακτυλογράφηση | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Να υποστηρίζει την γνωμάτευση από δύο ιατρούς αν απαιτείται από το τμήμα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Η διάγνωση θα γίνεται από κειμενογράφο, με πρότυπο που θα έχει συγκεκριμένη δομή. Π.χ.: Ιστορικό – Ευρήματα - Συμπέρασμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Το σύστημα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα δημιουργίας μίας ενιαίας αναφοράς για πολλαπλές εξετάσεις που θα προέρχονται από μία παραγγελία | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Ο χρήστης να μπορεί να διαμορφώνει την μορφή του κειμένου όπως : έντονη γραμματοσειρά, υπογραμμισμένη, πλάγια, αρίθμηση, με κουκίδες, προσθήκη εσοχής, αφαίρεση εσοχής | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | Το σύστημα θα πρέπει να δίνει μία ολοκληρωμένη προεπισκόπηση του πορίσματος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7 | Η εφαρμογή να εμφανίζει το πόρισμα μαζί με την εικόνα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8 | Η εφαρμογή θα πρέπει να εμφανίζει το πόρισμα της συγκριτικής εξέτασης | ΝΑΙ |  |  |
| 5.9 | Η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα προσθήκης κειμένου στο πόρισμα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.10 | Έτοιμα κείμενα |  |  |  |
| 5.11 | Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα εισαγωγής έτοιμων κειμένων, με την χρήση του ποντικιού, επιλέγοντας το επιθυμητό κείμενο από μία προκαθορισμένη λίστα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.12 | Η εφαρμογή θα επιτρέπει στον χρήστη την δημιουργία δικών του έτοιμων κειμένων | ΝΑΙ |  |  |
| 5.13 | Πόρισμα |  |  |  |
| 5.14 | Θα πρέπει να είναι δυνατή η παραμετροποίηση των πορισμάτων: - Να συμπεριλαμβάνονται έτοιμα πεδία από την βάση (π.χ. ονοματεπώνυμο, ιατρός ακτινοδιαγνώστης κλπ..) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.15 | Να υποστηρίζει την ηλεκτρονική επικύρωση στο τελικό πόρισμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.16 | Μετά την ηλεκτρονική επικύρωση, αν επιλεχτεί, να επιτρέπονται μόνο προσθήκες στο πόρισμα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.17 | Μόνο επικυρωμένα πορίσματα να είναι διαθέσιμα για διανομή (κατόπιν παραμετροποιήσεως) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Περιοχή Εικόνας |  |  |  |
|  | Γενικά |  |  |  |
| 6.1 | Η εφαρμογή θα καλύπτει αυτόματα την οθόνη ανάλογα με τις προτιμήσεις και την διάταξη των οθονών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Πλοήγηση Scout/localizer Cine Cursor mode Σύνδεση σειρών | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Επεξεργασία Εικόνας Zoom True size 1:1 pixel Lens (magnifying glass) Invert Pan Rotation Flip horizontal/vertical Window/Level - Manual - Window/level presets Calibration Calibration circle Calibration line | NAI |  |  |
| 6.4 | Εργαλεία επισημάνσεων (κείμενο, βέλος) | NAI |  |  |
| 6.5 | Εργαλεία Περιοχής ενδιαφέροντος (ROI): Κύκλος Έλλειψη Πολύγωνο Τετράγωνο | NAI |  |  |
| 6.6 | Μετρήσεις |  |  |  |
| 6.7 | Να επιτρέπει μέτρηση γωνίας , απόστασης | NAI |  |  |
| 6.8 | Να επιτρέπεθ μετρήσεις για ορθοπεδικούς όπως γωνία Cobb, μέτρηση Pelvis Schmid κλπ.. | NAI |  |  |
| 6.9 | Να υποστηρίζει spine labelling | NAI |  |  |
| 6.10 | Μετρήσεις Hip-Knee-Ankle | NAI |  |  |
| 6.11 | Εξειδικευμένα Εργαλεία για CT/MR |  |  |  |
| 6.12 | Ανασύνθεση όγκου | NAI |  |  |
| 6.13 | Πολυεπίπεδη ανασύνθεση (Multiplanar reconstruction) | NAI |  |  |
| 6.14 | MIP, MinIP, AVG | NAI |  |  |
| 6.15 | Curved Planar Reconstruction (CPR) : - CPR view: stretched, straightened & projected - Cross section view | NAI |  |  |
| 6.16 | Το σύστημα να επιτρέπει την αυτόματη και χειροκίνητη επικάλυψη (fusion) επιλεγμένων εξετάσεων για CT/CT, CT/MR, MR/MR | NAI |  |  |
| 6.17 | Εξειδικευμένες Λειτουργίες για Μαστογραφία |  |  |  |
| 6.18 | Quadrant viewing | NAI |  |  |
| 6.19 | Ευθυγράμμιση εικόνων ως προς την πλευρά στήθους | NAI |  |  |
| 6.20 | Best Fit : Κάλυψη ολόκληρης της οθόνης με την περιοχή του μαστού | NAI |  |  |
| 6.21 | Μείωση φωτεινότητας για τα εμφυτεύματα | NAI |  |  |
| 6.22 | Ομοιόμορφο zoom & Pan για όλες τις εικόνες της μαστογραφίας | NAI |  |  |
| 6.23 | Ομοιόμορφο window & level για όλες τις εικόνες της μαστογραφίας | NAI |  |  |
| 6.24 | Διαχείριση και προβολή εξετάσεων breast tomosynthesis | NAI |  |  |
| 6.25 | Πρωτόκολλα Ανάρτησης |  |  |  |
| 6.26 | Η εφαρμογή να διαχειρίζεται τον τρόπο προβολής των εξετάσεων ανάλογα με προκαθορισμένα κριτήρια. | NAI |  |  |
| 6.27 | Κατά το άνοιγμα των εικόνων, το σωστό πρωτόκολλο ανάρτησης θα πρέπει να ενεργοποιείται σύμφωνα τουλάχιστον με τα παρακάτω κριτήρια : - Μέρος Σώματος - Τύπος Διαγνωστικής Μονάδας - Πρωτόκολλο εξέτασης | NAI |  |  |
| 6.28 | Έλεγχος Ποιότητας. Να υποστηρίζονται: |  |  |  |
| 6.29 | Τμηματοποίηση εξέτασης | NAI |  |  |
| 6.30 | Διαίρεση εικόνων | NAI |  |  |
| 6.31 | Διαγραφή εικόνων | NAI |  |  |
| 6.32 | Διευθέτηση εξέτασης με παραγγελία | NAI |  |  |
| 6.33 | Σύνδεση Σειρών Χειροκίνητα Αυτόματα |  |  |  |
| 7 | Εξειδικευμένες Λειτουργίες CT |  |  |  |
| 7.1 | Vessel Viewing : view peripheral blood vessels and to measure the vessel’s length and diameter along the computed trajectory, together with stenosis percentages. Ταυτόχρονες άδειες που θα χρησιμοποιούν την λειτουργία αυτή. | 2 |  |  |

| Ε. | Λειτουργίες με την Άδεια Τεχνολόγου | ≥3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε όλες τις εξετάσεις προς εκτέλεση. | NAI |  |  |
| 1.2 | Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα δημιουργίας ασθενή. | NAI |  |  |
| 1.3 | Ο χρήστης να έχει πρόσβαση στις εξετάσεις του ασθενή. | NAI |  |  |
| 1.4 | Να υπάρχει η δυνατότητα μετρήσεων. | NAI |  |  |
| 1.5 | Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ή επεξεργασίας της παραγγελίας. | NAI |  |  |
| 2 | Λειτουργικές απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.1 | Να διαθέτει λειτουργία αναζήτησης εξετάσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αναζήτησης. | NAI |  |  |
| 2.2 | Να διαθέτει λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας | NAI |  |  |
| 2.3 | Να διαθέτει τις βασικές λειτουργίες για τον Ακτινολόγο, χωρίς την δυνατότητα εκκίνησης γνωμάτευσης της εξέτασης. | NAI |  |  |
| 2.4 | Να διαθέτει λειτουργίες εκτύπωσης, αποστολής εξέτασης σε DICOM προορισμό. | NAI |  |  |
| 2.5 | Να πραγματοποιεί ποιοτικό έλεγχο στις εξετάσεις : διαίρεση, τμηματοποίηση, διαγραφή εικόνων, πρωτόκολλο εξέταση | NAI |  |  |
| 2.6 | Να πραγματοποιεί το ερωτηματολόγιο της εξέτασης για συγκεκριμένες εξετάσεις. | NAI |  |  |

| ΣΤ. | Λειτουργίες με την άδεια Γραμματείας | ≥2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε όλες τις εξετάσεις προς εκτέλεση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα δημιουργίας ασθενή. | NAI |  |  |
| 1.3 | Ο χρήστης να έχει πρόσβαση στις εξετάσεις του ασθενή. | NAI |  |  |
| 1.4 | Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ή επεξεργασίας της παραγγελίας. |  |  |  |
| 1.5 | Διαχείριση Ασθενών | NAI |  |  |
| 1.6 | Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα δημιουργίας νέου ασθενή | NAI |  |  |
| 1.7 | Ο χρήστης να έχει δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας στοιχείων επικοινωνίας του ασθενή. | NAI |  |  |
| 1.8 | Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα προσθήκης αλλεργιών για τον ασθενή. | NAI |  |  |
| 1.9 | Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα καταχώρισης κατάστασης εγκυμοσύνης για τις εξεταζόμενες γυναίκες. | NAI |  |  |

| Ζ. | Εξοπλισμός HW Διαγνωστικού Σταθμού 2x2MP | ≥6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Ο σταθμός εργασίας θα χρησιμοποιεί τουλάχιστον Windows 7 64bit λειτουργικό σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οθόνη λειτουργιών εφαρμογής | NAI |  |  |
| 1.3 | Για τον σταθμό εργασίας μία οθόνη θα παρέχεται για την προβολή στοιχείων της εξέτασης και δημογραφικών στοιχείων. | NAI |  |  |
| 1.4 | Η οθόνη θα έχει διαγώνιο 19’’ τουλάχιστον |  |  |  |
| 1.5 | Φωτεινότητα 250 cd/m2 ή καλύτερη | NAI |  |  |
| 1.6 | Διαγνωστικές Οθόνες | NAI |  |  |
| 1.7 | Να προσφερθεί ζεύγος έγχρωμων Διαγνωστικών οθονών LED 2MP | NAI |  |  |
| 1.8 | Ελάχιστη διαγώνιος οθόνης 20" | NAI |  |  |
| 1.9 | Φωτεινότητα (DICOM Calibrated) 500 cd/m2 ή καλύτερη. | NAI |  |  |
| 1.10 | Λόγος Αντίθεσης: 1000:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Ανάλυση για την κάθε οθόνη 2 Megapixel για γενική Ακτινολογία (CT, MR, US, DR, CR, ΝΜ, ΧΑ) | NAI |  |  |
| 1.12 | Να διαθέτει ενσωματωμένο φωτόμετρο για αυτόματο έλεγχο ορίων λειτουργίας φωτεινότητας / αντίθεσης (auto calibration) | NAI |  |  |
| 1.13 | Να διαθέτει κατάλληλη WEB εφαρμογή για κεντρική διαχείριση των οθονών και αναφοράς των ορίων φωτεινότητας / αντίθεσης (calibration report) | NAI |  |  |
| 1.14 | Να διαθέτει αυτόματη σταθεροποίηση οπίσθιου φωτισμού | NAI |  |  |
| 1.15 | Να διαθέτει τις πιστοποιήσεις CE ή/και FDA για διάγνωση Ιατρικών Εικόνων | NAI |  |  |
| 1.16 | Υπολογιστής | NAI |  |  |
| 1.17 | Να διαθέτει μνήμη RAM 16 GB τουλάχιστον | NAI |  |  |
| 1.18 | Να διαθέτει επεξεργαστή Core i5 ή αντίστοιχο | NAI |  |  |
| 1.19 | Να διαθέτει medical graphics card 3 εξόδων / 4GB RAM | NAI |  |  |
| 1.20 | Εξοπλισμός γνωματεύσεων: Μικρόφωνα καταγραφής γνωμάτευσης USB | ≥6 |  |  |
| 1.21 | Εξοπλισμός γνωματεύσεων: Ακουστικά Δακτυλογράφησης USB | ≥6 |  |  |

| Η. | Υπολογιστής - Απαιτήσεις HW για Τεχνολόγο ή Γραμματεία | ≥5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά |  |  |  |
| 1.1 | Ο σταθμός θα διαθέτει λειτουργικό σύστημα τουλάχιστον Windows 8.1 64bit. | NAI |  |  |
| 1.2 | Οθόνη πληροφοριών ασθενή και εξέτασης | NAI |  |  |
| 1.3 | Να διαθέτει μία μη διαγνωστική οθόνη | NAI |  |  |
| 1.4 | Διαγώνιος οθόνης : 23’’ ελάχιστο με λόγο πλευρών 16/9 | NAI |  |  |
| 1.5 | Φωτεινότητα 250 cd/m2 ή καλύτερη. | NAI |  |  |
| 1.6 | Ανάλυση 1.3 Megapixel ή καλύτερη. | NAI |  |  |
| 1.7 | Υπολογιστής |  |  |  |
| 1.8 | Να διαθέτει μνήμη RAM 4 GB τουλάχιστον | NAI |  |  |
| 1.9 | Να διαθέτει επεξεργαστή Core i3 ή αντίστοιχο | NAI |  |  |

| Θ. | Μηχανισμός Αυτόματης Εγγραφής CD/DVD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Να προσφερθεί μηχανισμός αυτόματης εγγραφής CD/DVD με τα εξής χαρακτηριστικά | ≥1 |  |  |
| 1.1 | Να διαθέτει λογισμικό λήψης εξετάσεων μέσω DICOM 3.0 | NAI |  |  |
| 1.2 | Η λήψη των εξετάσεων να γίνεται μέσω δικτύου | NAI |  |  |
| 1.3 | Η επιλογή του CD/DVD να γίνεται ανάλογα με το μέγεθος της εξέτασης | NAI |  |  |
| 1.4 | Να εγγράφεται στον CD/DVD η εξέταση με τις εικόνες καθώς και το πόρισμα του ασθενούς | NAI |  |  |
| 1.5 | Να γράφεται στο CD και κατάλληλο πρόγραμμα θέασης DICOM 3.0 (viewer) που να εκτελείται αυτόματα μόλις εισαχθεί σε κάποιον υπολογιστή (autorun) | NAI |  |  |
| 1.6 | Να φέρει ενσωματωμένους δύο οδηγούς CD/DVD | NAI |  |  |
| 1.7 | Να διαθέτει ξεχωριστό τροφοδότη CD από DVD |  |  |  |
| 1.8 | Να διαθέτει ειδικό καλάθι περισυλλογής έτοιμων CD/DVD προς διανομή | NAI |  |  |
| 1.9 | Να διαθέτει έγχρωμο εκτυπωτή | NAI |  |  |
| 1.10 | Η εκτύπωση στο CD/DVD να είναι σταθερή στο χρόνο | NAI |  |  |
| 1.11 | Να υποστηρίζει τους εξής τύπους μηχανημάτων: CT, MRI, DSA | NAI |  |  |
| 1.12 | Να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης των μηχανημάτων: DR, CR, MAMMO, U/S | NAI |  |  |

| Ι. | Υποστήριξη και Συντήρηση |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1.1 | Η προσφορά και υποστήριξη του προσφερόμενου συστήματος για HW και SW θα γίνει από έναν ανάδοχο ο οποίος θα έχει και την τελική ευθύνη για το σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει πιστοποίηση ISO9001 & ISO 13485 για την διακίνηση και υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων για το PACS/RIS | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει το πλάνο και τον τρόπο υποστήριξης του συνολικού έργου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Να περιλαμβάνεται στην πρόταση εγγύηση με υποστήριξη και συντήρηση για 5 μέρες την εβδομάδα, 8 ώρες την ημέρα για δύο (2) έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Κατά την εγγύηση / υποστήριξη να περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία αναβάθμιση ετησίως στο λογισμικό PACS/RIS | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Απομακρυσμένη πρόσβαση |  |  |  |
| 2.1 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες απομακρυσμένης επέμβασης και υποστήριξης μέσω ασφαλούς (VPN) σύνδεσης. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος υποστήριξης του αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Ο ανάδοχος να διαθέτει κεντρικό σύστημα καταγραφής της κλήσης με συγκεκριμένη περιγραφή βλάβης και αρίθμηση για την κάθε βλάβη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Θα εκτιμηθεί αν διαθέτει portal για την αναφορά και την διαχείριση των κλήσεων από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Νοσοκομείου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Ο χρόνος ανταπόκρισης για την απομακρυσμένη πρόσβαση θα πρέπει να είναι εντός δύο (2) ωρών, από την καταγραφή της κλήσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Επί τόπου υποστήριξη |  |  |  |
| 3.1 | Η επί τόπου ανταπόκριση θα είναι εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διαθεσιμότητα του συστήματος |  |  |  |
| 4.1 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει διαθεσιμότητα για τον κεντρικό πυρήνα του συστήματος 99.5% | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Η διαθεσιμότητα θα μετριέται σε ετήσια βάση | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει πως θα εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Προγραμματισμένες αναβαθμίσεις ή downtime δεν προσμετρούνται στην συνολική διαθεσιμότητα του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |