ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕNΔΟΦΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ TECNIS PCBOO

ΟΙΚΟΥ ABBOTT MEDICAL OPTICS (A.M.O)Η.Π.Α

Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, ακρυλικός υδρόφοβος, αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, αμφίκυρτος, ασφαιρικός, με φίλτρο επικάλυψης UV. Ο δείκτης διάθλασης είναι 1,47 διάμετρος οπτικής ζώνης 6mm και ολική διάμετρος 13mm. Διατίθεται σε διοπτρίες από +6 έως +34.0 D (ανά 0.50 D)  και η ένθεση γίνεται από μικρή τομή.Διατίθεται προδιπλομένος σε ενθέτη μίας χρήσεως.

Διαθέτει αγκύλες Ζ-Loop με μια εγκοπή στη βάση κάθε αγκύλης και ειδική κατεργασία square edge 360ο. Γωνία αγκύλων:  0ο με πάχος 4mm.

Η πρόσθια επιφάνεια  είναι  διαμορφωμένη με προοδευτική μείωση της δύναμης του (prolate) ώστε να διορθώνει τις σφαιρικές εκτροπές του κερατοειδούς. (abberations)

Είναι σχεδιασμένος κατά Wavefront στην πρόσθια επιφάνεια.

Τα παραπάνω  αποδεικνύονται με επιστημονικές μελέτες.

Εstimated A-constant : 118.8

ACD : 5.4mm

Μοναδικό χαρακτηριστικό της οικογένειας TECNIS ONE PIECE του οίκου AMO είναι ο σχεδιασμός τριών σημείων στήριξης (Tri-Fix3– Point Design), που εξασφαλίζει καλύτερη στήριξη και επικέντρωση του φακού στον σάκο του περιφακίου.

O ειδικός σχεδιασμός, PROTEC 360o EDGE DESIGN καλύπτει και το σημείο ένωσης του οπτικού σώματος με τις αγκύλες, ελαχιστοποιώντας την δημιουργία του φαινομένου glare.

Η οπτική του ζώνη καλύπτει μέρος των Haptics, προς αποφυγή μετανάστευσης ενδοθηλιακών κυττάρων στα σημεία της ένωσης