Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Σισμανογλείου 1, ΤΚ151 26 Μαρούσι

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ:	Ι. Αναστασόπουλος

Τηλ:	2132058458

Fax:	2132058614

email:	promithion@sismanoglio.gr

Αθήνα, 19Μαΐου 2017

Θέμα:	Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (έγγραφο νοσοκομείου με Αρ. Πρωτ. 8979/27-04-2017).

Oρθή Επανάληψη του 4832/8-3-2017

Η εταιρεία μας ΑΝΤΣΕΛ – Αφοι Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ, ανταποκρινόμενη στην σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ≪ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» και σε ότι αφορά τις προτεινόμενες προδιαγραφές, υποβάλλουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις σχετικά με την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τα ακόλουθα είδη.

| GR code | Αγγλική Ονομασία | Συντομογραφία | Ελληνική Ονομασία | Άλλη Ονομασία | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ | ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΦΛΕΜΙΝΓΚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.01.07 | UrineScreening (Bacteriology) |  | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ) |  |  |  |  |  |
| 14.01.07.01.001 | UrineScreening Systems - Automated |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ |  | ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | 22.000ΤΕΣΤ | 10.000ΤΕΣΤ | 7.500ΤΕΣΤ |

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Γκούμας

Προϊστάμενος Τμήματος εξυπηρέτησης πελατών

14.01.07.01.001 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ

(Φυσικοχημική ανάλυση)

- Το προσφερόμενο αυτόματο σύστημα φυσικοχημικής ουροανάλυσης πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.

- Όλη η διαδικασία μέτρησης  των δειγμάτων να είναι πλήρως αυτόματη χωρίς την ανάγκη συνεχούς παρουσίας χειριστή.

- Να έχει παραγωγικότητα τουλάχιστον 200 δείγματα/ώρα.

- Να μετρά το ειδικό βάρος με διαθλασίμετρο (γραμμικότητα από 1,000 εως 1,050 και με ανάλυση 0,001) χωρίς απαιτήσεις καθημερινής βαθμονόμησης του.

- Να έχει δειγματοφορέα τουλάχιστον 40 θέσεων και αυτόματο δειγματολήπτη με ανάδευση του δείγματος πριν την λήψη.

- Να μπορεί να επεξεργάζεται επείγοντα δείγματα (STAT), χωρίς την διακοπή λειτουργίας του αναλυτή.

- Να χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία πολυχρωματικής ανακλασιμετρίας, σε όλες τις χημικές μετρήσεις.

- Να μην υπάρχουν φαινόμενα επίδρασης από δείγμα σε δείγμα (Carryover) κατά τη λειτουργία του αναλυτή σε συνθήκες ρουτίνας.

- Να διορθώνεται αυτόματα η τιμή των μετρήσεων σε περιπτώσεις ακραίων τιμών της ενεργού οξύτητας.

- Να κάνει αυτόματα διόρθωση της επίδρασης του χρώματος κάθε δείγματος ούρων στη μέτρηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων, για λιγότερα ψευδή αποτελέσματα.

- Το αναλυτικό σύστημα να υπολογίζει τις εξής παραμέτρους:

- ΠΡΩΤΕÏΝΕΣ

- ΝΙΤΡΙΚΑ

- ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ

- ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

- ΓΛΥΚΟΖΗ

- ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

- ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ

- ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

- ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ

- pH

- ΧΡΩΜΑ

- ΟΨΗ

- ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

- Επιπροσθέτως, να έχει τη δυνατότητα μέτρησης και κρεατινίνης ούρων προς υπολογισμό και του λόγου Πρωτεϊνών/Κρεατινίνης για εκτίμηση της πρωτεϊνουρίας σε τυχαίο δείγμα ούρων. θα εκτιμηθεί η ανάλυση και επιπλέον παραμέτρων. Nα προσφερθούν προαιρετικά τα απαιτούμενα υλικά.

- Να έχει απλή διαδικασία φόρτωσης/προσθήκης αντιδραστηρίων χωρίς ανάγκη ακινητοποίησης του αναλυτή και πρόσβασης λειτουργικών menu (συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων).

- Οι προσφερόμενες αντιδραστήριες ταινίες  του αναλυτή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε απλή οπτική παρατήρηση (visual) καλύπτοντας τις βασικές εξετάσεις όπως :

- ΠΡΩΤΕÏΝΕΣ  (Ολικά Λευκώματα και Μικροαλβουμίνη)

- ΝΙΤΡΙΚΑ

- ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ

- ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

- ΓΛΥΚΟΖΗ

- ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

- ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ

- ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

- ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ

- pH

- ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

- Να χρησιμοποιεί για τα δείγματα κοινά σωληνάρια του εμπορίου.

- Η κύρια μονάδα να διαθέτει εκτυπωτή, οθόνη αφής και BarCodereader δειγμάτων και αντιδραστηρίων.

- Η κύρια μονάδα να διαθέτει αρχείο αποτελεσμάτων τουλάχιστον για τα δείγματα εξαμήνου του φορέα καθώς και αρχείο για τον έλεγχο ποιότητας του αναλυτή.

- Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία του συστήματος να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αυτόν του αναλυτικού συστήματος.

- Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αυτόματο αναλυτή μικροσκόπησης ούρων για τη δημιουργία ενός πλήρους συστήματος ανάλυσης ούρων.

- Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν σήμανση CEIVD.

14.01.07.01.001 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ

(Φυσικοχημική + Μικροσκοπική ανάλυση)

- Το ενιαίο αυτόματο σύστημα ανάλυσης ούρων να είναι κατάλληλο για την μέτρηση των  φυσικοχημικών και των έμμορφων συστατικών των ούρων.

- Το σύστημα να έχει δυνατότητα φόρτωσης δειγμάτων σε ένα σημείο χωρητικότητας τουλάχιστον 40 θέσεων, προκειμένου να επιτελεστούν οι ζητούμενες εξετάσεις τόσο των φυσικοχημικών παραμέτρων όσο και των έμμορφων συστατικών.

- Το σύστημα να είναι πλήρες, καινούργιο και αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας και τα δείγματα να εξετάζονται αφυγοκέντρητα.

- Να είναι πλήρως αυτόματο από την τοποθέτηση των δειγμάτων στο κοινό σημείο φόρτωσης έως και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

- Να μετρά τουλάχιστον τις παρακάτω παραμέτρους:

- Πρωτεϊνες (PRO)

- Νιτρικά (NIT)

- Λευκοκυτταρική Εστεράση (LEU)

- Αιμοσφαιρίνη (BLD)

- Γλυκόζη (GLU)

- Χολερυθρίνη (BIL)

- Ουροχολινογόνο (URO)

- Κετόνες (KET)

- Ασκορβικό οξύ (ASC)

- pH

- Χρώμα (COL)

- Όψη (TUR)

- Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)

- Λευκά αιμοσφαίρια/Πυοσφαίρια (WBC)

- Συσσωματώματα λευκών αιμοσφαιρίων (WBCclumps)

- Κυλίνδρους (CAST)

- Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα (SEC)

- Μη πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα (NSEC)

- Βακτήρια (BAC)

- Μύκητες (Yeast)

- Κρυστάλλους  (CRY)

- Σπέρμα (SPRM)

- Να μετρά το ειδικό βάρος με διαθλασίμετρο σε εύρος 1,000 – 1,050 με ανάλυση 0,001.

- Να μετρά όλες τις χημικές παραμέτρους με τη χρήση πολυχρωματικής ανακλασιμετρίας.

- Στη μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων να διορθώνεται αυτόματα η επίδραση του χρώματος κάθε δείγματος ούρων λόγω ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στη μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων (λιγότερα ψευδή αποτελέσματα).

- Να διορθώνεται αυτόματα η τιμή των μετρήσεων σε περιπτώσεις ακραίων τιμών της ενεργού οξύτητας (pH).

- Το σύστημα να αναδεύει τα δείγματα πριν την δειγματοληψία, για καλύτερη ομογενοποίηση και με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

- Κατά  την  εξέταση  εμμόρφων  συστατικών  να  δίδονται  αποτελέσματα  κ.ο.π  ή  ανά μl.

- Να χρησιμοποιεί μέθοδο προσδιορισμού, ταυτοποίησης και μέτρησης έμμορφων συστατικών σε δείγμα ούρων, που να είναι ανάλογη  με την κλασσική μέθοδο (EuropeanUrinalysisGuidelines/2000) και να δίδει στον εργαστηριακό υπεύθυνο τη δυνατότητα να ελέγχει/επεξεργάζεται άμεσα τα αποτελέσματα και την ορθότητά τους μέσω εικόνων που προσομoιάζουν στην κοινή μικροσκοπική ανάλυση, χωρίς χρωστικές.

- Να εμφανίζει προειδοποιητικά μηνύματα σε περιπτώσεις που πιθανά  απαιτείται επανεξέταση κάποιων δειγμάτων γενικής ούρων, βάσει κριτηρίων που θέτει το εργαστήριο.

- Για την εκτέλεση του συνόλου της εξέτασης να χρησιμοποιείται μικρός όγκος δείγματος ούρων, έως 3 ml.

- Η ταχύτητα του συστήματος να είναι τουλάχιστον 100 δείγματα ανά ώρα για πλήρη ανάλυση.

- Να δέχεται επείγοντα (STAT) δείγματα.

- Η κύρια μονάδα να διαθέτει αρχείο αποτελεσμάτων τουλάχιστον για τα δείγματα εξαμήνου του φορέα, με τις φυσικοχημικές μετρήσεις και τις εικόνες της μικροσκοπικής, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επανεκτίμησης.

- Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης barcodereader για τα δείγματα και τα αντιδραστήρια.

- Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία του συστήματος να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αυτόν του αναλυτικού συστήματος.

- Να έχει δυνατότητα να αναλύει συνολικά και επιπλέον παραμέτρους (πχ μέτρησης και κρεατινίνης ούρων προς υπολογισμό και του λόγου πρωτεΐνης/κρεατινίνης σε δείγμα ούρων και άλλα έμμορφα στοιχεία σε βιολογικά υγρά) και να προσφερθούν προαιρετικά τα απαιτούμενα υλικά.

- Όλα τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν σήμανση CE-IVD.

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ MAGLUMI 1000

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

- Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο αναλυτής είναι η άμεση χημειοφωταύγεια.

- Ο αναλυτής είναι RANDOMACCESS, BATCHMODE και διαθέτει λειτουργία επείγουσας ανάλυσης (STAT).

- Η μέγιστη ταχύτητα του αναλυτή είναι 120 εξετάσεις την ώρα.

- Ο χρόνος του πρώτου αποτελέσματος είναι στα 17 λεπτά.

- Η δυνατότητα για εφ’ άπαξ φόρτωση είναι 144 δείγματα.

- Έχει δυνατότητα υποδοχής 15 διαφορετικών αντιδραστηρίων.

- Είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων.

- Διαθέτει σύστημα ψύξης για δείγματα και αντιδραστήρια.

- Έχει σύστημα αναγνώρισης BARCODE για τα δείγματα και ειδικό σύστημα αναγνώρισης αντιδραστηρίων RFID για αποθήκευση όλων των πληροφοριών των αντιδραστηρίων.

- Το σύστημα δειγματοληψίας έχει επικάλυψη από TEFLON για την αποφυγή επιμολύνσεων (CARRYOVER).

- Διαθέτει σύστημα αναγνώρισης πήγματος και ανιχνευτή στάθμης υγρών και αναλωσίμων.

- Έχει λειτουργία αυτόματης ή προαιρετικής αραίωσης για τα δείγματα υψηλού τίτλου.

- Η καμπύλη βαθμονόμησης είναι δύο σημείων για τη προσαρμογή της εργοστασιακής καμπύλης και έχει σταθερότητα έως 4 βδομάδες.

- Ο αναλυτής συνδέεται με εξωτερικό υπολογιστή με απ’ ευθείας σύνδεση ή μέσω πρωτόκολλου ASTM.

- Συνοδεύεται από Η/Υ έγχρωμη οθόνη αφής και εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης.

- Τύπος δείγματος: Ορός ή πλάσμα.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 15-30 C°.

- Θερμοκρασία επώασης: 36,8 C°±0,5C°.

- Λειτουργεί με τάση 110-230 V, 50/60 Hz.

- Ο αναλυτής συνοδεύεται από σύστημα UPS.

- Οι διαστάσεις του αναλυτή είναι μήκος/πλάτος/ ύψος : 135x64x87 cm.

- Το βάρος του αναλυτή είναι 148 Kg.