ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ELISA

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την εκτέλεση εξετάσεων με τη μέθοδο ELISA, μέσω πλήρως αυτοματοποιημένου αναλυτή ELISA, και αναφέρονται στις εξετάσεις του πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαστηρίων σας, όπως αυτές καταγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού:

| GR code | Αγγλική Ονομασία | Συντομογραφία | Ελληνική Ονομασία | ‘Άλλη Ονομασία | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ | ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΦΛΕΜΙΓΚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | INFECTIOUS IMMUNOLOGY |  | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ |  |  |  |  |  |
| 15.01 | Bacteriology (Infect. Immunology) |  | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ |  |  |  |  |  |
| 15.01.01 | Chlamydia |  | ΧΛΑΜΥΔΙΑ |  |  |  |  |  |
| 15.01.01.15.001 | Chlamydia pneumoniae Antibody IgG |  | IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ CHLAMYDIA PNEUMONIAE |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 120ΤΕΣΤ |  |  |
| 15.01.01.16.001 | Chlamydia pneumoniae Antibody IgM |  | IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ CHLAMYDIA PNEUMONIAE |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 120ΤΕΣΤ |  |  |
| 15.01.08 | Mycoplasma |  | MYCOPLASMA |  |  |  |  |  |
| 15.01.08.03.001 | Mycoplasma Antibody Assays |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ MYCOPLASMA |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ MYCOPLASMA PNEUMONIAE ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 200ΤΕΣΤ |  |  |
| 15.01.08.03.002 | Mycoplasma Antibody Assays |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ MYCOPLASMA |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ MYCOPLASMA PNEUMONIAE ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 200ΤΕΣΤ |  |  |
| 15.01.90 | Other Bacteriology Immunoassays |  | ΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ |  |  |  |  |  |
| 15.01.90.01.004 | Brucella IgM antibodies |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΒΡΟΥΚΕΛΑ |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 100 |  |  |
| 15.01.90.01.005 | Brucella IgG antibodies |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΒΡΟΥΚΕΛΑ |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 100 |  |  |
| 15.01.90.01.006 | Brucella IgA antibodies |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΒΡΟΥΚΕΛΑ |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 100 |  |  |
| 15.04 | Other Virology (Infect. Immunology) |  | ΑΛΛΟΙ ΙΟΙ |  |  |  |  |  |
| 15.04.02 | Cytomegalovirus |  | ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ (CMV) |  |  |  |  |  |
| 15.04.02.05.001 | CMV IgG |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ (CMV) |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 1500ΤΕΣΤ |  | 50ΤΕΣΤ |
| 15.04.02.06.001 | CMV IgM |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ IgM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ (CMV) |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 1500ΤΕΣΤ |  | 50ΤΕΣΤ |
| 15.04.02.07.001 | CMV IgG - Avidity |  | ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΣ (CMV) IgG ΣΥΝΑΦΕΙΑ |  |  |  |  | 50ΤΕΣΤ |
| 15.04.03 | Herpes Simplex Virus |  | ΙΟΣ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ (HSV) |  |  |  |  |  |
| 15.04.03.05.001 | HSV 1+2 IgG |  | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΕΝΑΝΤΙ HSV 1+2 |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 1200ΤΕΣΤ |  |  |
| 15.04.03.06.001 | HSV 1+2 IgM |  | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΕΝΑΝΤΙ HSV 1+2 |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 1200ΤΕΣΤ |  |  |
| 15.04.04 | Epstein Barr Virus |  | ΙΟΣ EPSTEIN BARR (EBV) |  |  |  |  |  |
| 15.04.04.07.001 | EBV VCA IgM |  | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΕΝΑΝΤΙ EBV-VCA |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 1200ΤΕΣΤ |  | 50ΤΕΣΤ |
| 15.04.04.08.001 | EBV VCA IgG |  | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΕΝΑΝΤΙ EBV-VCA |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 1200ΤΕΣΤ |  | 50ΤΕΣΤ |
| 15.04.80 | Other Virology Antigen / Antibody Detection |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ / ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΩΝ |  |  |  |  |  |
| 15.04.80.09.002 | Parvovirus B-19 IgM specific antibodies |  | PARVO-ΙΟΙ Β-19 IGM ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 200ΤΕΣΤ |  |  |
| 15.04.80.09.004 | Parvovirus B-19 IgG specific antibodies |  | PARVO-ΙΟΙ Β-19 IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 200ΤΕΣΤ |  |  |
| 15.05 | Parasitology (Infect. Immunology) |  | ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ |  |  |  |  |  |
| 15.05.01 | Toxoplasma |  | ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ |  |  |  |  |  |
| 15.05.01.05.001 | Toxoplasma Antibody IgG |  | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 400ΤΕΣΤ |  |  |
| 15.05.01.06.001 | Toxoplasma Antibody IgM |  | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 400ΤΕΣΤ |  |  |
| 15.05.10 | Miscellaneous Parasitology |  | ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ |  |  |  |  |  |
| 15.05.10.05.004 | Leismania IgG antibodies |  | ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 100ΤΕΣΤ |  |  |
| 15.05.10.05.006 | Leismania IgM antibodies |  | ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ IGM ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 100ΤΕΣΤ |  |  |
| 18 | IMMUNOLOGY |  | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| 18.02 | Allergy |  | ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| 18.02.01 | Allergy |  | ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| 18.02.01.02.001 | Immunoglobulin E - Total | IgE Total | ΟΛΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 1500ΤΕΣΤ |  |  |
| 18.10 | Auto-Immune Diseases |  | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| 18.10.01 | Autoimmune Connective Tissue Diseases |  | ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ |  |  |  |  |  |
| 18.10.01.02.001 | ENA Screening | Αντι-ΕΝΑ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ (6 ΑΝΤΙΓΟΝΑ) ΜΕΘΟΔΟΣ ELISA ENA Screening | 500ΤΕΣΤ |  |  |
|  |  |  |  |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ (6 ΑΝΤΙΓΟΝΑ) ΜΕΘΟΔΟΣ ELISA ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ | 300ΤΕΣΤ |  |  |
| 18.10.01.03.001 | Anti cytoplasmic - Antibodies | ANCA | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ | 800ΤΕΣΤ |  |  |
| 18.10.01.05.001 | Anti-ds DNA-Antibodies | Anti-dsDNA | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΟΥ DNA (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) |  | ANTI DS- DNA ΜΕΘΟΔΟΣ ELISA | 500ΤΕΣΤ |  |  |
| 18.10.90 | Other Auto-Immune Diseases |  | ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| 18.10.90.09.001 | MPO ANCA | MPO | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ | 500ΤΕΣΤ |  |  |
| 18.10.90.10.001 | PR3 ANCA | PR3 | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3 |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ | 500ΤΕΣΤ |  |  |
| 18.11 | Rheumatoid - Inflammatory Diseases Markers |  | ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΩΝ - ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |
| 18.11.01 | Rheumatoid - Inflammatory Diseases Markers |  | ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΩΝ - ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |
| 18.11.01.10.001 | Rheumatoid Factors | RF | ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 1500ΤΕΣΤ |  |  |
| 18.11.01.11.001 | Anti-Cyclic Citrullinated Peptide | Anti-CCP | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΙΤΡΙΛΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 100ΤΕΣΤ |  |  |

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA

Ο αναλυτής θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, επιτρέποντας την πλήρη ολοκλήρωση των πρωτοκόλλων των εξετάσεων, χωρίς να απαιτείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, η παρέμβαση του χρήστη

- Να είναι ανοιχτού τύπου σύστημα επιτρέποντας τον προγραμματισμό οποιουδήποτε πρωτοκόλλου θελήσει το εργαστήριο

- Να είναι κατάλληλος για την ανάλυση ποικίλων πρωτοκόλλων ELISA για αυτοάνοσα, λοιμώδη νοσήματα, αλλεργιογόνα, κλπ.

- Να επιτρέπει τον προγραμματισμό και την ταυτόχρονη εκτέλεση σε ένα κύκλο ανάλυσης τουλάχιστον 40 διαφορετικών πρωτοκόλλων εξετάσεων

- Να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τουλάχιστον 6 μικροπλάκες ELISA, επιτρέποντας την φόρτωση τουλάχιστον 90 δειγμάτων στο ξεκίνημα της εργασίας και να επιτρέπει τον προγραμματισμό έως και 12 διαφορετικών πρωτοκόλλων ανά μικροπλάκα

- Να είναι συνεχούς φόρτωσης, επιτρέποντας τη συνεχή φόρτωση δειγμάτων, πλακών, ή αντιδραστηρίων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του

- Να διαθέτει διαφορετικούς υποδοχείς για την τοποθέτηση των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων

- Να έχει θέσεις για τουλάχιστον 90 δείγματα ταυτόχρονα, αριθμός που να μπορεί να αυξηθεί με χρήση καταλλήλων racks. Να δέχεται ποικίλων ειδών σωληνάρια δειγμάτων, που να μπορούν να συνδυαστούν ακόμη και στον ίδιο κύκλο ανάλυσης

- Να διαθέτει θέσεις για να δεχθεί μεγάλο αριθμό (τουλάχιστον 25) βασικών αντιδραστηρίων (conjugates, substrate solution, stop solution, κλπ), (τουλάχιστον 80) calibrators ή controls, και έως 3 διαφορετικά διαλύματα εκπλύσεων (Wash buffers), Να παρέχει τη δυνατότητα αύξησης των ανωτέρω δυνατοτήτων ως προς τον αριθμό αντιδραστηρίων, calibrators κλπ. με τη χρήση κατάλληλων racks

- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης στάθμης δειγμάτων και αντιδραστηρίων, και σύστημα ειδοποίησης πλήρωσης δοχείου αποβλήτων. Να ενημερώνει για τις απαιτούμενες ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των προγραμματιζόμενων εξετάσεων

- Να χρησιμοποιεί πλαστικά ρύγχη μιας χρήσεως για τις αραιώσεις και τη διανομή δειγμάτων και αντιδραστηρίων, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε πιθανότητα επιμόλυνσης. Να έχει δυνατότητα διανομής ελάχιστου όγκου δείγματος 5 μl

- Να διαθέτει σύστημα bar-code ανάγνωσης δειγμάτων, αντιδραστηρίων και όλων των δεδομένων ελέγχου ποιότητας και ορίων αποδοχής αποτελεσμάτων ανά παρτίδα αντιδραστηρίου, επιτρέποντας παράλληλα την εύκολη και γρήγορη τοποθέτησή τους χωρίς την ανάγκη προγραμματισμού προκαθορισμένων θέσεων

- Να μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματες αραιώσεις χωρίς την παρέμβαση του χρήστη και να παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλων αραιώσεων σε περιπτώσεις ανάλυσης ειδικών βιολογικών υγρών (π.χ. ΕΝΥ), πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πρωτοκόλλων

- Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης πήγματος

- Να διαθέτει 6 φωτομετρικά φίλτρα, καλύπτοντας εύρος 400 – 700 nm. Να υπάρχουν πρόσθετες ελεύθερες θέσεις για φίλτρα πέραν των 6 ζητουμένων

- Να διαθέτει σύστημα αυτόματης έκπλυσης μικροπλακών που να μπορεί να πραγματοποιεί ποικίλων ειδών εκπλύσεις, ανάλογα με το είδος της μικροπλάκας και το πρωτόκολλο ανάλυσης

- Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις επωαστικούς θαλάμους με δυνατότητα θέρμανσης και ανακίνησης, και τρεις ακόμη θαλάμους επώασης σε θερμοκρασία δωματίου. Να διαθέτει τεχνολογία που να διασφαλίζει την ομοιομορφία των χρόνων επώασης για όλα τα δείγματα κάθε εξέτασης, ανεξάρτητα από τον αριθμό που φορτώνονται ανά κύκλο εργασίας. Να περιγραφεί αναλυτικά

- Να παρέχει τη δυνατότητα αυτοδιάγνωσης σφαλμάτων και ενημέρωσης του χρήστη με κατάλληλο μήνυμα, όπως επίσης και τη δυνατότητα ενημέρωσης της πορείας ανάλυσης των δειγμάτων

- Να επιτρέπει την πραγματοποίηση ποιοτικών (μέσω cut-off) ή ποσοτικών προσδιορισμών μέσω προτύπων καμπυλών, ποικίλων μαθηματικών μοντέλων

- Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου και στατιστικών στοιχείων

- Να διαθέτει εξελιγμένο πρόγραμμα διαχείρισης σε περιβάλλον Windows, φιλικό προς τον χρήστη

- Να παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα διαχείρισης δεδομένων του Νοσοκομείου (LIS)

- Να είναι σύμφωνος με διεθνή πρότυπα και πιστοποιήσεις ( CE, IVD, FDA)

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ELISA

- Να είναι πλήρεις συσκευασίες, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα υλικά για την ανάλυση των ζητούμενων εξετάσεων

- Να διαθέτουν μικροπλάκες με αποσπώμενα μικροφρεάτια (wells)

- Τα αντιδραστήρια να είναι στην πλειοψηφία τους υγρά έτοιμα προς χρήση και να τοποθετούνται απευθείας στον αναλυτή, φέροντας ετικέτες bar-code, χωρίς να απαιτείται μετάγγιση τους ή η τοποθέτησή τους σε επιπλέον ειδικούς φορείς

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοιομορφία πρωτοκόλλων, ώστε να διευκολύνονται οι συνδυασμοί εξετάσεων κατά την ανάλυσή τους. Να παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα χρήσης κοινών αντιδραστηρίων, όπου αυτό είναι εφικτό (πλυστικά, αραιωτικά διαλύματα), ώστε να διευκολύνεται ο συνδυασμός και η παράλληλη εκτέλεση πολλών εξετάσεων, ανεξαρτήτως παρτίδων αντιδραστηρίων και παραμέτρων ανάλυσης

- Να έχουν κατά το δυνατόν σύντομα πρωτόκολλα ανάλυσης

- Τα αντιδραστήρια για προσδιορισμό IgM τάξεως να περιλαμβάνουν στη συσκευασία τους ή να περιέχουν στο αραιωτικό διάλυμα τους, προσροφητικό του ρευματοειδούς παράγοντα

- Να διαθέτουν σήμανση CE και ISO.

- Να υπάρχουν από την κατασκευάστρια εταιρεία έτοιμα πρωτόκολλα εφαρμογής των αντιδραστηρίων στον προσφερόμενο αναλυτή

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τον προσφερόμενο αναλυτή

- Πέραν των ζητουμένων από το νοσοκομείο, ο αναλυτής να μπορεί να εκτελεί και άλλες εξετάσεις. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι επιπλέον δυνητικά εκτελούμενες στον αναλυτή εξετάσεις

- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (IFA)

Αντίστοιχα, οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την εκτέλεση εξετάσεων με τη μέθοδο ανοσοφθορισμού, μέσω αυτόματου αναλυτή προετοιμασίας πλακιδίων, και αναφέρονται στις εξετάσεις του πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαστηρίων σας, όπως αυτές καταγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού:

| GR code | Αγγλική Ονομασία | Συντομογραφία | Ελληνική Ονομασία | ‘Άλλη Ονομασία | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ | ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΦΛΕΜΙΓΚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | INFECTIOUS IMMUNOLOGY |  | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ |  |  |  |  |  |
| 15.04 | Other Virology (Infect. Immunology) |  | ΑΛΛΟΙ ΙΟΙ |  |  |  |  |  |
| 15.04.04 | Epstein Barr Virus |  | ΙΟΣ EPSTEIN BARR (EBV) |  |  |  |  |  |
| 15.04.04.05.001 | EBV IgG - Total |  | ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG ΕΝΑΝΤΙ EBV |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ |  | 300ΤΕΣΤ |  |
| 15.04.04.06.001 | EBV IgM - Total |  | ΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM ΕΝΑΝΤΙ EBV |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ |  | 300ΤΕΣΤ |  |
| 18 | IMMUNOLOGY |  | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| 18.10 | Auto-Immune Diseases |  | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| 18.10.01 | Autoimmune Connective Tissue Diseases |  | ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ |  |  |  |  |  |
| 18.10.01.01.001 | ΑNA Screening | ΑΝΑ | ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ |  | ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ | 2500ΤΕΣΤ | 300ΤΕΣΤ | 500ΤΕΣΤ |
| 18.10.01.03.001 | Anti cytoplasmic - Antibodies | ANCA | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ (FORMALIN) | 500ΤΕΣΤ |  | 100ΤΕΣΤ |
|  |  |  |  |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ (ETHANOL) | 500ΤΕΣΤ |  | 100ΤΕΣΤ |
| 18.10.01.05.001 | Anti-ds DNA-Antibodies | Anti-dsDNA | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΟΥ DNA (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) |  | ANTI DS- DNA ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ | 300ΤΕΣΤ | 200ΤΕΣΤ | 100ΤΕΣΤ |
| 18.10.90 | Other Auto-Immune Diseases |  | ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| 18.10.90.02.001 | Anti - Mitochondrial Antibodies | AMA | ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ |  | ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ | 1000ΤΕΣΤ |  | 100ΤΕΣΤ |
| 18.10.90.06.001 | Gliadin Antibodies |  | ΑΝΤΙΓΛΙΑΔΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (IgA, IgG) |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ |  | 150ΤΕΣΤ |  |
| 18.10.90.11.001 | Anti-Parietal Cell Antibodies | APCA | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ |  | ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ | 1000ΤΕΣΤ |  |  |
| 18.10.90.21.001 | Tissue Transglutaminase Antibodies |  | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ (IgA, IgG) |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ |  | 150ΤΕΣΤ |  |
| 18.10.90.25.001 | Anti-Smooth Muscle Antibodies | ASMA | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ |  | ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ | 1000ΤΕΣΤ |  | 100ΤΕΣΤ |

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Ο αναλυτής θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τουλάχιστον 15 slides ανοσοφθορισμού

- Να έχει θέσεις για να δεχθεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 90 δείγματα, και μεγάλο αριθμό πηγαδιών αραίωσης, controls και βοηθητικών αντιδραστηρίων

- Να παρέχει τη δυνατότητα της επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον 3 διαφορετικών πλυστικών διαλυμάτων

- Να διαθέτει ανίχνευση πήγματος

- Να διαθέτει μια αυτοπλενόμενη βελόνα για τη διανομή δειγμάτων και αντιδραστηρίων και μια 8-κάναλη πλυστική κεφαλή για το πλύσιμο των πλακιδίων

- Να παρέχει δυνατότητα διαχείρισης όγκου διανομής 5-1000μl

- Να διαθέτει bar code reader για την ανάγνωση των προς εξέταση δειγμάτων

- Να διαθέτει πρόγραμμα φιλικό προς τον χρήστη, με on-line βοήθεια

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να διατίθενται σε πλήρεις συσκευασίες (kits) που θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα για την ανάλυση αντιδραστήρια (slides με ειδικό υπόστρωμα, αραιωτικά, conjugate, διαλύματα έκπλυσης, θετικούς και αρνητικούς μάρτυρες, υγρό στερέωσης, καλυπτρίδες)

- Η μεθοδολογία να διασφαλίζει την απόλυτη ομοιομορφία στους χρόνους επώασης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δειγμάτων που θα αναλύονται σε κάθε κύκλο

- Τα πρωτόκολλα των ζητούμενων εξετάσεων να είναι όσο το δυνατό συντομότερα

- Όλα τα υποστρώματα του ανοσοφθορισμού να είναι προσδεδεμένα στον φορέα τους μέσω χημικών δεσμών, για τη διασφάλιση σταθερότητας και ομοιομορφίας κατά τη διάρκεια των εκπλύσεων. Να περιγραφεί αναλυτικά

- Πέραν των ζητουμένων από το νοσοκομείο, ο αναλυτής να μπορεί να εκτελεί και άλλες εξετάσεις. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι επιπλέον δυνητικά εκτελούμενες στον αναλυτή εξετάσεις

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

- Προσδιορισμός IgG αντισωμάτων EBV

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι EBV. Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα κυττάρων (expressing cells, P3HR1) που εκφράζουν το υιικό αντιγόνο σε ποσοστό 10% - 20%, επιτρέποντας έτσι την εύκολη αξιολόγηση των θετικών δειγμάτων, αποκλείοντας ταυτόχρονα τις περιπτώσεις αυτοάνοσων ψευδώς θετικών δειγμάτων, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός IgM αντισωμάτων EBV

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι EBV. Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα κυττάρων (expressing cells, P3HR1) που εκφράζουν το υιικό αντιγόνο σε ποσοστό 10% - 20%, επιτρέποντας έτσι την εύκολη αξιολόγηση των θετικών δειγμάτων, αποκλείοντας ταυτόχρονα τις περιπτώσεις αυτοάνοσων ψευδώς θετικών δειγμάτων, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου του προσροφητικού ρευματοειδούς παράγοντα (RF). Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ANA)

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό αντιπυρηνικών (ΑΝΑ) αντισωμάτων. Το κιτ να περιέχει πλακίδια με κυτταρική σειρά ιδιαίτερα πλούσια σε μιτωτικά κύτταρα (HΕp-20-10), σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ANCA

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό ΑΝCΑ αντισωμάτων. Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα κοκκιοκυττάρων με EtOH, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ANCA

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό ΑΝCΑ αντισωμάτων. Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα κοκκιοκυττάρων με HCHO, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ANCA (cANCA, pANCA)

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό ΑΝCΑ αντισωμάτων. Το κιτ να περιέχει πλακίδια που σε κάθε πεδίο θα φέρουν συνδυασμό δύο υποστρωμάτων (κοκκιοκύτταρα με EtOH/ κοκκιοκύτταρα με HCHO), σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι διπλής έλικας του DNA (anti-dsDNA)

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό αντι-dsDNA αντισωμάτων. Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα Crithidia luciliae, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, ειδικό wash buffer (που αυξάνει την ευαισθησία), όπως και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων (ΑΜΑ)

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό αντιμιτοχονδριακών (ΑΜΑ) αντισωμάτων. Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα νεφρού αρουραίου, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι λείων μυϊκών ινών (ΑSΜΑ)

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι λείων μυϊκών ινών (ASMA). Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα στομάχου αρουραίου, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι τοιχωματικών κυττάρων (ΑPCΑ)

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι τοιχωματικών κυττάρων (ΑPCΑ). Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα στομάχου πιθήκου, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ANA-ΑΜΑ-ΑSΜΑ-APCA

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό ΑΝΑ, ΑMΑ, ASMA και ΑPCΑ αντισωμάτων. Το κιτ να περιέχει πλακίδια που σε κάθε πεδίο θα φέρουν συνδυασμό δύο υποστρωμάτων (νεφρό/στομάχι ποντικού), σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ANA-ΑΜΑ-ΑSΜΑ-APCA

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό ΑΝΑ, ΑMΑ, ASMA και ΑPCΑ αντισωμάτων. Το κιτ να περιέχει πλακίδια που σε κάθε πεδίο θα φέρουν συνδυασμό τριών υποστρωμάτων (ήπαρ/νεφρό/στομάχι αρουραίου), σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός IgA αντισωμάτων έναντι ΕΜΑ

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgA αντισωμάτων έναντι ενδομυϊου. Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα οισοφάγου πιθήκου, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός IgG αντισωμάτων έναντι ΕΜΑ

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι ενδομυϊου. Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα οισοφάγου πιθήκου, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο

- Προσδιορισμός IgA αντισωμάτων έναντι Gliadin

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgA αντιγλιαδινικών αντισωμάτων. Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα κηλίδων (dots) ειδικού αντιγόνου GAF-3X γλιαδίνης, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός IgG αντισωμάτων έναντι Gliadin

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό IgG αντιγλιαδινικών αντισωμάτων. Το κιτ να περιέχει πλακίδια με υπόστρωμα κηλίδων (dots) ειδικού αντιγόνου GAF-3X γλιαδίνης, σταθερά προσδεδεμένων με ειδική χημική κατεργασία της επιφάνειας του φορέα, όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός IgA αντισωμάτων έναντι ΕΜΑ-Gliadin

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό IgA αντισωμάτων έναντι ενδομυϊου και γλιαδίνης. Το κιτ να περιέχει πλακίδια που σε κάθε πεδίο θα φέρουν συνδυασμό δύο υποστρωμάτων (οισοφάγο πιθήκου/ κηλίδες ειδικού αντιγόνου GAF-3X γλιαδίνης), όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

- Προσδιορισμός IgG αντισωμάτων έναντι ΕΜΑ-Gliadin

Πλήρες kit ανοσοφθορισμού για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι ενδομυϊου και γλιαδίνης. Το κιτ να περιέχει πλακίδια που σε κάθε πεδίο θα φέρουν συνδυασμό δύο υποστρωμάτων (οισοφάγο πιθήκου/ κηλίδες ειδικού αντιγόνου GAF-3X γλιαδίνης), όπως και όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της εξέτασης. Η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο.

3.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ –WESTERN BLOT

Τέλος, οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την εκτέλεση εξετάσεων με τη μέθοδο ανοσοαποτύπωσης, μέσω συστήματος ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων, μέσω ανάστροφου υβριδισμού σε αντιγόνα προσδεδεμένα σε μεμβράνη, και αναφέρονται στις εξετάσεις του πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαστηρίων σας, όπως αυτές καταγράφονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού:

| GR code | Αγγλική Ονομασία | Συντομογραφία | Ελληνική Ονομασία | ‘Άλλη Ονομασία | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ | ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΦΛΕΜΙΓΚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | IMMUNOLOGY |  | ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |  |  |  |  |  |
| 18.10 | Auto-Immune Diseases |  | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| 18.10.01 | Autoimmune Connective Tissue Diseases |  | ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ |  |  |  |  |  |
| 18.10.01.02.001 | ENA Screening | Αντι-ΕΝΑ | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ |  | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗ | 100ΤΕΣΤ |  |  |
| 18.10.01.03.001 | Anti cytoplasmic - Antibodies | ANCA | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ |  | ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗ | 50ΤΕΣΤ |  |  |
| 18.10.01.05.001 | Anti-ds DNA-Antibodies | Anti-dsDNA | ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΤΟΥ DNA (ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) |  | ANTI DS- DNA ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗ | 120ΤΕΣΤ |  |  |

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ, ΜΕΣΩ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΠΡΟΣΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

- Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων, αλλεργιογόνων και ειδικών αντισωμάτων έναντι λοιμογόνων παραγόντων, μέσω ανάστροφου υβριδισμού σε αντιγόνα προσδεδεμένα σε μεμβράνη και να είναι τελευταίας τεχνολογίας

- Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για τη διεκπεραίωση όλων των πρωτοκόλλων, από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο, έπειτα από τη φόρτωση των δειγμάτων, των strips, των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και λοιπών βοηθητικών υγρών, όπως επίσης και το προγραμματισμό της ή των εξετάσεων προς εκτέλεση

- Να είναι εύκολο και απλό στη χρήση

- Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον 60 διαφορετικών παραμέτρων / εξετάσεων για ποικίλα αυτοαντισώματα ή συνδυασμούς αυτών (ακόμα και ταινιών διαφορετικής τάξης ανοσοσφαιρινών)

- Να έχει μεγάλη παραγωγικότητα, επιτρέποντας τη μεγαλύτερη δυνατή σε αριθμό (τουλάχιστον 25) ταυτόχρονη ανάλυση ταινιών ανά κύκλο εργασίας

- Να δίνει τη δυνατότητα ολονύκτιας επεξεργασίας δειγμάτων σε εξετάσεις όπου απαιτείται

- Να είναι μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους

- Να συνοδεύεται από ειδικό λογισμικό (software) που να επιτρέπει την αντικειμενικοποιημένη ανάγνωση των ταινιών μέσω σαρωτή (scanner), την ποσοτικοποίηση ή ημιποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, και τη φύλαξη της εικόνας τους σε ηλεκτρονική μορφή

- Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με ειδική κάμερα, που να συνεργάζεται με το ανωτέρω λογισμικό και να επιτρέπει την ανάγνωση των ταινιών και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων κατευθείαν από το δίσκο επώασης (incubation tray) των ταινιών, στην περίπτωση διαχείρισης μεγάλου αριθμού δειγμάτων

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να χαρακτηρίζονται από όμοια πρωτόκολλα ανάλυσης, ώστε να επιτρέπουν τον ευχερή συνδυασμό ανάλυσης ομοειδών εξετάσεων

- Να διαθέτουν CE mark και να είναι σύμφωνα με την οδηγία IVD της Ε.Ε.

- Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να μην γίνεται με σύγκριση έντασης χρώματος μεταξύ της εμφανιζόμενης μπάντας και του θετικού και αρνητικού μάρτυρα της ταινίας.

- Τα ζητούμενα αντιδραστήρια να είναι πλήρεις συσκευασίες, που να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα για την ανάλυση αντιδραστήρια (ταινίες με αντιγόνα –είτε σε διακριτές μπάντες, είτε ως ηλεκτροφορητικό ανάπτυγμα-, conjugate, buffers, controls κλπ), για τα κατωτέρω.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

- Προσδιορισμός αντι-ΕΝΑ αντισωμάτων

Kit για τον ταυτόχρονο διακριτό προσδιορισμό Anti-ENA ειδικών αυτοαντισωμάτων (Sm/RNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, χωριστά) σε ορό, με μέθοδο ανοσοαποτύπωσης (blot) σε ταινία (strip).Το kit να περιέχει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την εκτέλεση του προσδιορισμού, να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως monotest για κάθε strip, είτε αυτοματοποιημένα είτε manually. Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα & να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα.

- Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι MPO-PR3-GBM

Kit για τον ταυτόχρονο διακριτό προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι μυελοπεροξειδάσης (MPO), Πρωτεϊνάσης 3 (PR3) και βασικής μεμβράνης (GBM) σε ορό, με μέθοδο ανοσοαποτύπωσης (blot) σε ταινία (strip).Το kit να περιέχει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την εκτέλεση του προσδιορισμού, να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως monotest για κάθε strip, είτε αυτοματοποιημένα είτε manually. Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα & να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα.

- Προσδιορισμός αντιπυρηνικών αντισωμάτων

Kit για τον ταυτόχρονο διακριτό προσδιορισμό αντιπυρηνικών αντισωμάτων (η μεμβράνη να επιτρέπει τον ταυτόχρονο προσδιορισμό 15 διαφορετικών αυτοαντισωμάτων - nRNP/Sm, Sm, SSA, Ro52, SSB, Scl-70, PM-Scl, Jo1, centromere protein B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2-, χωριστά) σε ορό, με μέθοδο ανοσοαποτύπωσης (blot) σε ταινία (strip). Το kit να περιέχει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την εκτέλεση του προσδιορισμού, να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως monotest για κάθε strip, είτε αυτοματοποιημένα είτε manually. Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα & να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα.

- Προσδιορισμός βασικών ηπατικών αυτοαντισωμάτων

Kit για τον ταυτόχρονο διακριτό προσδιορισμό βασικών ηπατικών αυτοαντισωμάτων (AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, χωριστά) σε ορό, με μέθοδο ανοσοαποτύπωσης (blot) σε ταινία (strip).Το kit να περιέχει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την εκτέλεση του προσδιορισμού, να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως monotest για κάθε strip, είτε αυτοματοποιημένα είτε manually. Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα & να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα.

- Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι dsDNA, nucleosomes, histones, DFS70

Kit για τον ταυτόχρονο διακριτό προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι dsDNA, nucleosomes, histones, DFS70 χωριστά σε ορό, με μέθοδο ανοσοαποτύπωσης (blot) σε ταινία (strip). Το kit να περιέχει όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για την εκτέλεση του προσδιορισμού, να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως monotest για κάθε strip, είτε αυτοματοποιημένα είτε manually. Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα & να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα.