ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  |
|  | Το σύστημα Αξονικής Τομογραφίας να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο του κάθε κατασκευαστή. |  |
| 1. | Ανιχνευτής |  |
| 1.1 | Εξεταστικό πεδίο (βασικό), cm | 50 |
| 1.2 | Συνολικό πλάτος ανιχνευτή, άξονας z, mm | ≥18 |
| 1.3 | Εύρος πάχους τομής, mm | 0,65-9 |
| 1.4 | Ελάχιστο πάχος τομής, mm | 0,65 |
| 1.5 | Χρόνοι περιστροφής 360ο, , sec | >6 χρόνους. Να αναφερθούν στοιχεία |
| 1.6 | Ελάχιστος χρόνος για μία πλήρη περιστροφή 360ο,sec | 0,5 |
| 2. | Απόδοση |  |
|  | Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης |  |
| 2.1 | Ισοτροπική διακριτική ικανότητα,mm | <0,35 |
| 2.2 | Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 0%, lp/cm | ≥15 |
| 2.3 | Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 10%, lp/cm | ≥12 |
| 2.4 | Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 50%, lp/cm | ≥7 |
|  | Profile ευαισθησίας δέσμης |  |
| 2.5 | FWHM για το ελάχιστο πλάτος τομής | Να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση. |
| 2.6 | Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης, mm σε % για δόση | 5mm στα 0,3% (3HU) |
| 2.7 | Θόρυβος, % | Να αναφερθούν οι συνθήκες μέτρησης και η χορηγούμενη δόση |
| 2.8 | Noisekernel (i.e, body) – Αλγόριθμοι ανασύνθεσης | Να δοθούν προς αξιολόγηση αλγόριθμοι μείωσης θορύβου |
| 3. | Gantry |  |
| 3.1 | Κλίση, deg | Να δοθεί |
| 3.2 | Διαστάσεις,cm | Να δοθούν |
| 3.3 | Βάρος, kg | Να δοθεί |
| 3.4 | Διάμετρος, cm | 70 |
| 3.5 | Σύστημα επικέντρωσης | laser |
| 3.6 | Χειρισμός κινήσεων | Να διαθέτει αμφίπλευρα χειριστήρια |
| 4. | Ακτινολογική Λυχνία |  |
| 4.1 | Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU | ≥6 (ή άλλης ισοδύναμης απόδοσης – να κατατεθεί η σχετική βιβλιογραφία) |
| 4.2 | Θερμοαπαγωγή ανόδου, kHU/min | >800 |
| 4.3 | Εστιακό μέγεθος,mm | Να δοθούν στοιχεία |
| 4.4 | Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό μέγεθος | >200 |
| 4.5 | Μέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 KV & 200 mA, sec | >80 |
| 5. | Γεννήτρια Ακτίνων Χ |  |
| 5.1 | Απόδοση γεννήτριας, kW | >50 |
| 5.2 | Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kV | 80-140 |
| 5.3 | Εύρος ονομαστικών τιμών mA | >420 |
| 6. | Εξεταστική Τράπεζα |  |
| 6.1 | Κίνηση καθ` ύψος, cm | 58-80 |
| 6.2 | Κίνηση κατά μήκος,cm | 170 |
| 6.3 | Διάστημα σάρωσης | Να αναφερθεί το μέγιστο μήκος σάρωσης και οι συνθήκες με τις οποίες επιτυγχάνεται |
| 6.4 | Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο χωρίς περιορισμούς κίνησης, kg (ακρίβεια κίνησης, mm) | 200 |
| 6.5 | Χειρισμός κινήσεων | Gantry & operator console |
| 6.6 | Εξαρτήματα τοποθέτησης, ακινητοποίησης, στήριξης ασθενή *Στηρίγματα κεφαλής για σάρωση σε ύπτια και& πρηνή θέση *Ακτινοπερατό εξάρτημα προέκτασης της εξ. τράπεζας, κ.ά. | Να προσφερθούν στη βασική σύνθεση |
| 7. | Δόση Ακτινοβόλησης |  |
| 7.1 | Τεχνική διαμόρφωσης δόσης | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση |
| 7.2 | Αλγόριθμοι ανασύνθεσης για μείωση δόσης | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση. Να αναφερθεί το ποσοστό μείωσης προς αξιολόγηση |
| 7.3 | Έλεγχος δόσης για παιδιατρικές εφαρμογές | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση |
| 7.6 | Δείκτες δοσιμετρίας CΤDI για το σώμα και το κεφάλι | ΝΑΙ |
| 8. | Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων |  |
| 8.1 | Στατική ψηφιακή ακτινογραφία topogram-scout | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση |
| 8.2 | Helical/ spiral ελικοειδή | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση |
| 8.3 | Χρόνος συνεχούς ελικοειδούς σάρωσης, sec | >100 |
| 8.4 | Αριθμός ταυτόχρονων τομών σε ελικοειδή σάρωση | >16 |
| 8.5 | Axial-απλή συμβατική λήψη | Να διαθέτει στη βασική σύνθεση |
| 8.6 | Αριθμός ταυτόχρονων τομών σε axial σάρωση | >16 |
| 9. | Ανασύνθεση Εικόνας |  |
| 9.1 | Κεντρική μονάδα επεξεργασίας | Να δοθούν χαρακτηριστικά |
| 9.2 | Εξεταστικό πεδίο, cm | 20 – 50 |
| 9.3 | Μήτρες ανασύνθεσης εικόνας | 512 x512 |
| 9.4 | Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512xΧ512), εικόνες/sec | >6 |
| 9.5 | Μερική ανασύνθεση εικόνας σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ |
| 9.6 | On line χωρητικότητα κονσόλας | 350.000 εικόνες |
| 9.7 | Μέσο αποθήκευσης | CD/DVD |
|  | Διασυνδεσιμότητα συστήματος |  |
| 9.8 | Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες | Full DICOM |
| 10. | ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ |  |
| 10.1 | Λήψης | Να περιγραφεί |
| 10.2 | Διόρθωσης ψευδενδείξεων (artifacts) | Να περιγραφεί |
| 10.3 | Μείωσης θορύβου εικόνων | Να περιγραφεί |
| 10.4 | Real time |  |
| 10.5 | Realtime πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR) |
| 10.6 | Τρισδιάστατης απεικόνισης | Να περιγραφεί |
| 10.7 | Αγγειογραφίας MIP και mIP | Να περιγραφεί |
| 10.8 | Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων | Να περιγραφεί |
| 10.9 | Οδοντιατρικό (Dental) | Να περιγραφεί |
| 10.10 | Εικονική ενδοσκόπηση | Να περιγραφεί |
| 11 | Διασυνδεσιμότητα συστήματος |  |
| 11.1 | Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες | Full DICOM |
| 12. | Ανεξάρτητος Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας & ΔιάγνωσηςΚλινικά Πακέτα –Επεξεργασία Εικόνων |  |
| 12.1 | Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας | Να περιγραφεί |
| 12.2 | Λογισμικό διαχείρισης εικόνων | Να περιγραφεί |
| 12.3 | Δυνατότητα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σε CD/DVD | Να περιγραφεί |
| 12.4 | Επικοινωνία | Πλήρες DICOM 3.0 |
| 12.5 | Ανάλυση αιμάτωσης εγκεφάλου | Να περιγραφεί |
| 13. | Διασυνδεσιμότητα συστήματος |  |
| 13.1 | Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες | Full DICOM |
| 14. | Παρελκόμενος Εξοπλισμός |  |
| 14.1 | Εγχυτής | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατος, κατάλληλος για την έγχυση σκιαγραφικού σε όλες τις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας σε αξονικό τομογράφο 16 τομών. Να είναι μονού αυλού. Να διαθέτει τουλάχιστον μία υποδοχή για σύριγγα για την έγχυση του σκιαγραφικού.. Να διαθέτει οθόνη αφής για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των εγχύσεων από την αίθουσα ελέγχου. Να έχει μέγιστο όριο πίεσης τουλάχιστον 300 psi. Να διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης διάγνωσης και επισκευής μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο Internet σε περίπτωση βλάβης. Να περιγραφεί συνοπτικά το σύστημα. |
| 14.2 | Σύστημα εγγραφής εξετάσεων σε CD/DVD | Να προσφερθεί σύστημα με Μηχανισμό αυτόματης εγγραφής σε CD/DVD Να διαθέτει δύο ανεξάρτητα καλάθια εισόδου για cd και dvd και ένα για την έξοδο. Να χρησιμοποιεί κατάλληλο λογισμικό για την υποδοχή εξετάσεων DICOM και την προετοιμασία τους για εγγραφή σε CD/DVD. Το λογισμικό διαχείρισης, να εκτυπώνει τα στοιχεία του ασθενούς και το λογότυπο του Νοσοκομείου στην επιφάνεια του CD ή DVD. Το λογισμικό διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας να διαθέτει CE Class I. Να διαθέτει μηχανισμό κρυποτγράφισης της πληροφορίας στο οπτικό μέσο (CD/DVD) ωστε η πρόσβαση στο μέσο να γίνεται από τον ασθενή μόνο. Το σύστημα εγγραφής να διαθέτει δύο οδηγούς εγγραφής (drives) των δίσκων για μεγαλύτερη παραγωγή. Να υπάρχει δυνατότητα επιβεβαίωσης (verification) της πληροφορίας που εγγράφεται στα οπτικά μέσα. |