ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Το σύστημα Αξονικής Τομογραφίας να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο του κάθε κατασκευαστή και να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας.

|  | Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας αποτελούμενο από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5. Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων-Ανασύνθεση Εικόνας, Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης 6. Παρελκόμενος Εξοπλισμός |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός τομών (πολυτομικότητα) | ΠΟΛΥΤΟΜΙΚΟΣ |  |
| 1. | Ανιχνευτής |  |  |
|  | Εξεταστικό πεδίο (βασικό), cm | 50 |  |
|  | Συνολικό πλάτος ανιχνευτή, άξονας z, mm | ≥ 16 |  |
|  | Εύρος πάχους τομής, mm | 0,7-5 |  |
|  | Ελάχιστο πάχος τομής, mm | ≤ 0,7 |  |
|  | Χρόνος περιστροφής sec, 360° | ≥ 3 χρόνους |  |
|  | Ελάχιστος χρόνος περιστροφής, sec | 0,6 |  |
|  | Αριθμός ανεξάρτητων σειρών ανιχνευτών | ≥ 16 |  |
| 2. | Απόδοση |  |  |
|  | Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης |  |  |
|  | Ισοτροπική διακριτική ικανότητα, mm | ≤ 0,5 |  |
|  | Μέγιστή χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 0%, lp/cm | 15 |  |
|  | Μέγιστή χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 10%, lp/cm | 10 |  |
|  | Μέγιστή χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 50%, lp/cm | 5 |  |
|  | Profile ειαισθησίας δέσμης |  |  |
|  | FWHM για το ελάχιστο πλάτος τομής | Να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση |  |
|  | Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης, mm σε % για δόση | 3mm στα 0.3 % (3ΗU) |  |
|  | Θόρυβος, % | Nα αναφερθούν οι συνθήκες μέτρησης και η χορηγούμενη δόση |  |
|  | Aλγόριθμοι ανασύνθεσης | Να δοθούν προς αξιολόγηση αλγόριθμοι μείωσης θορύβου |  |
| 3. | Gantry |  |  |
|  | Κλίση, deg | Να δοθεί |  |
|  | Διαστάσεις, cm | Να δοθούν |  |
|  | Βάρος, kg | Να δοθεί |  |
|  | Διάμετρος, cm | ≥70 (Θα εκτιμηθεί μεγαλύτερο άνοιγμα Gantry) |  |
|  | Σύστημα επικέντρωσης | laser |  |
|  | Χειρισμός κινήσεων | Να διαθέτει αμφίπλευρα χειριστήρια |  |
| 4. | Ακτινολογική Λυχνία |  |  |
|  | Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU, πραγματική χωρίς την υποστήριξη λογισμικού ή άλλης τεχνολογίας. | ≥ 5 |  |
|  | Θερμοαπαγωγή ανόδου, kHU/min, πραγματική χωρίς την υποστήριξη λογισμικού ή άλλης τεχνολογίας. | ≥ 800 |  |
|  | Εστιακό μέγεθος, mm | Να αναφερθεί |  |
|  | Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό μέγεθος | ≥ 200 |  |
|  | Mέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 ΚV & 200 mA, sec | ≥ 80 |  |
| 5. | Γεννήτρια Ακτίνων Χ |  |  |
|  | Απόδοση γεννήτριας, kW, πραγματική χωρίς την υποστήριξη λογισμικού ή άλλης τεχνολογίας. | ≥ 50 |  |
|  | Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kV | 90-130 |  |
|  | Εύρος τιμών mA | ≥ 400 |  |
| 6. | Εξεταστική Τράπεζα |  |  |
|  | Κίνηση καθ' ύψος, cm | 45 - 80 |  |
|  | Κίνηση κατά μήκος cm | ≥ 150 |  |
|  | Διάστημα σάρωσης | Να αναφερθεί το μέγιστο μήκος σάρωσης και οι συνθήκες με τις οποίες επιτυγχάνεται |  |
|  | Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο χωρίς περιορισμούς κίνησης, kg (ακρίβεια κίνησης, mm) | 200 |  |
|  | Χειρισμός κινήσεων | Gantry & operator console |  |
|  | Εξαρτήματα τοποθέτησης, ακινητοποιήσης, στήριξης ασθενή *Στηρίγματα κεφαλής για σάρωση σε ύπτια & πρηνή θέση *Ακτινοπερατό εξάρτημα προέκτασης της εξ. τράπεζας, κ.ά | Nα προσφερθούν στη βασική σύνθεση |  |
| 7. | Δόση Ακτινοβόλησης |  |  |
|  | Προγράμματα για αυτόματη μεταβολή της δόσης | Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση |  |
|  | Πλέον σύγχρονες ολοκληρωμένες τεχνικές, προγράμματα και Επαναληπτικοί Αλγόριθμοι ανασύνθεσης για μείωσης της δόσης σε επίπεδο raw data. Να αναφερθεί το ποσοστό μείωσης της δόσης. | Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση |  |
|  | Έλεγχος δόσης για παιδιατρικές εφαρμογές | Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση |  |
|  | Δείκτες δοσιμετρίας CTDI για το σώμα και το κεφάλι | ΝΑΙ, να αναφερθούν |  |
| 8. | Τεχνικές Λήψης Εικόνων |  |  |
|  | Στατική ψηφιακή ακτινογραφία topogram -scout | Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση |  |
|  | Helical/ spiral ελικοειηδή | Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση |  |
|  | Χρόνος συνεχούς ελικοειδούς σάρωσης, sec | ≥ 100 |  |
|  | Αριθμός ταυτόχρονων τομών σε ελικοειδή σάρωση | ≥ 16 |  |
|  | Αxial -απλή συμβατική λήψη | Nα διαθέτει στη βασική σύνθεση |  |
|  | Αριθμός ταυτόχρονων τομών σε axial σάρωση | ≥16 |  |
|  | Real time πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR) | Να περιγραφεί |  |
| 9. | Ανασύνθεση Εικόνας – Σταθμός ψηφιακής επεξεργασίας εικονας και διάγνωσης (Κονσόλα) |  |  |
|  | Κεντρική μονάδα επεξεργασίας | Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση |  |
|  | Αριθμός ταυτόχρονων τομών | ≥ 16 |  |
|  | Εξεταστικό πεδίο, cm | 20-50 |  |
|  | Μήτρες ανασύνθεσης εικόνας | 512 x 512 |  |
|  | Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512Χ512), εικόνες /sec | ≥ 12 |  |
|  | Μερική ανασύνθεση εικόνας σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ |  |
|  | On line χωρητικότητα κονσόλας | 300.000 εικόνες |  |
|  | Μέσο αποθήκευσης | CD / DVD |  |
|  | Κλινικά Πακέτα-Επεξεργασία Εικόνων |  |  |
|  | Η κεντρική μονάδα να διαθέτει κονσόλα για τον χειρισμό – σάρωση και επεξεργασία των εξετάσεων . | Να δοθούν χαρακτηριστικά |  |
|  | Λήψης | Να περιγραφεί |  |
|  | Διόρθωσης ψευδενδείξεων (artifacts) | Να περιγραφεί |  |
|  | Μείωσης θορύβου εικόνων | Να περιγραφεί |  |
|  | Τρισδιάστατης απεικόνισης | Να περιγραφεί |  |
|  | Αγγειογραφίας MIP και mIP | Να περιγραφεί |  |
|  | Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων | Να περιγραφεί |  |

| Διασυνδεσιμότητα συστήματος |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες | Full DICOM |  |  |
| Ανεξάρτητος Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας & Διάγνωσης |  |  |  |
| Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Λογισμικό διαχείρισης εικόνων | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Τρισδιάστατης απεικόνισης | Να περιγραφεί |  |  |
| Αγγειογραφίας MIP και mIP | Να περιγραφεί |  |  |
| Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων | Να περιγραφεί |  |  |
| MPR | Να περιγραφεί |  |
| Δυνατότητα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σε CD/DVD | ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) |  |
| Επικοινωνία | Πλήρες DICOM 3.0 |  |

| Να διαθέτει τα ακόλουθα κλινικά προγράμματα ή στην κονσόλα του Αξονικού ή στην Ανεξάρτητη Διαγνωστική κονσόλα. |  |
| --- | --- |
| Οδοντιατρικό (Dental) | Να περιγραφεί |
| Εικονικής ενδοσκόπισης | Να περιγραφεί |
| Ανάλυσης αιμάτωσης εγκεφάλου (Cerebral perfusion) | Να περιγραφεί |