ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γενικά

Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας αποτελούμενο από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5. Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων-Ανασύνθεση Εικόνας 6. Ανεξάρτητο Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης 7. Παρελκόμενος Εξοπλισμός

| Ανιχνευτής |  |
| --- | --- |
| Εξεταστικό πεδίο (βασικό), cm | 50 |
| Συνολικό πλάτος ανιχνευτή, άξονας z, mm | ≥ 38 |
| Εύρος πάχους τομής, mm | 0,7 - 8 |
| Ελάχιστο πάχος τομής, mm | 0,7 |
| Χρόνος περιστροφής sec, 360° | ≥ 4 Χρόνους |
| Ελάχιστος χρόνος περιστροφής, sec | 0,35 |
| Aριθμός ανεξάρτητων σειρών ανιχνευτών, άξονας z. | ≥ 64 θα εκτιμηθεί θετικά μεγαλύτερος |
| Απόδοση |  |
| Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης |  |
| Ισοτροπική διακριτική ικανότητα, mm | ≤0,4 |
| Μέγιστή χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 0%, lp/cm | ≥ 20 |
| Μέγιστή χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 10%, lp/cm | 12 |
| Μέγιστή χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 50%, lp/cm | 7 |
| Profile ειαισθησίας δέσμης |  |
| FWHM για το ελάχιστο πλάτος τομής | Να δοθούν στοιχεία. |
| Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης, mm σε % για δόση | 5mm στα 0.3 % (3ΗU) |
| Θόρυβος, % | Να αναφερθούν οι συνθήκες μέτρησης και η χορηγούμενη δόση |
| Gantry |  |
| Βάρος, Kg | Να δοθούν στοιχεία |
| Διάμετρος, cm | ≥ 70 θα αξιολογηθεί θετικά μεγαλύτερο άνοιγμα |
| Σύστημα επικέντρωσης | laser |
| Χειρισμός κινήσεων | Να διαθέτει αμφίπλευρα χειριστήρια |
| Ακτινολογική Λυχνία |  |
| Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU | ≥ 7 |
| Θερμοαπαγωγή ανόδου, kHU/min | ≥1000 |
| Εστιακό μέγεθος, mm | Να δοθούν στοιχεία. |
| Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό μέγεθος | ≥200 |
| Mέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 kV & 200 mA, sec | ≥100 |
| Γεννήτρια Ακτίνων Χ |  |
| Απόδοση γεννήτριας, kW | ≥70 |
| Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kV | 90-135 |
| Εύρος τιμών mA | ≥480 |
| Εξεταστική Τράπεζα |  |
| Κίνηση καθ' ύψος, cm | 58-80 |
| Κίνηση κατά μήκος cm | 160 |
| Διάστημα σάρωσης | Να δοθούν το μέγιστο μήκος σάρωσης και οι συνθήκες με τις οποίες επιτυγχάνεται |
| Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο, kg (ακρίβεια κίνησης, mm) | 200 |
| Χειρισμός κινήσεων | Gantry & operator console |
| Εξαρτήματα τοποθέτησης, ακινητοποιήσης, στήριξης ασθενή * Στηρίγματα κεφαλής για σάρωση σε ύπτια & πρηνή θέση * Ακτινοπερατό εξάρτημα προέκτασης της εξ. τράπεζας, κ.ά | Ναι |
| Δόση Ακτινοβόλησης |  |
| Τεχνική διαμόρφωσης δόσης | Ναι |
| Αλγόριθμοι ανασύνθεσης σε επίπεδο raw data για μείωση δόσης | Ναι, να διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας επαναληπτικό αλγόριθμο ανασύνθεσης σε επίπεδο Raw Data |
| Έλεγχος δόσης για παιδιατρικές εφαρμογές | Ναι |
| Δείκτες δοσιμετρίας CTDI για σώμα & κεφάλι | Ναι |
| Τεχνικές Λήψης Εικόνων |  |
| Στατική ψηφιακή ακτινογραφία (topogram) | Ναι |
| Ελικοειδής σάρωση (helical/spiral) | Ναι |
| - Χρόνος συνεχούς σάρωσης, sec | ≥100 |
| - Αριθμός πραγματικών ταυτόχρονων τομών | ≥64 |
| Απλή συμβατική σάρωση (axial) - Αριθμός πραγματικών ταυτόχρονων τομών - Ογκομετρική Σάρωση | Ναι |
|  | ≥64 |
|  | Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ογκομετρικής σάρωσης (Volumetric Scan) |
| Ανασύνθεση εικόνας Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας & Διάγνωσης |  |
| Κεντρική μονάδα επεξεργασίας | Ναι |
| Αριθμός ταυτόχρονων τομών ανά περιστροφή, άξονας z. | ≥ 128 |
| Εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης, cm | ≥ 50 |
| Μήτρες ανασύνθεσης εικόνας | 512x512 |
| Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512Χ512), εικόνες /sec | ≥16 |
| Μερική ανασύνθεση εικόνας σε πραγματικό χρόνο | Ναι |
| On line χωρητικότητα κονσόλας σε εικόνες | ≥300.000 |
| Μέσο αποθήκευσης ψηφιακών εικόνων | CD/DVD |
| Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας | Ναι |
| Λογισμικό διαχείρισης εικόνων | Ναι |
| Δυνατότητα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σε CD/DVD | Ναι |
| Διασυνδεσιμότητα Σταθμού | Πλήρες DICOM 3.0 |
| Κλινικά Πακέτα-Επεξεργασία Εικόνων |  |
| Λήψης | Ναι |
| Διόρθωσης ψευδενδείξεων (artifacts) | Ναι |
| Μείωσης θορύβου εικόνων | Ναι |
| Real time πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR) | Ναι |
| Τρισδιάστατης απεικόνισης | Ναι |
| Αγγειογραφίας MIP και mIP | Ναι |
| Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων | Ναι |
| Οδοντιατρικό (Dental) | Ναι |
| Εικονικής ενδοσκόπησης | Ναι |
| Ανάλυσης αιμάτωσης εγκεφάλου (Cerebral perfusion). | Ναι |
|  | Ναι |
| Ανεξάρτητος Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας & Διάγνωσης |  |
| Mονάδα επεξεργασίας με Η/Υ και διαγνωστική Οθόνη με τις παρακάτω δυνατότητες. | Ναι |
| Τρισδιάστατης απεικόνισης, 3D. | Ναι |
| Real time πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR) | Ναι |
| Αυτόματη αφαίρεση οστικών δομών | Ναι |
| Αγγειογραφίας MIP και mIP | Ναι |
| Εικονικής ενδοσκόπισης και κολονοσκόπισης | Ναι |
| Ανάλυσης αιμάτωσης εγκεφάλου (Cerebral perfusion). | Ναι |
| Λογισμικό μελέτης πνευμονικού παρεγχύματος. | Ναι |
| Παρελκόμενος Εξοπλισμός |  |
| Σύστημα μακροχρόνιας αρχειοθέτησης εικόνων (PACS) σε αρχιτεκτονική, Server – clients. | Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση του Αξονικού Τομογράφου σύστημα μακροχρόνιας αρχειοθέτησης με Εξυπηρετητή (Server) και περιφερειακούς Clients. To σύστημα να διαθέτει χωρητικότητα 5 Tbytes. |
| Ένας (1) διαγνωστικός σταθμός | Ναι |
| Σύστημα υψηλής ποιότητας εκτύπωσης ιατρικών εικόνων σε χαρτί μέσω του προτύπου DICOM. | Ναι |
| Σύστημα εγγραφής ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων σε CDs η DVDs. | Ναι |