ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ

ΤΥΠΟΥ Β  (Περιορισμένων Δυνατοτήτων)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| Σύστημα Αξονικής τομογραφίας 16 τομών που να περιλαμβάνει: - Gantry - Ακτινολογική λυχνία - Γεννήτρια Ακτίνων -Χ - Εξεταστική Τράπεζα - Κλινικά πακέτα – Τεχνικές Λήψης Εικόνων – Ανασύνθεση Εικόνας |  |  |
| 1.ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ. |  |  |
| 1.1 Εξεταστικό πεδίο (βασικό), cm | ≥50. |  |
| 1.2 Εύρος πάχους τομής, mm | 0,7-5 |  |
| 1.4 Ελάχιστο πάχος τομής, mm | 0,7 |  |
| 1.5 Χρόνος περιστροφής sec, 360ο | ≥ 3 |  |
| 1.6 Ελάχιστος χρόνος περιστροφής, sec | ≤ 0,8 |  |
| 2. ΑΠΟΔΟΣΗ |  |  |
| 2.1 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 0%, lp/cm | ≥ 15 |  |
| 2.2 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 10%, lp/cm | ≥ 13 |  |
| 2.3 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 50%, lp/cm | ≥ 10 |  |
| 3. GANTRY |  |  |
| 3.1 Βάρος, Kg | <2000 |  |
| 3.2 Διάμετρος, cm | ≥ 70 cm |  |
| 3.3 Μήκος | ≤ 85 cm |  |
| 3.4 Σύστημα επικέντρωσης | Laser |  |
| 3.5 Κάμερα παρακολούθησης ασθενή | Να περιλαμβάνεται |  |
| 4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ |  |  |
| 4.1Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU (ονομαστική ή ισοδύναμη. Να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία) | ≥ 7 |  |
| 4.2 Θερμοαπαγωγή ανόδου, kHU/min | ≥500 |  |
| 4.3 Εστιακό μέγεθος, mm | ≥ 0.8 |  |
| 4.4 Μέγιστο mA (ονομαστικό ή ισοδύναμό. Να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία) | ≥ 600 | . |
| 5. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ |  |  |
| 5.1 Απόδοση γεννήτριας, kW (ονομαστική ή ισοδύναμη. Να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία) | ≥ 70 |  |
| 5.2 Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kV | 80-130 |  |
| 6. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |  |  |
| 6.1 Κίνηση καθ’ ύψος, cm | 50-85 |  |
| 6.2 Διάστημα σάρωσης | ≥ 120 cm |  |
| 6.3 Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο χωρίς περιορισμούς κίνησης, kg (ακρίβεια κίνησης, mm) | ≥210 |  |
| 6.4 Χειρισμός κινήσεων | Gantry & operator console |  |
| 7. ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ |  |  |
| 7.1 Τεχνική διαμόρφωσης δόσης. Να αναφερθεί το ποσοστό μείωσης | ΝΑΙ.Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνική μείωσης της δόσης | . |
| 7.2 Επαναληπτικοί αλγόριθμοι ανασύνθεσης για μείωση δόσης σε επίπεδο raw data | ΝΑΙ.Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |  |
| 7.3 Έλεγχος δόσης για παιδιατρικές εφαρμογές | Να περιγραφεί η δυνατότητα |  |
| 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |
| 8.1 Στατική ψηφιακή ακτινογραφία (topogram) | ΝΑΙ |  |
| 8.2 Helical / spiral ελικοειδή σάρωση | ΝΑΙ |  |
| 8.3 Χρόνος συνεχούς σάρωσης, sec | ≥ 100 |  |
| 8.4 Αριθμός ταυτόχρονων ληφθέντων τομών(acquired slices) σε ελικοειδή σάρωση | ≥16 |  |
| 8.5 Axial - Απλή συμβατική λήψη | ΝΑΙ |  |
| 8.6 Αριθμός ταυτόχρονων ληφθέντων τομών(acquired slices) σε Axial σάρωση | ≥16 |  |
| 9.ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ |  |  |
| 9.1 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας | ΝΑΙ |  |
| 9.2 Αριθμός Ταυτόχρονων Τομών ανασύνθεσης (reconstructuded slices) | ≥ 32 |  |
| 9.3 Εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης, cm | > 40 |  |
| 9.4 Μήτρες ανασύνθεσης εικόνας | 512x512 |  |
| 9.5 Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512x512), εικόνες /sec | ≥ 5 |  |
| 9.6 Μερική ανασύνθεση εικόνας σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ |  |
| 9.7 On line χωρητικότητα κονσόλας σε εικόνες | ≥70.000 |  |
| 9.8 Λογισμικό Επεξεργασίας Ψηφιακής Εικόνας | ΝΑΙ | . |
| 9.9 Δυνατότητα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σε CD/DVD/USB | NAI |  |
| 9.10 Διασυνδεσιμότητα Σταθμού | Πλήρες DICOM 3.0 |  |
| 10. ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |
| 10.1 Λήψης | ΝΑΙ |  |
| 10.2 Διόρθωσης ψευδενδείξεων (artifacts) . | ΝΑΙ |  |
| 10.3 Μείωσης θορύβου εικόνων | ΝΑΙ |  |
| 10.4 Real time πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR) | ΝΑΙ |  |
| 10.5 Τρισδιάστατης απεικόνισης – Αφαίρεσης οστων | ΝΑΙ |  |
| 10.6 Εικονικής Ενδοσκόπησης | ΝΑΙ |  |
| 10.7 Αγγειογραφίας MIP και mIP | ΝΑΙ |  |
| 11. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |
| 11.1 Εγχυτής | Ναι.Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση |  |
| 11.1.1 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατος, κατάλληλος για την έγχυση σκιαγραφικού σε όλες τις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας σε αξονικό τομογράφο 16 τομών. | ΝΑΙ |  |
| 11.1.2 Να είναι μονού αυλού. | ΝΑΙ |  |
| 11.1.3 Να διαθέτει οθόνη αφής για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των εγχύσεων από την αίθουσα ελέγχου. | ΝΑΙ |  |
| 11.1.4 Να διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης διάγνωσης και επισκευής μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο Internet σε περίπτωση βλάβης. Να περιγραφεί συνοπτικά το σύστημα. | ΝΑΙ |  |
| 11.5 Να περιλαμβάνεται ένα αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα έκδοσης (εγγραφής-εκτύπωσης) CD/DVD ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων . | Ναι. Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση |  |
| 11.3 Σύστημα καταγραφής δόσης | Να περιλαμβάνεται την προσφερόμενη σύνθεση πλατφόρμα καταγραφής και εξαγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων σχετικά με την χρησιμοποιούμενη, από τον αξονικό τομογράφο , δόση (dose management tool).Επίσης να εξάγονται και στατιστικά στοιχεία λειτουργίας (ροη ασθενών, κενά διαστήματα μεταξύ εξετάσεων κλ). |  |