ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| Σύστημα Αξονικής τομογραφίας 64 τομών που να περιλαμβάνει: - Gantry - Ακτινολογική λυχνία - Γεννήτρια Ακτίνων -Χ - Εξεταστική Τράπεζα - Κλινικά πακέτα – Τεχνικές Λήψης Εικόνων – Ανασύνθεση Εικόνας – Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και διάγνωσης - Σύστημα αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, θέασης και επεξεργασίας εικόνων PACS (picture archiving and communication system) |  |  |
| 1.ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ. |  |  |
| 1.1 Εξεταστικό πεδίο (βασικό), cm | ≥50. |  |
| 1.2 Εύρος πάχους τομής, mm | 0,7-5 |  |
| 1.4 Ελάχιστο πάχος τομής, mm | 0,7 |  |
| 1.5 Χρόνος περιστροφής sec, 360ο | ≥ 4 |  |
| 1.6 Ελάχιστος χρόνος περιστροφής, sec | ≤ 0,5 |  |
| 2. ΑΠΟΔΟΣΗ |  |  |
| 2.1 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 0%, lp/cm | ≥ 15 |  |
| 2.2 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 10%, lp/cm | ≥ 12 |  |
| 2.3 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 50%, lp/cm | ≥ 10 |  |
| 3. GANTRY |  |  |
| 3.1 Βάρος, Kg | <2000 |  |
| 3.2 Διάμετρος, cm | ≥ 70 cm |  |
| 3.3 Κλίση | ±30Ο |  |
| 3.4 Σύστημα επικέντρωσης | Laser |  |
| 4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ |  |  |
| 4.1Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU (ονομαστική ή ισοδύναμη. Να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία) | ≥ 12 |  |
| 4.2 Θερμοαπαγωγή ανόδου, kHU/min | ≥800 |  |
| 4.3 Εστιακό μέγεθος, mm | ≥ Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση |  |
| 4.4 Μέγιστο mA (ονομαστικό ή ισοδύναμό. Να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία) | ≥ 800 | . |
| 5. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ |  |  |
| 5.1 Απόδοση γεννήτριας, kW (ονομαστική ή ισοδύναμη. Να κατατεθεί σχετική βιβλιογραφία) | ≥ 100 |  |
| 5.2 Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kV | 80-130 |  |
| 6. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |  |  |
| 6.1 Κίνηση καθ’ ύψος, cm | 50-80 |  |
| 6.2 Διάστημα σάρωσης | Να αναφερθεί το μέγιστο μήκος σάρωσης και οι συνθήκες με τις οποίες επιτυγχάνεται |  |
| 6.3 Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο χωρίς περιορισμούς κίνησης, kg (ακρίβεια κίνησης, mm) | ≥210 |  |
| 6.4 Χειρισμός κινήσεων | Gantry & operator console |  |
| 7. ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ |  |  |
| 7.1 Τεχνική διαμόρφωσης δόσης. Να αναφερθεί το ποσοστό μείωσης | ΝΑΙ.Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνική μείωσης της δόσης | . |
| 7.2 Επαναληπτικοί αλγόριθμοι ανασύνθεσης για μείωση δόσης σε επίπεδο raw data | ΝΑΙ.Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση. |  |
| 7.3 Έλεγχος δόσης για παιδιατρικές εφαρμογές | NAI. Να περιγραφεί η δυνατότητα |  |
| 7.4 Συγχρονισμός με ΗΚΓ σε prospective mode | NAI. Να περιγραφεί η δυνατότητα |  |
| 7.5 Συγχρονισμός με ΗΚΓ σε retrospective mode | NAI. Να περιγραφεί η δυνατότητα |  |
| 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |
| 8.1 Στατική ψηφιακή ακτινογραφία (topogram) | ΝΑΙ |  |
| 8.2 Helical / spiral ελικοειδή σάρωση | ΝΑΙ |  |
| 8.3 Χρόνος συνεχούς σάρωσης, sec | ≥ 100 |  |
| 8.4 Axial - Απλή συμβατική λήψη | ΝΑΙ |  |
| 9.ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ |  |  |
| 9.1 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας | ΝΑΙ |  |
| 9.2 Αριθμός Ταυτόχρονων Τομών | ≥ 64 |  |
| 9.3 Εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης, cm | > 50 |  |
| 9.4 Μήτρες ανασύνθεσης εικόνας | 512x512 |  |
| 9.5 Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512x512), εικόνες /sec | ≥ 15 |  |
| 9.6 Μερική ανασύνθεση εικόνας σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ |  |
| 9.7 On line χωρητικότητα κονσόλας σε εικόνες | ≥70.000 |  |
| 9.8 Λογισμικό Επεξεργασίας Ψηφιακής Εικόνας | ΝΑΙ | . |
| 9.9 Δυνατότητα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σε CD/DVD/USB | NAI |  |
| 9.10 Διασυνδεσιμότητα Σταθμού | Πλήρες DICOM 3.0 |  |
| 10. ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |
| 10.1 Λήψης | ΝΑΙ |  |
| 10.2 Διόρθωσης ψευδενδείξεων (artifacts) . | ΝΑΙ |  |
| 10.3 Μείωσης θορύβου εικόνων | ΝΑΙ |  |
| 10.4 Real time πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR) | ΝΑΙ |  |
| 10.5 Τρισδιάστατης απεικόνισης – Αφαίρεσης οστων | ΝΑΙ |  |
| 10.6Αγγειογραφίας MIP και mIP | ΝΑΙ |  |
| 10.7 Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων | ΝΑΙ |  |
| 10.8 Πλήρες καρδιολογικό πακέτο για εξετάσεις στεφανιαίων αγγείων με τεχνικές σάρωσης prospective και retrospective gating. Χρονική διακριτική ικανότητα μικρότερη ή ίση με 125 msec | ΝΑΙ |  |
| 10.9 Εκτίμησης του ποσοστού ασβέστωσης των αγγείων, Calcium Scoring | ΝΑΙ |  |
| 11. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ |  |  |
| 11.1 Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας | ΝΑΙ |  |
| 11.2 Λογισμικό διαχείρισης εικόνων | ΝΑΙ |  |
| 11.3 Τρισδιάστατης απεικόνισης | ΝΑΙ |  |
| 11.4 Αγγειογραφίας MIP και mIP | ΝΑΙ |  |
| 11.5 Εικονικής ενδοσκόπησης | ΝΑΙ |  |
| 11.6 Ανάλυση Αιμάτωσης Εγκεφάλου | ΝΑΙ |  |
| 11.7 Μελέτης καρδιακής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| 11.8 Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας | NAI |  |
| 11.9 Δυνατότητα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σε CD/DVD | NAI |  |
| 11.10 Το λογισμικό επεξεργασίας εικόνων να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης τρισδιάστατων εικόνων εξετάσεων (3D). Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των τρισδιάστατων εικόνων εξετάσεων (3D) να μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω φορητής ηλεκτρονικής συσκευής τύπου tablet η οποία να παραδίδεται μαζί με το σύστημα. | NAI |  |
| 12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM ) |  |  |
| 12.1. Να διαθέτει πιστοποίηση CE Mark Class IIa. | NAI |  |
| 12.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει πιστοποίηση ISO9001 ΚΑΙ ISO 13485 για την διακίνηση και υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων για το PACS | NAI |  |
| 12.3 Να διαθέτει εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, ο οποίος να διαθέτει συστοιχία σκληρών δίσκων σε διάταξη RAID 6 συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 24 TB και μνήμη RAM τουλάχιστον 64 GB. | NAI |  |
| 12.4. Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας web based στο οποίο να μπορούν να συνδεθούν απεριόριστοι χρήστες, ο καθένας από τους οποίους θα χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. | NAI |  |
| 12.5. Να υποστηρίζει τα πρότυπα DiCOM 3.0 , IHE και HL7 | NAI |  |
| 12.6 Να δέχεται τη διασύνδεση απεριόριστου αριθμού διαγνωστικών μονάδων. | NAI |  |
| 12.7 Το σύστημα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται τις απεικονίσεις του αξονικού τομογράφου και να διαθέτει την δυνατότητα για τη μεταφορά των εικόνων και των συνοδών πληροφοριών, μελλοντικά, στο δίκτυο του Νοσοκομείου. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει την ίδια δυνατότητα και για τις απεικονίσεις και τις πληροφορίες των μελλοντικών «modalities». | NAI |  |
| 12.8 Ο αριθμός και το είδος των modalities που το Νοσοκομείο επιθυμεί να συνδεθούν στο σύστημα πρέπει να είναι ελεύθερος | NAI |  |
| 12.9 Το λογισμικό αναζήτησης & επεξεργασίας εικόνων να περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες : - Αναζήτηση ασθενών & εξετάσεων σε συνδυασμό κριτηρίων (όπως ονοματεπώνυμο, τύπος και ημερομηνία εξέτασης κτλ) - Προσθήκη σημειώσεων στην εξέταση. - Προεπισκόπηση σειρών της εξέτασης σε μικρογραφίες. - Ρύθμιση διάταξης σειρών και εικόνων. - Περιστροφή και αναστροφή (Rotate, flip). - Δυναμική ρύθμιση παραθύρου (window/level). - Μεγέθυνση & μετατόπιση εικόνων. - Προβολή αρνητικού (invert). - Μετρήσεις απόστασης, γωνιών και περιοχής (ROI) - Επισημειώσεις επί των εικόνων (όπως βέλος και κείμενο). - Απεικόνιση θέσης τομών σε σχέση με τις υπόλοιπες σειρές της εξέτασης. - Εξαγωγή εικόνων σε απλές μορφές (όπως bmp και jpeg). - Εγγραφή εικόνων σε CD ή DVD συμπεριλαμβανομένου και προγράμματος επεξεργασίας τους για την απεικόνιση τους σε κοινούς υπολογιστές. - Εκτύπωση επιλεκτικών εικόνων σε φιλμ και σε χαρτί. | NAI |  |
| 12.10 Να υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης των συνολικών εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, η διάρκεια αυτών καθώς και τα χρονικά κενά μεταξύ τους σε χρονικό εύρος που ορίζει ο εκάστοτε χρήστης. Η πρόσβαση των χρηστών να γίνεται από οποιοδήποτε φυσικό σημείο, ακόμη και εκτός νοσοκομείου. | NAI |  |
| 12.11 Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζεται απομακρυσμένα (Remote Service Support). | NAI |  |
| 13. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |
| 13.1 Εγχυτής | Ναι.Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση |  |
| 13.1.1 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατος, κατάλληλος για την έγχυση σκιαγραφικού και ορού σε όλες τις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας σε αξονικό τομογράφο 64 τομών και άνω. | ΝΑΙ |  |
| 13.1.2 Να είναι διπλού αυλού και να διαθέτει υποδοχές για δύο σύριγγες, μία για έγχυση σκιαγραφικού και μία για έγχυση ορού. | ΝΑΙ |  |
| 13.1.3 Να διαθέτει οθόνη αφής για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των εγχύσεων από την αίθουσα ελέγχου. | ΝΑΙ |  |
| 13.1.4 Να διαθέτει λειτουργία ταυτόχρονης έγχυσης σκιαγραφικού και ορού σε ποσοστιαία αναλογία | ΝΑΙ |  |
| 13.1.5 Να διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης διάγνωσης μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο Internet σε περίπτωση βλάβης. Να περιγραφεί συνοπτικά το σύστημα. | ΝΑΙ |  |
| 13.2 Να περιλαμβάνεται ένα αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα έκδοσης (εγγραφής-εκτύπωσης) CD/DVD ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων . | Ναι.Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση |  |
| 13.3 Σύστημα καταγραφής δόσης | Να περιλαμβάνεται την προσφερόμενη σύνθεση πλατφόρμα καταγραφής και εξαγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων σχετικά με την χρησιμοποιούμενη, από τον αξονικό τομογράφο , δόση (dose management tool).Επίσης να εξάγονται και στατιστικά στοιχεία λειτουργίας (ροη ασθενών, κενά διαστήματα μεταξύ εξετάσεων κλ). |  |

.