ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υ/Ο  ΚΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 02.03.2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.17048

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ αριθμ 3928/ 23-2-2017  δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» σας προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές των αναλυτών αερίων αίματος ώστε να δύναται και η εταιρεία μας να σας προσφέρει τον αναλυτή αερίων αίματος NOVA STAT PROFILE PHOX ULTRA.

Α   ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1) 	Στην τρίτη σελίδα της διαβούλευσης (στο μέσον περίπου) απαιτείται:

« Η ποσότητα που θα απαιτείται να λαμβάνεται από τον ασθενή (όχι ο όγκος που απαιτεί ο αναλυτής) για την λήψη πλήρους αποτελέσματος από σύριγγα να μην υπερβαίνει τα 200 μl  ανεξάρτητα του μεγέθους της σύριγγας που χρησιμοποιείται»

Προκειμένου να δύναται η εταιρεία μας να προσφέρει στον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα πρέπει η ποσότητα να γίνει 220 μl.

Σημειώστε ότι η παραπάνω αλλαγή στην ποσότητα δεν επηρεάζει καθόλου την λειτουργία των τμημάτων όπου θα εγκατασταθούν οι αναλυτές και δίνετε την δυνατότητα στην εταιρεία μας να προσφέρει τους παγκοσμίως γνωστούς αναλυτές αερίων αίματος  NOVA.

2) 	Στην τρίτη σελίδα στην αμέσως επόμενη παράγραφο  η διαβούλευση για τους αναλυτές αερίων αίματος απαιτεί:

« Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ληφθεί η αναγκαία ποσότητα να μπορεί να παρέχει πλήρες αποτέλεσμα (χωρίς οξυμετρία) σε όγκο δείγματος μέχρι 100 μl»

Προκειμένου να δύναται η εταιρεία μας να προσφέρει στον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα πρέπει ο όγκος δείγματος να γίνει 120 μl.

3) 	Για την επίτευξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού και ευρύτητας συμμετοχής θα πρέπει μέσω της διακήρυξης να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε προμηθευτή να προσφέρει είτε και στα τρία Νοσοκομεία (Σισμανόγλειο  –  Αμαλία Φλέμινγκ – Παίδων Πεντέλης) είτε σε ένα εξ αυτών δεδομένου ότι μπορεί ο συγκεκριμένος προμηθευτής να μην διαθέτει τύπο αναλυτή που να καλύπτει όλες τις παραμέτρους για το κάθε Νοσοκομείο.

Σε αυτή την περίπτωση ο συγκεκριμένος προμηθευτής δεν μπορεί να προσφέρει καθόλου ακόμα και εάν διαθέτει έναν τύπο αναλυτή που καλύπτει ένα μόνο Νοσοκομείο σε πολύ συμφέρουσα τιμή.

Οι περιπτώσεις όπου γίνονται προμήθεια του συνόλου των αναλυτών σε ένα μόνο προμηθευτή είναι όταν ζητούνται ακριβώς ίδιες παράμετροι σε όλους τους αναλυτές και για όλα τα Νοσοκομεία, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην συγκεκριμένη διαβούλευση.

Ευελπιστώντας ότι οι παραπάνω τροποποιήσεις θα γίνουν αποδεκτές από το Νοσοκομείο σας παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Μανώλης Γεώργιος

Τμήμα Πωλήσεων