From: George Apostolou [mailto:george.apostolou@inexmedical.gr] 
Sent: Wednesday, September 06, 2017 4:38 PM
To: promithion@sismanoglio.gr
Subject: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Κύριοι,

Μελετώντας τις προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» θα θέλαμε να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

Α/Α 9 Σετ αρτηριακού εισαγωγέα (θηκάρι) 4F-10cm

Προτείνουμε τις τροποποίηση της προδιαγραφής σε 4F-10 εώς 11cm και αντιστοίχως να γίνει η αλλαγή στο κυρίως κείμενο των προδιαγραφών. Επίσης προτείνουμε την διαγραφή του όρου «με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ» γιατί την συγκεκριμένη προδιαγραφή την καλύπτει μόνο μία εταιρεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιρειών ζημιώνοντας με αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο σας

Α/Α 10 Σετ αρτηριακού εισαγωγέα (θηκάρι) 5F-10cm

Προτείνουμε τις τροποποίηση της προδιαγραφής σε 4F-10 εώς 11cm και αντιστοίχως να γίνει η αλλαγή στο κυρίως κείμενο των προδιαγραφών. Επίσης προτείνουμε την διαγραφή του όρου «με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ» γιατί την συγκεκριμένη προδιαγραφή την καλύπτει μόνο μία εταιρεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιρειών ζημιώνοντας με αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο σας

Α/Α 11 Σετ αρτηριακού εισαγωγέα (θηκάρι) 6F-10cm

Προτείνουμε τις τροποποίηση της προδιαγραφής σε 4F-10 εώς 11cm και αντιστοίχως να γίνει η αλλαγή στο κυρίως κείμενο των προδιαγραφών. Επίσης προτείνουμε την διαγραφή του όρου «με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ» γιατί την συγκεκριμένη προδιαγραφή την καλύπτει μόνο μία εταιρεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιρειών ζημιώνοντας με αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο σας

Α/Α 12 Σετ αρτηριακού εισαγωγέα (θηκάρι) 7F-10cm

Προτείνουμε τις τροποποίηση της προδιαγραφής σε 4F-10 εώς 11cm και αντιστοίχως να γίνει η αλλαγή στο κυρίως κείμενο των προδιαγραφών. Επίσης προτείνουμε την διαγραφή του όρου «με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ» γιατί την συγκεκριμένη προδιαγραφή την καλύπτει μόνο μία εταιρεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιρειών ζημιώνοντας με αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο σας

Α/Α 13 Σετ αρτηριακού εισαγωγέα (θηκάρι) 8F-10cm

Προτείνουμε τις τροποποίηση της προδιαγραφής σε 4F-10 εώς 11cm και αντιστοίχως να γίνει η αλλαγή στο κυρίως κείμενο των προδιαγραφών. Επίσης προτείνουμε την διαγραφή του όρου «με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ» γιατί την συγκεκριμένη προδιαγραφή την καλύπτει μόνο μία εταιρεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιρειών ζημιώνοντας με αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο σας

Α/Α 14 Σετ αρτηριακού εισαγωγέα (θηκάρι) 9F-10cm

Προτείνουμε τις τροποποίηση της προδιαγραφής σε 4F-10 εώς 11cm και αντιστοίχως να γίνει η αλλαγή στο κυρίως κείμενο των προδιαγραφών. Επίσης προτείνουμε την διαγραφή του όρου «με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ» γιατί την συγκεκριμένη προδιαγραφή την καλύπτει μόνο μία εταιρεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιρειών ζημιώνοντας με αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο σας

Α/Α 15 Σετ αρτηριακού εισαγωγέα (θηκάρι) 10F-10cm

Προτείνουμε τις τροποποίηση της προδιαγραφής σε 4F-10 εώς 11cm και αντιστοίχως να γίνει η αλλαγή στο κυρίως κείμενο των προδιαγραφών. Επίσης προτείνουμε την διαγραφή του όρου «με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ» γιατί την συγκεκριμένη προδιαγραφή την καλύπτει μόνο μία εταιρεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιρειών ζημιώνοντας με αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο σας

Α/Α 16 Σετ αρτηριακού εισαγωγέα (θηκάρι) 11F-10cm

Προτείνουμε τις τροποποίηση της προδιαγραφής σε 4F-10 εώς 11cm και αντιστοίχως να γίνει η αλλαγή στο κυρίως κείμενο των προδιαγραφών. Επίσης προτείνουμε την διαγραφή του όρου «με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ» γιατί την συγκεκριμένη προδιαγραφή την καλύπτει μόνο μία εταιρεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιρειών ζημιώνοντας με αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο σας

Α/Α 18 Σετ αρτηριακού εισαγωγέα (θηκάρι) 5F-24cm

Προτείνουμε τις τροποποίηση της προδιαγραφής σε 4F-23 εώς 24cm και αντιστοίχως να γίνει η αλλαγή στο κυρίως κείμενο των προδιαγραφών. Επίσης προτείνουμε την διαγραφή του όρου «με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ» γιατί την συγκεκριμένη προδιαγραφή την καλύπτει μόνο μία εταιρεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων εταιρειών ζημιώνοντας με αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο σας

Α/Α 35 Συρμάτινοι οδηγοί αγγειογραφίας-αγγειοπλαστικής (support guide wires) 0.035’’ 260cm τύπου Amplatz

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής «μαλακού άκρου 3cm» σε «μαλακού άκρου 3-5cm»

Α/Α 61 Μικροκαθετήρας έγχυσης εμβολισμού

Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής με προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνουν και τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα και δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο είδος σε περισσότερες από μία εταιρείας. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές διαμορφώνονται ως εξής:

«Μικροκαθετήρες έγχυσης και εμβολισμού περιφερικών αγγειακών κλάδων: μεγέθους 1,8-2,8Fr κατά μήκος του καθετήρα, μήκους 150cm, με υδρόφιλη επικάλυψη σε μήκος 110cm . Να διαθέτει κατά μήκος διαφορετικά επίπεδα σκληρότητας για μέγιστη κατευθυντικότητα και μεταλλικό έλασμα Tungsten στο άκρο του για βέλτιστη ακτινοσκιερότητα. Το άκρο να είναι tapered για καλύτερη και ατραυματική προώθηση σε δύσκολες ανατομικά περιοχές. Να έχει την δυνατότητα προώθησης υλικών εμβολισμού όπως LIPIODOL, ETHIOPOL, ADRIAMXCIN, MITOMYCIN, CISPLATIN IRENOTECAN SOTRADECOL, DOXORUBICIN CYANO ACRYLATE. Το άκρο του να έχει την δυνατότητα μορφοποίησης στο σχήμα επιλογής του γιατρού χειριστή. Να φέρουν Ce MARK. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και αποστείρωσης αυτής»

Α/Α 62 Μικροκαθετήρας έγχυσης και εμβολισμού ομοαξονικός με σύρμα

Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής ως εξής αφαιρώντας και τον όρο υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Μ που διαθέτει μόνο μία εταιρεία:

«Μικροκαθετήρες έγχυσης και εμβολισμού περιφερικών αγγειακών κλάδων: Μεγέθους 2,7Fr, μήκους 130cm, εσωτερικής διαμέτρου 0,022-0,025’’ από υλικό PTFE και υδρόφιλη επικάλυψη εσωτερικά και εξωτερικά. Να φέρει στο άκρο του ακτινοσκιερό δείκτη τοποθέτησης. Να είναι ανθεκτικοί σε πιέσεις της τάξεως έως 1000psi. Με δυνατότητα προώθησης υλικών εμβολισμού μεγάλης διαμέτρου όπως LIPIODOL, ETHIOPOL, ADRIAMXCIN, MITOMYCIN, CISPLATIN IRENOTECAN SOTRADECOL, DOXORUBICIN CYANO ACRYLATE. Να μπορεί να συνδυαστεί με οδηγό σύρμα διαμέτρου από 0,016’’-0,021’’ κατασκευασμένο από κράμα νικελίου-τιτανίου (Nitinol) ή από ατσάλι με επικάλυψη πολυουρεθάνης και υδρόφιλη επικάλυψη . Το άκρο του να έχει την δυνατότητα μορφοποίησης στο σχήμα επιλογής του γιατρού χειριστή. Να φέρουν CE Mark. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και αποστείρωσης αυτής»

Α/Α 63 Μικροκαθετήρας έγχυσης και εμβολισμού ομοαξονικός με σύρμα

Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής με προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνουν και τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα και δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο είδος σε περισσότερες από μία εταιρείας. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές διαμορφώνονται ως εξής:

«Υδρόφιλος μικροκαθετήρας 2,6-2,7Fr υπερεκλεκτικού εμβολισμού περιφερικών αγγείων 1,8-2,7Fr η διακύμανση του μήκους του καθετήρα, ωφέλιμου μήκους 125-130cm, και μήκος υδρόφιλης επικάλυψης 65cm. Να είναι ανθεκτικοί σε πιέσεις της τάξεως έως 1000psi. Με δυνατότητα προώθησης υλικών εμβολισμού μεγάλης διαμέτρου όπως LIPIODOL, ETHIOPOL, ADRIAMXCIN, MITOMYCIN, CISPLATIN IRENOTECAN SOTRADECOL, DOXORUBICIN CYANO ACRYLATE. Να μπορεί να συνδυαστεί με οδηγό σύρμα διαμέτρου από 0,016’’-0,021’’ κατασκευασμένο από κράμα νικελίου-τιτανίου (Nitinol) ή από ατσάλι με επικάλυψη πολυουρεθάνης και υδρόφιλη επικάλυψη μήκους 160-165cm. Να φέρουν CE Mark. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και αποστείρωσης αυτής»

Α/Α 64 Καθετήρες αγγειοπλαστικής. Μπαλόνια καρωτιδικών βλαβών 0,014’’

Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής με προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνουν και τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα και δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο είδος σε περισσότερες από μία εταιρείας. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές διαμορφώνονται ως εξής:

Καθετήρες αγγειοπλαστικής υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 15atm), ελεγχόμενης ενδοτικότητας σε καθετήρα ταχείας εναλλαγής -RX (MONORAIL) 14΄΄-, ατραυματικού εύκαμπτου άκρου, ιδιαίτερα χαμηλού profile (συμβατότητα με θηκάρι 4F κι οδηγό καθετήρα 6F), να είναι κατασκευασμένα από υδρόφιλο υλικό για μεγαλύτερη ευελιξία και οδηγησιμότητα, να φέρουν δυο ακτινοσκιερους δείκτες. Ο χρόνος πλήρωσης και αποπλήρωσης του μπαλονιού να είναι μικρότερος των 5'', να προσφέρονται σε μήκος 20mm και διαμέτρους 1,5mm εώς  6mm. Μήκος καθετήρα 135cm. Σε περίπτωση καταστροφής του μπαλονιού από υπερδιάταση να μην εκρήγνυται αλλά να αποσχίζεται κατά τον διαμήκη άξονα του. Να φέρουν CE mark. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής.

Α/Α 65 Καθετήρες αγγειοπλαστικής. Μπαλόνια νεφρικών αρτηριών 0,014’’

Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής με προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνουν και τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα και δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο είδος σε περισσότερες από μία εταιρείας. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές διαμορφώνονται ως εξής:

Καθετήρες αγγειοπλαστικής υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 15atm), ελεγχόμενης ενδοτικότητας σε καθετήρα ταχείας εναλλαγής -RX (MONORAIL) 14΄΄-, ατραυματικού εύκαμπτου άκρου, ιδιαίτερα χαμηλού profile (συμβατότητα με θηκάρι 4F κι οδηγό καθετήρα 6F), να είναι κατασκευασμένα από υδρόφιλο υλικό για μεγαλύτερη ευελιξία και οδηγησιμότητα, να φέρουν δυο ακτινοσκιερους δείκτες. Ο χρόνος

πλήρωσης και αποπλήρωσης του μπαλονιού να είναι μικρότερος των 5'', να προσφέρονται σε μήκος 20mm και διαμέτρους 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm. Μήκος καθετήρα 145-150cm. Σε περίπτωση καταστροφής του μπαλονιού από υπερδιάταση να μην εκρήγνυται αλλά να αποσχίζεται κατά τον διαμήκη άξονα του. Να φέρουν CE mark. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής.

Α/Α 66 Καθετήρες αγγειοπλαστικής. Μπαλόνια νεφρικών αρτηριών 0,018’’

Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής με προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνουν και τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα και δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο είδος σε περισσότερες από μία εταιρείας. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές διαμορφώνονται ως εξής:

Καθετήρες αγγειοπλαστικής υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 15atm), ελεγχόμενης ενδοτικότητας σε καθετήρα ταχείας εναλλαγής -RX (MONORAIL) 14΄΄-, ατραυματικού εύκαμπτου άκρου, ιδιαίτερα χαμηλού profile (συμβατότητα με θηκάρι 4F κι οδηγό καθετήρα 6F), να είναι κατασκευασμένα από υδρόφιλο υλικό για μεγαλύτερη ευελιξία και οδηγησιμότητα, να φέρουν δυο ακτινοσκιερους δείκτες. Ο χρόνος

πλήρωσης και αποπλήρωσης του μπαλονιού να είναι μικρότερος των 5'', να προσφέρονται σε μήκος 20mm και διαμέτρους 4mm, 5mm, 6mm, 7mm. Μήκος καθετήρα 145-150cm. Σε περίπτωση καταστροφής του μπαλονιού από υπερδιάταση να μην εκρήγνυται αλλά να αποσχίζεται κατά τον διαμήκη άξονα του. Να φέρουν CE mark. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής.

Α/Α 67 Καθετήρες αγγειοπλαστικής Μπαλόνια μικρών αγγείων και αγγείων κάτω του γόνατος. 0.014΄΄

Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής με προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνουν και τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα και δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο είδος σε περισσότερες από μία εταιρείας. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές διαμορφώνονται ως εξής:

Καθετήρες αγγειοπλαστικής υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 15atm), ελεγχόμενης ενδοτικότητας, σε καθετήρα ομοαξονικό OTW 14΄΄-, ατραυματικού εύκαμπτου άκρου, ιδιαίτερα χαμηλού profile (συμβατότητα με θηκάρι 4F κι οδηγό καθετήρα 6F), να είναι κατασκευασμένα από υδρόφιλο υλικό για μεγαλύτερη ευελιξία και οδηγησιμότητα, να φέρουν δυο ακτινοσκιερους δείκτες. Ο χρόνος πλήρωσης και αποπλήρωσης του μπαλονιού να είναι μικρότερος των 5'', να προσφέρονται σε μήκη 20mm έως 220mm και διαμέτρους 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm.. Μήκος καθετήρα 150cm. Σε περίπτωση καταστροφής του μπαλονιού από υπερδιάταση να μην εκρήγνυται αλλά να αποσχίζεται κατά τον διαμήκη άξονα του. Να φέρουν CE mark. Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής.

Α/Α 72 Καθετήρες αγγειοπλαστικής Μπαλόνια αγγείων και fistulae αιμοκάθαρσης 0.018΄΄

Καθετήρες αγγειοπλαστικής υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 10atm), σε καθετήρα ομοαξονικό OTW 18΄΄-, ατραυματικού εύκαμπτου άκρου, ιδιαίτερα χαμηλού profile (συμβατότητα με θηκάρι 7F ), μηδενικής ενδοτικότητας με τέσσερις μικροχειρουργικές λεπίδες, να φέρουν δυο ακτινοσκιερους δείκτες. Ο χρόνος πλήρωσης και αποπλήρωσης του μπαλονιού να είναι μικρότερος των 5'',να προσφέρονται σε μήκη 20mm και διαμέτρους 5mm έως 8mm. Μήκος καθετήρα 135cm. Σε περίπτωση καταστροφής του μπαλονιού από υπερδιαταση να μην εκρήγνυται αλλά να αποσχίζεται κατά τον διαμήκη άξονα του. Να φέρουν CE mark.

Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής.

Α/Α 92 Μικροσπειράματα εμβολισμού περιφερικών αγγείων (microcoils)

Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής με προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνουν και τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα και δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο είδος σε περισσότερες από μία εταιρείας. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές διαμορφώνονται ως εξής:

Α) Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα, διαμέτρου 0,014’’ , να συνοδεύονται από προωθητή και να παίρνουν σχήμα 2D που μετατρέπεται σε κυβικού σχήματος για την αποτελεσματικότερη απόφραξη των μικροσφαιριδίων εμβολισμού, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες εγχυόμενου υλικού. Το συνολικό μήκος έκπτυξης να φθάνει από 15-100mm, με αριθμό περιστροφών 3-14 και πλάτος σπειράματος 4-6mm

Β) Να είναι κατασκευασμένα από πλατίνα, διαμέτρου 0,016’’ , να συνοδεύονται από προωθητή και να παίρνουν σχήμα 2D που μετατρέπεται σε κυβικού σχήματος για την αποτελεσματικότερη απόφραξη των μικροσφαιριδίων εμβολισμού, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες εγχυόμενου υλικού. Το συνολικό μήκος έκπτυξης να φθάνει από 30-180mm, με αριθμό περιστροφών 3-14 και πλάτος σπειράματος 6-10mm

Α/Α 108 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Επειδή το συγκεκριμένο υλικό το προμηθεύεται το Νοσοκομείο σας από την εταιρεία μας ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ και επειδή οι προδιαγραφές δεν δίνουν την δυνατότητα συμμετοχής στην εταιρεία μας λόγω μικρών αποκλίσεων που όμως σε ένα διαγωνισμό με συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές προτείνουμε την αλλαγή των προδιαγραφών ως ακολούθως χωρίς να συνεπάγεται ότι οι προτεινόμενες προδιαγραφές είναι φωτογραφικές αλλά αντιθέτως δίνουν την δυνατότητα σε περισσότερες της μίας εταιρείες να λάβουν μέρος:

Το σετ θα πρέπει να αποτελείται από:

- Καθετήρα παροχέτευσης νεφρού από υδρόφιλη πολυουρεθάνη με μηχανισμό κλειδώματος (locking system) και μεγάλες οπές στην θηλειά σχήματος pigtail. Να φέρει διαβαθμίσεις κατά μήκος και να προσφέρεται σε μήκη 19-24-29-39cm και διαμέτρου 6-8-10-12-14-16 Fr ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη

- Πλαστική κάνουλα- ευθειαστής

- Μεταλλική κάνουλα-ευθειαστής

- Οδηγό σύρμα 0,035’’ (90cm)

- Οδηγό σύρμα 0,018’’ (80cm)

- Ομοαξονικό σύστημα

- Διαστολείς (1 διαστολέα για μέγεθος 6Fr, 2 διαστολείς για μέγεθος καθετήρα 8Fr και αναλόγως όσο μεγαλώνει η διάμετρος του καθετήρα)

- Βελόνα παρακέντησης 21G

- Συνδετικό για σάκο

- Σάκο συλλογής υγρών

Α/Α 109 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Επειδή το συγκεκριμένο υλικό το προμηθεύεται το Νοσοκομείο σας από την εταιρεία μας ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ και επειδή οι προδιαγραφές δεν δίνουν την δυνατότητα συμμετοχής στην εταιρεία μας λόγω μικρών αποκλίσεων που όμως σε ένα διαγωνισμό με συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές προτείνουμε την αλλαγή των προδιαγραφών ως ακολούθως χωρίς να συνεπάγεται ότι οι προτεινόμενες προδιαγραφές είναι φωτογραφικές αλλά αντιθέτως δίνουν την δυνατότητα σε περισσότερες της μίας εταιρείες να λάβουν μέρος:

Το σετ θα πρέπει να αποτελείται από:

- Καθετήρα παροχέτευσης νεφρού από υδρόφιλη μαλακή πολυουρεθάνη μακράς παραμονής με μηχανισμό κλειδώματος (locking system) και μεγάλες οπές στην θηλειά σχήματος pigtail. Να φέρει διαβαθμίσεις κατά μήκος και να προσφέρεται σε μήκη 19-24-29-39cm και διαμέτρου 6-8-10-12-14-16 Fr ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη

- Πλαστική κάνουλα- ευθειαστής

- Μεταλλική κάνουλα-ευθειαστής

- Οδηγό σύρμα 0,035’’ (90cm)

- Οδηγό σύρμα 0,018’’ (80cm)

- Ομοαξονικό σύστημα

- Διαστολείς (1 διαστολέα για μέγεθος 6Fr, 2 διαστολείς για μέγεθος καθετήρα 8Fr και αναλόγως όσο μεγαλώνει η διάμετρος του καθετήρα)

- Βελόνα παρακέντησης 21G

- Συνδετικό για σάκο

- Σάκο συλλογής υγρών

Να υπάρχουν φυλλάδια του εργοστασίου που να επιβεβαιώνουν την διάρκεια παραμονής του καθετήρα για 3 μήνες

Α/Α 110 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ TROCAR

Επειδή η προδιαγραφή δεν δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες της μίας εταιρείας για παράδειγμα ζητείται ο καθετήρας να είναι υδρόφιλος τύπου Μ που είναι μία επικάλυψη που διαθέτει μόνο μία εταιρεία προτείνουμε την παρακάτω προδιαγραφή που δίνει την δυνατότητα σε περισσότερες της μίας εταιρείες να πάρουν μέρος:

Το σετ θα πρέπει να αποτελείται από:

1)Καθετήρα παροχέτευσης νεφρού από πολυουρεθάνη με μηχανισμό κλειδώματος (locking      system) και ειδικό μηχανισμό συγκράτησης του μεταλλικού τροκάρ πάνω στον καθετήρα με το ένα χέρι (snap lock system) και μεγάλες οπές στην θηλειά σχήματος pigtail. Να φέρει διαβαθμίσεις κατά μήκος και να προσφέρεται σε μήκη 19-24-29-39cm και διαμέτρου 6-8-10-12-14-16 Fr ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη

2)Πλαστική κάνουλα- ευθειαστής

3) Μεταλλικό Τροκάρ εισαγωγής

Α/Α 111 ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής με προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνουν και τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα και δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο είδος σε περισσότερες από μία εταιρείας. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές διαμορφώνονται ως εξής:

Το σετ θα πρέπει να αποτελείται από:

- Καθετήρα παροχέτευσης χοληφόρων από πολυουρεθάνη  με μηχανισμό κλειδώματος (locking system) με ακτινοσκιερό μάρτυρα και μεγάλες οπές στην θηλειά σχήματος pigtail. Να φέρει διαβαθμίσεις κατά μήκος και να προσφέρεται σε μήκη 19-24-29-34-44-49cm και διαμέτρου 6-8-10-12-14 Fr ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη

- Πλαστική κάνουλα- ευθειαστής

- Μεταλλική κάνουλα-ευθειαστής

- Οδηγό σύρμα 0,035’’ (90cm)

- Οδηγό σύρμα 0,018’’ (80cm)

- Ομοαξονικό σύστημα

- Διαστολείς (1 διαστολέα για μέγεθος 6Fr, 2 διαστολείς για μέγεθος καθετήρα 8Fr και αναλόγως όσο μεγαλώνει η διάμετρος του καθετήρα)

- Βελόνα παρακέντησης 21G

- Συνδετικό για σάκο

- Σάκο συλλογής υγρών

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

A/A 64 Καθετήρες υποκλείδιας και ενδοφλέβιας παρακέντησης

Επειδή οι τιμές στους καθετήρες τριών και τεσσάρων αυλών είναι διαφορετικές κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός των ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας τιμής ανά τεμάχιο ειδάλλως θα δημιουργηθούν προβλήματα κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Επίσης οι προδιαγραφές είναι γενικές και προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω τεχνικών χαρακτηριστικών που είναι αναγκαία για την σωστή τεκμηρίωση και αξιολόγηση των ζητούμενων υλικών:

Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη . Το σετ να διαθέτει:

-1)Καθετήρων Τριών αυλών,16 και 20cm, 7fr, με αυλούς 16,18 και 18ga.

ή Καθετήρα Τεσσάρων αυλών,16 και 20cm, 8.5fr, με αυλούς 15,18,18, και 18ga.

2)Οδηγό σύρμα J tip από κράμα νικελίου-τιτανίου (nitinol) για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εισαγωγή και την αποφυγή τσακίσματος του σύρματος. Μήκος σύρματος 60-70εκ και διάμετρος 0,035’’

3)Διαστολέας φλέβας 8-8.5Fr (για το σετ με καθετήρα διαμέτρου 7Fr) και 9Fr (για το σετ με καθετήρα διαμέτρου 8,5Fr). Το μήκος του διαστολέα 10cm

4)Βελόνα εισαγωγής 18G

5)Βελόνα έγχυσης

6) Σύριγγα έγχυσης τύπου Raulerson (δια μέσου της οποίας να διέρχεται το οδηγό σύρμα)

7)Δύο αρσενικά περιστρεφόμενα πώματα Luer Lock

8)2 πρόσθετα πτερύγια για την καθήλωση σταθεροποίηση του καθετήρα

9)Νυστέρι 11Nr

10)Απαραίτητο να φέρει οδηγίες χρήσης στα ελληνικά

ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Α/Α 33 ΕΙΔΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Προτείνουμε την τροποποίηση της υπάρχουσας προδιαγραφής με προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνουν και τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα και δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο είδος σε περισσότερες από μία εταιρείας. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές διαμορφώνονται ως εξής:

Να έχει ειδικά διαμορφωμένο 15cm εύκαμπτο τελικό άκρο , 6mm J tip για αποφυγή τραυματισμού του μυοκαρδίου Να είναι διαμέτρου 0.035΄΄ αυξημένης σκληρότητας και υψηλής στήριξης, κατασκευασμένο με ειδική τεχνική περιέλιξης και επικάλυψη με PTFE, με προσχηματισμένο άκρο διπλής αγκύλης Να διατίθεται σε μήκος 260-300cm και σε διάφορα μεγέθη της καμπύλης άκρου

Με εκτίμηση,

George Apostolou   Γεώργιος Αποστόλου

CEO  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Egeou 27 19004 Spata Attikis Greece   Αιγαίου 27 19004 Σπάτα Αττικής

Tel: +30-2106630268/9    Fax:+30-2106630265/7

george.apostolou@inexmedical.gr