From: Greece - Tenders [mailto:Tenders_Greece@bsci.com] 
Sent: Wednesday, September 06, 2017 8:16 PM
To: promithion@sismanoglio.gr
Cc: Greece - Tenders
Subject: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ»

Κύριοι,

Με την παρούσα επιθυμούμε να επισημάνουμε τα εξής σε αναφορά προς την ανωτέρω διαβούλευση :

Στην κατηγορία υλικών : Ενδονάρθηκες επικαλυμμένοι με φαρμακευτική ουσία (A/A 11. Μεταλλικές ενδοπροθέσεις που εκλύουν φαρμακευτική ουσια (stent- DES) για αγγεία κάτωθεν του γόνατος) προτείνουμε να προστεθεί επιπλέον Α/Α με περιγραφή Μεταλλικές ενδοπροθέσεις που εκλύουν φαρμακευτική ουσια (stent- DES) για αγγεία άνωθεν του γόνατος με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :

Επικαλυμμένη αυτοεκπτυσσόμενη ενδοπρόθεση αγγείων over the wire (OTW) από νιτινόλη (NiTi) εκλύουσα φαρμακευτική ουσία πακλιταξέλη για παρατεταμένη παρουσία και αποδέσμευση φαρμάκου σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Να διαθέτει σύστημα έκπτυξης μεγάλης ακρίβειας και μηδενικής μεταπήδησης της ενδοπρόθεσης κατά την έκπτυξή της αποτελούμενο από σύστημα τριών ομοαξονικών αυλών. και δυνατότητα αποδέσμευσης τόσο με μηχανισμό σκανδάλης (κοχλία) από τη λαβή του συστήματος όσο και με μοχλό (pull-back).Να είναι συμβατή με θηκάρι εισαγωγής 6F για όλα τα μεγέθη, οδηγό σύρμα 0,035”και διατίθεται σε κοντό (75cm) και μακρύ (130cm) μήκος φέροντα καθετήρα σε διαμέτρους 6mm και 7mm και μήκη 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm και 150mm.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους των συνεργατών της εταιρείας,

| Belitsi, Matina Matina.Belitsi@bsci.com CSD Manager I Tel: +30-210-9542371 Fax: +30-210-9542310 Mobile: +30-6978260932 336 Vouliagmenis Av. & 1 Griva Digeni Str., 173 42 AG. DIMITRIOS, GREECE |  |
| --- | --- |