From: Mimis Alichanidis [mailto:alichanidis@papoudis.gr] 
Sent: Friday, September 09, 2016 12:17 PM
To: promithion@sismanoglio.gr
Subject: Δημ. Διαβούλευση Τεχν. Προδ. για 4 Μόνιτορ της ΜΕΘ

Αξιότιμη κυρία Λουκίδου,
Με βάση το από 06/09/2016 έγγραφο σας με αρ. Πρωτ. 19672, για την Διενέργεια Δεύτερης Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών Σημείων Ασθενών για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου σας, και με γνώμονα την "διάθεση" ύπαρξης σοβαρού και κυρίως αξιόπιστου ανταγωνισμού, σας αποστέλλω τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας προκειμένου να λάβουμε μέρος στην επερχόμενη διαγωνιστική διαδικασία με μόνιτορ του Αμερικανικού Κατασκευαστικού Οίκου Spacelabs Healthcare Inc.

Οι παρατηρήσεις μας είναι οι κάτωθι:

- Προδιαγραφή #4: "οθόνη υψηλής ανάλυσης έγχρωμη τύπου TFT LCD touch screen (επαφής) διαστάσεων τουλάχιστον 15'' με δυνατότητα απεικόνισης το λιγότερο 7 κυματομορφών ταυτόχρονα" - εφόσον βάση της προδιαγραφής #1, ζητείται το μόνιτορ να είναι εύκολο στη μετακίνηση,  προτείνουμε την ακόλουθη αλλαγή "οθόνη υψηλής ανάλυσης έγχρωμη τύπου TFT LCD touch screen (επαφής) διαστάσεων τουλάχιστον 12'' με δυνατότητα απεικόνισης το λιγότερο 6 κυματομορφών ταυτόχρονα"

- Προδιαγραφή #5, A: "ταυτόχρονη απεικόνιση 7 κυματομορφών" όπως και παραπάνω προτείνουμε την αλλαγή σε "ταυτόχρονη απεικόνιση 6 κυματομορφών"

- Προδιαγραφή #9: "Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης ιστορικού (trend) τουλάχιστον 120 ώρες" - λόγω του ότι πρόκειται για μόνιτορ τα οποία θα συνδεθούν σε κεντρικό σύστημα παρακολούθησης, προτείνουμε την ακόλουθη αλλαγή "Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης ιστορικού (trend) τουλάχιστον 72 ώρες"

- Προδιαγραφή #11: "Να έχει τη δυνατότητα ανάκλησης του ΗΚΓραφήματος των τελευταίων 120 ωρών" - ομοίως με Προδιαγραφή #9, προτείνουμε την αλλαγή σε "Να έχει τη δυνατότητα ανάκλησης του ΗΚΓραφήματος των τελευταίων τουλάχιστον 72 ωρών"

- Προδιαγραφή #13: "Να διαθέτει τηλεχειριστήριο (remote controller) για εύκολη χρήση από απόσταση" - εφόσον πρόκειται για μόνιτορ τα οποία θα συνδέονται σε κεντρικό σύστημα παρακολούθησης, προτείνουμε την παράλειψη αυτής της προδιαγραφής ως πλεονάζουσα.

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Μίμης Αληχανίδης
Υπεύθυνος Πωλήσεων
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε."
Παν. Δεξιάς 3
54635
Θεσσαλονίκη

"