From: Dennis Kapatsoris [mailto:d.kapatsoris@mantzoros.gr] 
Sent: Thursday, April 06, 2017 3:52 PM
To: promithion@sismanoglio.gr
Cc: 'Claire Konstantellou'
Subject: 2η διαβουλευση Βιοχημικού

Αξιότιμοι Κύριοι

Στην διαβούλευση του Βιοχημικού τόσο στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο όσο και στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στα είδη αναφέρεται  το είδος « Εξετάσεις Αλλεργίας»  χωρίς ποσότητα .

Η εταιρεία μας όσο αφορά  τις εξετάσεις αλλεργίας θα σας πρότεινε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ

- Να είναι αναλυτής αυτόματος συγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για εξετάσεις αλλεργίας και συσχετιζόμενων αναλύσεων με την μέθοδο ELISA.

- Να είναι ενιαία μονάδα, δηλαδή να περιλαμβάνει σύστημα έκπλυσης, επώασης, φωτομέτρησης και την υπολογιστική μονάδα.

- Οι εξετάσεις να εκτελούνται πλήρως αυτοματοποιημένα από την εισαγωγή των δειγμάτων μέχρι την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Ο αναλυτής να εκτελεί αυτόματα τις αραιώσεις, τα πλυσίματα, τις επωάσεις και τις φωτομετρήσεις των δειγμάτων.

- Να εκτελεί τουλάχιστον 250 εξετάσεις αλλεργίας σε ένα κύκλο εργασίας

- Να εκτελεί α) Αλλεργία: Τοtal IgE και Specific IgE (μέσα στην ίδια ρουτίνα). Επίσης  να εκτελεί   Specific IgG4 και Specific IgG   έναντι μεγάλου αριθμού αλλεργιογόνων

- Να διαθέτει ανιχνευτές στάθμης όλων των αντιδραστηρίων, ορών, controls και standards.

- Να διαθέτει αυτόματα πλενόμενο μεταλλικό ρύγχος για τις αραιώσεις όλων των ορών και αντιδραστηρίων ώστε να επιτυγχάνεται χαμηλό κόστος αναλωσίμων.

- Να εκτελεί α) Αλλεργία: Τοtal IgE και Specific IgE (μέσα στην ίδια ρουτίνα) επιπλέον  Specific IgG4 και Specific IGG   εναντι μεγάλου αριθμού αλλεργιογόνων (απλών , μικτών φαρμάκων και ανασυνδιασμένα αλλεργιογόνα.)

- Να διαθέτει μεγάλο εύρος μέτρησης αλλεργιογόνων, τουλάχιστον 650 απλών ,καθώς και ομάδες αλλεργιογόνων (μικτά) και μεγάλο εύρος φαρμάκων και χημικών όπως και  ανασυνδιασμένα αλλεργιογόνα. . Να κατατεθεί κατάλογος των αλλεργιογόνων.

- Η καμπύλη βαθμονόμησης να έχει διάρκεια τουλάχιστον ένα μήνα ώστε να εξοικονομούνται αντιδραστήρια και χρόνος λειτουργίας.

- Ο αναλυτής να διαθέτει εξελιγμένο Η/Υ που να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, οθόνη και εκτυπωτή.

- Το λογισμικό του συστήματος να διαθέτει:

  - Πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων με δυνατότητα αρχειοθέτησης και αποθήκευσης.

  - Ποιοτικό Έλεγχο Q.C

  - Ειδικό  αρχείο δειγμάτων και αλλεργιογόνων που να ενημερώνεται αυτόματα για τις εκκρεμότητες αλλεργιογονων λόγω του πλήθους των αναλύσεων.

- Η εκτύπωση να γίνεται ανά ασθενή με πλήρη στοιχεία και με τις φυσιολογικές τιμές ανά εξέταση.

- Τα αντιδραστήρια αλλεργίας controls και standards να είναι του ίδιου οίκου με τον αναλυτή ώστε να είναι απόλυτα συμβατά και να εξασφαλίζεται η ποιότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Να επισυναφθεί βεβαίωση του οίκου κατασκευής του αναλυτή.

- Η μεθοδολογία των Specific IgE να βασίζεται σε αλλεργιογόνα σε  ενεργοποιημένη στερεά φάση κυτταρίνης για βέλτιστη αλληλεπίδραση αλλεργιογονων με την ειδική IgE του δείγματος.

- Τα αλλεργιογονα να  βρίσκονται σε κωδικοποιημένα  ατομικά σωληνάρια με διάλυμα συντήρησης   ώστε να εξασφαλίζεται ευκολία χειρισμού και μεγάλη διάρκεια ζωής

- Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσεως.

- Να κατατεθούν πιστοποιητικά ποιότητας ISO του Οίκου κατασκευής, CE και βεβαίωση InVitro.

- Όλες οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε έγγραφο υλικό, γραφικές παραστάσεις, δημοσιευμένη βιβλιογραφία, prospectus και κατάλληλα πιστοποιητικά.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ   ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

| Α/Α | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Specific IGE |  |
| 2 | Total IGE |  |
| 3 | Specific IGG |  |
| 4 | Specific IGG4 |  |

Για τις παραπάνω εξετάσεις  να προσφερθούν και όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και calibrators για την λειτουργίας τους πάνω στον προσφερόμενο αναλυτή .

Μετά τιμής

Αρης Μαντζώρος Α.Ε

Καπατσώρης Διονύσης

Προϊστάμενος Πωλήσεων