Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ/ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1. Συσκευή έγχυσης απλών διαλυμάτων/φαρμάκων κατασκευασμένη από πλαστικό απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (non DEHP) και LATEX (latex free).

2. Να παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ή διακεκομμένης χορήγησης δύο διαφορετικών διαλυμάτων σε διαφορετικούς ρυθμούς έγχυσης.

3. Να φέρει διατρητικό ρύγχος με φίλτρο και πώμα, κατάλληλο για περιέκτες γυάλινους ή πλαστικούς.

4. Να φέρει εύκαμπτο, διαφανή σταγονοθάλαμο, ολισθαίνον κλείστρο και πλάγια διακλάδωση τύπου Υ για επείγουσες χορηγήσεις.

5. Το μήκος της να είναι τουλάχιστον 2.10 μέτρα και να καταλήγει σε σύνδεση luer lock , με πώμα και αεραγωγό φίλτρο.

6. Να φέρει αεροπαγίδα για τη δέσμευση φυσαλίδων αέρα.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ

1 Συσκευή έγχυσης απλών διαλυμάτων / φαρμάκων κατασκευασμένη από πλαστικό απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (non DEHP) και LATEX (latex free).

2 Να παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ή διακεκομμένης χορήγησης δύο διαφορετικών διαλυμάτων σε διαφορετικούς ρυθμούς έγχυσης.

3 Να φέρει διατρητικό ρύγχος με φίλτρο και πώμα, κατάλληλο για περιέκτες γυάλινους ή πλαστικούς.

4 Να φέρει εύκαμπτο, διαφανή σταγονοθάλαμο, ολισθαίνον κλείστρο και πλάγια διακλάδωση τύπου Υ για επείγουσες χορηγήσεις.

5 Να φέρει ογκομετρικό κύλινδρο βαθμονομημένο ανά ml.

6 Το μήκος της να είναι τουλάχιστον 2.10 μέτρα και να καταλήγει σε σύνδεση luer lock , με πώμα και αεραγωγό φίλτρο.

7. Να φέρει αεροπαγίδα για τη δέσμευση φυσαλίδων αέρα.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΤΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ/ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ.

1. Συσκευή έγχυσης απλών διαλυμάτων / φαρμάκων κατασκευασμένη από πλαστικό απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (non DEHP) και LATEX (latex free).

2. Να παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ή διακεκομμένης χορήγησης δύο διαφορετικών διαλυμάτων σε διαφορετικούς ρυθμούς έγχυσης.

3. Να φέρει διατρητικό ρύγχος με φίλτρο και πώμα, κατάλληλο για περιέκτες γυάλινους ή πλαστικούς.

4. Να φέρει εύκαμπτο, διαφανή σταγονοθάλαμο, ολισθαίνον κλείστρο και πλάγια διακλάδωση τύπου Υ για επείγουσες χορηγήσεις.

5. Το μήκος της να είναι τουλάχιστον 2.10 μέτρα και να καταλήγει σε σύνδεση luer lock , με πώμα και αεραγωγό φίλτρο.

6. Να φέρει αεροπαγίδα για τη δέσμευση φυσαλίδων αέρα.

7. Να φέρει φίλτρο σε σειρά 0.2 μ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΙΤΡΩΔΩΝ/ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1. Συσκευή έγχυσης κατασκευασμένη από ειδικό αδιαφανές υλικό κατάλληλο για χορήγηση νιτρωδών/ φωτοευαίσθητων διαλυμάτων απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (non DEHP) και LATEX (latex free).

2. Να παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ή διακεκομμένης χορήγησης δύο διαφορετικών διαλυμάτων σε διαφορετικούς ρυθμούς έγχυσης.

3. Να φέρει διατρητικό ρύγχος με φίλτρο και πώμα, κατάλληλο για περιέκτες γυάλινους ή πλαστικούς.

4. Να φέρει εύκαμπτο, διαφανή σταγονοθάλαμο, ολισθαίνον κλείστρο και πλάγια διακλάδωση τύπου Υ για επείγουσες χορηγήσεις.

5. Το μήκος της να είναι τουλάχιστον 2.10 μέτρα και να καταλήγει σε σύνδεση luer lock , με

πώμα και αεραγωγό φίλτρο.

6. Να φέρει αεροπαγίδα για τη δέσμευση φυσαλίδων αέρα.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ/ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

1. Συσκευή έγχυσης απλών διαλυμάτων/φαρμάκων κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (non DEHP) και LATEX (latex free) για χορήγηση υγρών διαλυμάτων/ φαρμάκων.

2. Να παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης από δύο σύριγγες.

3. Να καταλήγει σε σύνδεση luer lock με πώμα και αεραγωγό φίλτρο και να φέρει κατάλληλες υποδοχές για την ασφαλή σύνδεση των συρίγγων.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

1. Συσκευή έγχυσης απλών διαλυμάτων / φαρμάκων κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (non DEHP) και LATEX (latex free) για χορήγηση αίματος και παραγώγων του.

2. Να φέρει δύο διατρητικά ρύγχη.

3. Να φέρει ογκομετρικό κύλινδρο με φίλτρο 170μ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν απαραίτητα και κατ’ ελάχιστον την παραπάνω ποικιλία αναλωσίμων.

Με τις συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης θα παραχωρηθούν ως συνοδός εξοπλισμός χωρίς καμία επιβάρυνση για το νοσοκομειο ογκομετρικές αντλίες εγχύσεως διπλής ταυτόχρονης χορήγησης.

Το Νοσοκομείο εκτός των αναλωσίμων συσκευών ενδοφλέβιας έγχυσης δε θα έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει τις αντλίες, σε περίπτωση βλάβης, εντελώς δωρεάν ως προς την εργασία και τα ανταλλακτικά και να τις αντικαθιστά με άλλες μέχρι το πέρας της επισκευής των.

ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο (να δηλωθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας), κατάλληλη για χορήγηση ενδοφλεβίων διαλυμάτων και παρεντερικής διατροφής.

2. Η αντλία να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με αυτονομία τουλάχιστον 6 ωρών.

3. Να είναι εύκολη στη χρήση της , μικρή σε όγκο και βάρος και να φέρει ενσωματωμένο σύστημα στήριξης σε στήλη ορού ή / και οριζόντια ράγα.

4. Οι οδηγίες προγραμματισμού , οι παράμετροι της έγχυσης και τα μηνύματα συναγερμών και προειδοποιήσεων να απεικονίζονται σε διαφορετικούς ρυθμούς έγχυσης.

5. Η αντλία να είναι ογκομετρική κατάλληλη για ταυτόχρονη συνεχή ή διακεκομμένη χορήγηση δύο διαφορετικών διαλυμάτων σε διαφορετικούς ρυθμούς έγχυσης.

6. Ο ρυθμός έγχυσης να ρυθμίζεται από 1-999ml/hr με διαβάθμιση 1ml/hr.

7. Η ακρίβεια χορήγησης να είναι ± 5%.

8. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια πίεσης.

9. Η αντλία να διαθέτει λειτουργία KVO, που ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης έγχυσης.

10. Η αντλία να διαθέτει όλους τους απαραίτητους συναγερμούς για την ασφαλή λειτουργία της τουλάχιστον για τις παρακάτω περιπτώσεις:

Ολοκλήρωση της έγχυσης

Άδειος περιέκτης

Φραγή της ροής

Αέρας στη γραμμή

Αποσύνδεση από το ρεύμα

Χαμηλή- άδεια μπαταρία

Τεχνικό πρόβλημα

11. Με ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά κλπ χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν στη τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα συνημμένα στη τεχνική προσφορά prospectus και εγχειρίδια του κατασκευαστή.

12. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους πιστοποιητικό ποιότητας ISO του κατασκευαστή και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια υλικού σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα από την αρμόδια αρχή της έδρας του κατασκευαστή και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

13. Η αντλία να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα, επίσημα μεταφρασμένο από τον κατασκευαστικό οίκο.

Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο και πιστοποιημένο με ISO τμήμα service (να κατατεθούν τα ονόματα των τεχνικών και τα πιστοποιητικά τους από τους κατασκευαστικούς οίκους καθώς και το ISO του τμήματος service).

Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

1.ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ

1. Να είναι κατασκευασμένη από PVC, απαλλαγμένο από φθαλικά άλατα (DEHP-free) και LATEX (latex free).

2. Να φέρει διαυγή, ευπίεστο, σταγονοθάλαμο με αεραγωγό. Ο αεραγωγός να φέρει υδρόφοβο μικροβιοκρατές φίλτρο, το οποίο θα διατηρεί τη ροή του υγρού ανεμπόδιστη και να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αέρα.

3. Να φέρει φίλτρο 15μ κατακράτησης μικροσωματιδίων.

4. Να φέρει ρυθμιστή ροής.

5. Να καταλήγει σε Luer Lock.

6. Να έχει μήκος τουλάχιστον 210cm.

7. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής.

2.ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΕΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΙΠΟΥΣ)

1. Να είναι κατασκευασμένη από PVC, απαλλαγμένο από φθαλικά άλατα (DEHP-free) και LATEX (latex free).

2. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χορήγηση από ασκό ή φιάλες.

3. Να φέρει διαυγή, ευπίεστο, σταγονοθάλαμο με αεραγωγό. Ο αεραγωγός να φέρει υδρόφοβο μικροβιοκρατές φίλτρο, το οποίο θα διατηρεί τη ροή του υγρού ανεμπόδιστη και να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αέρα.

4. Να φέρει φίλτρο 15μ κατακράτησης μικροσωματιδίων.

5. Να φέρει ρυθμιστή ροής.

6. Να καταλήγει σε Luer Lock.

7. Να έχει μήκος τουλάχιστον 210cm.

8. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής.

3.ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣΗ ΦΩΤΟΣΚΙΕΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

1. Να είναι κατασκευασμένη από PVC, απαλλαγμένο από φθαλικά άλατα (DEHP-free) και LATEX (latex free), με επικάλυψη ακτινοσκιερού υλικού για χορήγηση φωτοευαίσθητων διαλυμάτων.

2. Να φέρει διαυγή, ευπίεστο, σταγονοθάλαμο με αεραγωγό. Ο αεραγωγός να φέρει υδρόφοβο μικροβιοκρατές φίλτρο, το οποίο θα διατηρεί τη ροή του υγρού ανεμπόδιστη και να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αέρα.

3. Να φέρει φίλτρο 15μ κατακράτησης μικροσωματιδίων,

4. Να φέρει ρυθμιστή ροής,

5. Να καταλήγει σε Luer Lock.

6. Να έχει μήκος τουλάχιστον 210cm.

7. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν απαραίτητα και κατ’ ελάχιστον την παραπάνω ποικιλία αναλώσιμων.

Με τις συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης θα παραχωρηθούν ως συνοδός εξοπλισμός χωρίς καμία επιβάρυνση για το νοσοκομείο ογκομετρικές αντλίες εγχύσεως.

Το Νοσοκομείο εκτός των αναλωσίμων συσκευών ενδοφλέβιας έγχυσης δε θα έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει τις αντλίες, σε περίπτωση βλάβης, εντελώς δωρεάν ως προς την εργασία και τα ανταλλακτικά και να τις αντικαθιστά με άλλες μέχρι το πέρας της επισκευής των.

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

1. Συσκευή φορητή, μικρών διαστάσεων και βάρους (περί τα 500 gr).

2. Όλα τα μηνύματα και οι παράμετροι της έγχυσης, να απεικονίζονται με ευδιάκριτο τρόπο σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

3. Η συσκευή να είναι εύκολη στη χρήση της, με μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα.

4. Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ρυθμός έγχυσης :1-999ml /hr σε διαβάθμιση του 1ml/hr και 0,1-99,9 ml/hr σε διαβάθμιση του 0,1 ml/hr

Όριο όγκου : 1-9999 ml σε διαβάθμιση του 1 ml και 0,1-999,9 σε διαβάθμιση του 0,1 ml.

Ακρίβεια έγχυσης :± 2,5%.

5. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια πίεσης, με δυνατότητα ψηφιακής ένδειξης των τιμών.

6. Να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προγράμματα έγχυσης:

Συνεχής έγχυση με προγραμματισμό της ροής (ml/hr)

Συνεχής έγχυση με προγραμματισμό του όγκου και του χρόνου χορήγησης

Χορήγηση υπό μορφή Bolus με δυνατότητα χορήγησης καθ’όλη τη διάρκεια της έγχυσης, χωρίς να διακόπτεται η ροή.

7. Να διαθέτει λειτουργία διατήρησης του αγγείου ανοικτού (KV0), με ρυθμό έγχυσης 0-20 ml/hr τουλάχιστον, ρυθμιζόμενο και με δυνατότητα αφαίρεσης της λειτουργίας αυτής.

8. Κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία η συσκευή να λαμβάνει χώρα διαγνωστικό τεστ ελέγχου της λειτουργίας της. Επίσης η λειτουργία της να ελέγχεται συνεχώς , καθ’όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, από σύστημα ελέγχου και εντοπισμού προβλημάτων. Σε κάθε πρόβλημα που θα διαπιστώνεται να ενεργοποιείται οπτικός και ηχητικός συναγερμός ή προειδοποίηση. Να διαθέτει πολλών τύπων συναγερμών και προειδοποιήσεων, οι οποίοι να αναφερθούν. Σε αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον

i. Κενή φιάλη ορού

ii. Ολοκλήρωση της έγχυσης

iii. Φραγή της ροής

iv. Φραγή του άνω σκέλους της γραμμής έγχυσης

v. Αέρας στη γραμμή έγχυσης

vi. Θύρα ανοικτή

vii. Χαμηλή και εξαντλημένη μπαταρία

viii. Τεχνικό σφάλμα κλπ.

9. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από την ελεύθερη ροή (να αναφερθεί και να περιγραφεί προκειμένου να αξιολογηθεί)

10. Να διαθέτει σύστημα προστασίας των τοποθετημένων παραμέτρων από παρέμβαση αναρμόδιου προσώπου

11. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου πόλης 220 V/ 50Hz και να τροφοδοτείται μέσω εύκαμπτου

τριπολικού καλωδίου τύπου σούκου.

12. Να φέρει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ικανή για αυτόνομη λειτουργία της συσκευής για τουλάχιστον 24 ώρες σε ροή 125 ml/hr.

13. Στην οθόνη της συσκευής να απεικονίζονται συνεχώς κατά την έγχυση τουλάχιστον οι εξής ενδείξεις:

Ρυθμός έγχυσης

Πρόγραμμα λειτουργίας

Όγκος που εγχύθηκε ή υπολείπεται

Διάρκεια έγχυσης

14. Να φέρει ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και σύστημα ανάρτησης σε στατώ ορού και οριζόντιες ράγες.

15. Να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής και τοποθέτησης της σε στατώ πολλαπλών αντλιών τουλάχιστον 3 θέσεων, το οποίο να δέχεται ιδίου τύπου αντλίες, να επιτρέπει την τροφοδοσία των αντλιών μέσω ενός καλωδίου τροφοδοσίας και να δίνει τη δυνατότητα ανεξάρτητης προσθήκης ή αφαίρεσης της κάθε αντλίας.

16. Να λειτουργεί απαραίτητα με ποικιλία αναλώσιμων συσκευών έγχυσης για διάφορες εφαρμογές (έγχυση ορών, λίπους, φωτοευαίσθητων διαλυμάτων, κλπ.)

17. Τα τεχνικά κλπ. xαρακτηριστικά που θα αναφερθούν στη τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης, θα πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα συνημμένα στη τεχνική προσφορά prospectus και εγχειρίδια του κατασκευαστή.

18. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO του κατασκευαστή και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια υλικού σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα από την αρμόδια αρχή της έδρας του κατασκευαστή και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

19. Η αντλία να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα, επίσημα μεταφρασμένο από τον κατασκευαστικό οίκο.

Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο και πιστοποιημένο με ISO τμήμα service (να κατατεθούν τα ονόματα των τεχνικών και τα πιστοποιητικά τους από τους κατασκευαστικούς οίκους καθώς και το ISO του τμήματος service).

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

1.ΣΥΡΙΓΓΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1. Να είναι κατασκευασμένη από άριστη ποιότητα πλαστικού.

2. Χωρητικότητας 50/60ml.

3. Να φέρει κεντρικό luer lock μπεκ.

4. Να είναι συμβατή με τις προσφερόμενες αντλίες τύπου σύριγγας.

5. Να συνοδεύεται από προέκταση χορήγησης 145 cm.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ

1 . Συσκευή φορητή, μικρών διαστάσεων και βάρους ( μικρότερου των 2,00 Kgr).

2. Όλα τα μηνύματα και οι παράμετροι της έγχυσης, να απεικονίζονται με ευδιάκριτο τρόπο σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

3. Η συσκευή να είναι εύκολη στη χρήση της.

4. Να λειτουργεί με σύριγγες των 5, 10, 20 και 50/60 ml.

5. Η σύριγγα με το έμβολό της σε πλήρη έκταση πρέπει να είναι προστατευμένη και αν είναι δυνατόν να προσαρμόζεται στο κατώτερο τμήμα της αντλίας, για καλύτερη προστασία από εισροή υγρών σε περίπτωση διαρροή της σύριγγας.

6. Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Ρυθμός έγχυσης: 0,1-1500ml/hr σε διαβάθμιση του 0,1 ml/hr σε όλο το εύρος των τιμών.

Όριο όγκου : 0,1-99,9ml σε διαβάθμιση του 0,1ml σε όλο το εύρος των τιμών.

Ακρίβεια έγχυσης ±2%

8. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια πίεσης, με δυνατότητα ψηφιακής ένδειξης των τιμών.

9. Να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προγράμματα έγχυσης:

Συνεχής έγχυση με προγραμματισμό της ροής (ml/hr).

Συνεχής έγχυση με προγραμματισμό του όγκου και του χρόνου χορήγησης.

Χορήγηση υπό μορφή Bolus με δυνατότητα χορήγησης καθ’όλη τη διάρκεια της έγχυσης, χωρίς να διακόπτεται η ροή.

10. Να διαθέτει λειτουργία διατήρησης του αγγείου ανοικτού (KV0), με ρυθμό έγχυσης 0-20 ml/hr τουλάχιστον, ρυθμιζόμενο.

11. Κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία η συσκευή να λαμβάνει χώρα διαγνωστικό τεστ ελέγχου της λειτουργίας της. Επίσης η λειτουργία της να ελέγχεται συνεχώς , καθ’όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, από σύστημα ελέγχου και εντοπισμού προβλημάτων. Σε κάθε πρόβλημα που θα διαπιστώνεται να ενεργοποιείται οπτικός και ηχητικός συναγερμός ή προειδοποίηση. Να διαθέτει πολλών τύπων συναγερμών και προειδοποιήσεων, οι οποίοι να αναφερθούν. Σε αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον:

i. Κενή σύριγγα

ii. Ολοκλήρωση της έγχυσης

iii. Φραγή της ροής

v. Αέρας στη γραμμή έγχυσης

vii. Χαμηλή και εξαντλημένη μπαταρία

viii. Τεχνικό σφάλμα κλπ.

12. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης εκτόνωσης της αυξημένης πίεσης στη σύριγγα σε περίπτωση φραγής της ροής

13. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου πόλης 220 V/ 50Hz και να τροφοδοτείται μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου τύπου σούκου.

14. Να φέρει επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον τουλάχιστον 7 ωρών σε ταχύτητα 5 ml/hr.

15. Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και σύστημα ανάρτησης σε στατώ ορών ή οριζόντιες ράγες.

16. Να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής και τοποθέτησης της σε στατώ πολλαπλών αντλιών (rack) τουλάχιστον 4 θέσεων, το οποίο να δέχεται ιδίου τύπου αντλίες σύριγγας, να επιτρέπει την τροφοδοσία των αντλιών μέσω ενός καλωδίου τροφοδοσίας και να δίνει τη δυνατότητα ανεξάρτητης προσθήκης ή αφαίρεσης της κάθε αντλίας

17. Με ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά κλπ χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν στη τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης, θα πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα συνημμένα στη τεχνική προσφορά prospectus και εγχειρίδια του κατασκευαστή.

18. Η αντλία να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα, επίσημα μεταφρασμένο από τον κατασκευαστικό οίκο.

Με τις συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης θα παραχωρηθούν ως συνοδός εξοπλισμός χωρίς καμία επιβάρυνση για το νοσοκομείο αντλίες σύριγγας.

Το Νοσοκομείο εκτός των αναλωσίμων συσκευών ενδοφλέβιας έγχυσης δε θα έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει τις αντλίες, σε περίπτωση βλάβης, εντελώς δωρεάν ως προς την εργασία και τα ανταλλακτικά και να τις αντικαθιστά με άλλες μέχρι το πέρας της επισκευής των.

Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο και πιστοποιημένο με ISO τμήμα service (να κατατεθούν τα ονόματα των τεχνικών και τα πιστοποιητικά τους από τους κατασκευαστικούς οίκους καθώς και το ISO του τμήματος service).

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΛΓΗΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

1. Να είναι κατασκευασμένη από PVC, απαλλαγμένο από φθαλικά άλατα (DEHP-free) και LATEX (latex free).

2. Να καταλήγει σε Luer Lock.

3. Να έχει μήκος τουλάχιστον 250cm.

4. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής.

5. Διάρκεια παραμονής του σετ έως 96 ώρες.

2. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

1. Να είναι κατασκευασμένη από PVC, απαλλαγμένο από φθαλικά άλατα (DEHP-free) και LATEX (latex free).

1. Να είναι κατασκευασμένη από PVC, απαλλαγμένο από φθαλικά άλατα (DEHP-free) και LATEX (latex free).

2. Να καταλήγει σε Luer Lock.

3. Να έχει μήκος τουλάχιστον 250cm.

4. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή της ελεύθερης ροής.

5. Διάρκεια παραμονής του σετ έως 96 ώρες.

6. Να φέρει κίτρινη γράμμωση.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν απαραίτητα και κατ’ ελάχιστον την παραπάνω ποικιλία αναλώσιμων.

Με τις συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης θα παραχωρηθούν ως συνοδός εξοπλισμός χωρίς καμία επιβάρυνση για το νοσοκομείο ογκομετρικές αντλίες εγχύσεως.

Το Νοσοκομείο εκτός των αναλωσίμων συσκευών ενδοφλέβιας έγχυσης δε θα έχει καμία άλλη οικονομική υποχρέωση και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει τις αντλίες, σε περίπτωση βλάβης, εντελώς δωρεάν ως προς την εργασία και τα ανταλλακτικά και να τις αντικαθιστά με άλλες μέχρι το πέρας της επισκευής των.

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΩΣ

1. Συσκευή φορητή, μικρών διαστάσεων και βάρους (περί τα 500 gr).

2. Όλα τα μηνύματα και οι παράμετροι της έγχυσης, να απεικονίζονται με ευδιάκριτο τρόπο σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

3. Η συσκευή να είναι εύκολη στη χρήση της.

4. Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ρυθμός έγχυσης :1-999ml /hr σε διαβάθμιση του 1ml/hr και 0,1-99,9 ml/hr σε διαβάθμιση του 0,1 ml/hr

Όριο όγκου : 1-9999 ml σε διαβάθμιση του 1 ml και 0,1-999,9 σε διαβάθμιση του 0,1 ml.

Ακρίβεια έγχυσης :± 2,5%.

5. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια πίεσης, με δυνατότητα ψηφιακής ένδειξης των τιμών.

6. Να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προγράμματα έγχυσης:

PCA

EPIDURAL (PCEA + ΙΝΤΕΡΜΙΤΤΙΕΝΤ)

7. Να διαθέτει λειτουργία διατήρησης του αγγείου ανοικτού (KV0), ρυθμιζόμενο και με δυνατότητα αφαίρεσης της λειτουργίας αυτής.

8. Κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία η συσκευή να λαμβάνει χώρα διαγνωστικό τεστ ελέγχου της λειτουργίας της. Επίσης η λειτουργία της να ελέγχεται συνεχώς , καθ’όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, από σύστημα ελέγχου και εντοπισμού προβλημάτων. Σε κάθε πρόβλημα που θα διαπιστώνεται να ενεργοποιείται οπτικός και ηχητικός συναγερμός ή προειδοποίηση. Να διαθέτει πολλών τύπων συναγερμών και προειδοποιήσεων, οι οποίοι να αναφερθούν. Σε αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον

i. Κενή φιάλη ορού

ii. Ολοκλήρωση της έγχυσης

iii. Φραγή της ροής

v. Αέρας στη γραμμή έγχυσης

vi. Θύρα ανοικτή

vii. Χαμηλή και εξαντλημένη μπαταρία

viii. Τεχνικό σφάλμα κλπ.

9. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από την ελεύθερη ροή (να αναφερθεί και να περιγραφεί προκειμένου να αξιολογηθεί)

10. Να διαθέτει σύστημα προστασίας των τοποθετημένων παραμέτρων από παρέμβαση αναρμόδιου προσώπου.

11. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου πόλης 220 V/ 50Hz και να τροφοδοτείται μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου τύπου σούκου.

12. Να φέρει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ικανή για αυτόνομη λειτουργία της συσκευής για τουλάχιστον 24 ώρες σε ροή 125 ml/hr.

13. Στην οθόνη της συσκευής να απεικονίζονται συνεχώς κατά την έγχυση τουλάχιστον οι εξής ενδείξεις:

Ρυθμός έγχυσης

Πρόγραμμα λειτουργίας

Όγκος που εγχύθηκε ή υπολείπεται

Διάρκεια έγχυσης

14. Να φέρει ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και σύστημα ανάρτησης σε στατώ ορού.

15. Η αντλία να συνοδεύεται από bolus handle και θήκη μεταφοράς από τον ασθενή.

16. Τα τεχνικά κλπ. xαρακτηριστικά που θα αναφερθούν στη τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης, θα πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα συνημμένα στη τεχνική προσφορά prospectus και εγχειρίδια του κατασκευαστή.

17. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO του κατασκευαστή και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια υλικού σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα από την αρμόδια αρχή της έδρας του κατασκευαστή και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

18. Η αντλία να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα, επίσημα μεταφρασμένο από τον κατασκευαστικό οίκο.

Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο και πιστοποιημένο με ISO τμήμα service (να κατατεθούν τα ονόματα των τεχνικών και τα πιστοποιητικά τους από τους κατασκευαστικούς οίκους καθώς και το ISO του τμήματος service).