ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΔΑΦΝΟΥΛΗ ΚYΡΙΑΚΗ

ΤΛΕΦΩΝΟ : 210-80.39.394

FAX            : 210-61.37.323

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ9/10

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ANAΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη

Α. Τις διατάξεις των Νόμων : 2286/95 , 3329/05 , 3580/07 , 3846/10,

3687/10

Β. Του Π.Δ. 118/07

Γ. Της με α.π.  4516/25.05.2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Νο1 της ΕΠΥ περί

«οδηγιών για διεκπεραίωση αιτημάτων των Φορέων , μετά από την

ισχύ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας

(Π.Π.Υ.Υ 2010)

Δ. Την υπ΄ αριθμ. 14/05.10.2010 Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης

διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια

«ANAΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με τις συνημμένες εγκεκριμένες από την ΕΠΥ τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Δ/ξης και αναλογούν στο 1/3 της εγκεκριμένης  ετήσιας προϋπολογισθείσης δαπάνης και κατανάλωσης από  τον αντίστοιχο κωδικό του Π.Π.Υ.Υ 2010.

Η διαδικασία  θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ενώπιον επιτροπής που έχει ορισθεί με την 21565/12.10.10 Απόφαση Διοικητή  στις 15.11.2010 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10.00 π.μ.  Λήξη κατάθεσης προσφορών στις 12.11.2010 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 2.00 μ.μ.

Η τιμή θα δοθεί με ελεύθερη παράδοση μέχρι και των αποθηκών του Νοσοκομείου σε ευρώ.

Στη προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ.

Oι κρατήσεις είναι οι εξής :

α) 1,536% υπέρ ΜΤΠΥ.

β)  4% προκαταβολή φόρου (8% για παροχή υπηρεσιών)

γ) 0,25% (Ν. 4010) και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

δ) Ταμείο Αρωγής 0,30% και επί αυτού χαρτόσημο 2,4%

ε) ΓΓΚΠ 0,10% και επί αυτού χαρτόσημο 1,2%

στ) δύο τοις χιλίοις 2ο/οο Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 7

ζ) δύο τοις εκατό 2%  Ν. 3580/2007 ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε σχετικό στοιχείο  με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφορικά έντυπα (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARΚ & ISO)  και να υποβάλλουν υποχρεωτικά δείγμα του προσφερόμενου είδους.

- Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους (υποφάκελοι) και οι δύο μέσα σε ένα σφραγισμένο –επίσης- φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (κύριος φάκελος). Ο κύριος φάκελος που θα συνοδεύεται από τα δείγματα θα κατατίθεται υποχρεωτικά (ανεξάρτητα από τον τρόπο της αποστολής τους) στη Γραμματεία του Νοσοκομείου και θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία τουλάχιστον της προηγουμένης από την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης και η οποία αναφέρεται στην αρχή της διακήρυξης ως «λήξη κατάθεσης προσφορών». Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα ως «λήξη κατάθεσης» ημερομηνία , δεν θα γίνονται δεκτές. Υποχρεωτικά δε , επί ποινή απόρριψης , οι προσφορές θα κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

- Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης , να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα άλλα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.3867/2010). Οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των τιμών της υπεύθυνης δήλωσης απαγορεύεται να γίνονται δεκτές.

- Η Υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου μετά την τεχνική αξιολόγηση , θα επεξεργασθούν και θα συγκρίνουν τις κατατιθέμενες  οικονομικές προσφορές (για τις εταιρείες που είναι εντός τεχνικών προδιαγραφών) , λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις επικρατούσες τιμές του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ .

5.H προσφερόμενη τιμή να δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά , αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απόρριψης τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη. Υποχρεωτική είναι και η κατάθεση κωδικού τιμολόγησης ανά προσφερόμενο είδος, αναγράφοντας οπωσδήποτε  τον αύξοντα αριθμό του είδους , όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη Δ/ξη.

6.Οι μειοδότες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία θα προμηθεύουν το Νοσοκομείο με υλικά για ένα τετράμηνο με δυνατότητα παράτασης της Σύμβασης Διαπραγμάτευσης , η οποία θα ακυρωθεί αυτόματα με την υπογραφή της Σύμβασης του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού (Π.Π.Υ.Υ 2010).

Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ.8&9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από  το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ»

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ |  | 90 |  |
| 2 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ |  | 35 |  |
| 3 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΡΜΑ |  | 35 |  |
| 4 | ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΧΕΙΡ-ΟΥ |  | 350 |  |
| 5 | ## ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ## ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΚΛΙΠΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ |  | 270 200 |  |
| 6 | ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 10cm ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 15cm ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 25cm |  | 15 40 8 |  |
| 7 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ¾ |  | 1.400 |  |
| 8 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ¾ |  | 85 |  |
| 9 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑ 50Χ50 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑ 75Χ75 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑ 100Χ100 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑ 100Χ140 |  | 10.000 6.700 5.000 6.700 |  |
| 10 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ |  | 700 |  |
| 11 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) |  | 350 |  |
| 12 | ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ BOWIE – DISK |  | 100 |  |
| 13 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10Χ20, 5Χ7, 5Χ35 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ |  | 500 20 8 |  |
| 14 | ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ |  | 700 |  |
| 15 | ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ |  | 20.000 |  |
| 16 | ΛΑΒΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ |  | 1.400 |  |
| 17 | ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΑΡΤΙΝΑ) ΓΙΑ CONTAINERES ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ |  | 2.350 |  |
| 18 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ |  | 2.000 |  |
| 19 | ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ |  | 16.000 |  |

1. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ

- Να μην είναι τοξικός και να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις

- Να έχει διαστάσεις 30 ±5Χ80±10 και για παρεγχυματικά όργανα 70±10Χ50±5Χ10±2.

- Να είναι απορροφήσιμος κατά το χρόνο δράσης του.

- Να χρησιμοποιείται σε ανοικτή και λαπαροσκοπική χειρουργική

- Να αποβάλλεται σε 1-2 ώρες.

2. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ

- Να είναι αποστειρωμένο σε διπλή συσκευασία

- Να είναι περίπου 2-3 γρ. η ταμπλέτα

- Να εχει CE MARK

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΡΜΑ

- Να είναι αποστειρωμένο σε διπλή συσκευασία

- Να είναι εύκαμπτο και ανθεκτικό

- Να έχει CE MARK

4. ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΧΕΙΡ-ΟΥ

- Να είναι από συνθετικά ή βαμβκερά υλικά

- Να είναι σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία

- Να εχει CE MARK

- Να έχει διαστάσεις 3mm Χ 70 και 6mm  Χ 70

## 5. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ- ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΚΛΙΠΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα συρραπτικά:

- Να είναι εύκολα στη χρήση

- Να είναι αποστειρωμένα μιας χρήσης

- Να έχουν ενσωματωμένα 12,35 κλιπς και 55κλιπς μεγάλου μεγέθους

- Να έχουν CE MARK

- Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης στο καθένα ξεχωριστά

- Να μπαίνουν σταθερά τα κλιπς και να μην ανοίγουν μετά την τοποθέτησή τους.

Οι εξολκείς:

- Να είναι αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.

- Να δύναται να αφαιρούν όλων των ειδών τα κλιπς δέρματος ανεξάρτητα από την εταιρεία κατασκευής του συρραπτικού.

- Nα ληφθεί υπόψιν η παράλληλη προσφορά εξολκέων και συρραπτικών δέρματος από την ίδια εταιρεία αν η τιμή είναι συμφέρουσα.

- Σε περίπτωση που η προμήθεια συρραπτικών και εξολκέων γίνει από την ίδια εταιρεία να παρέχονται σε διαφορετική αποστειρωμένη ατομική συσκευασία.

6. ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ

- Να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

- Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό οι οποίοι να βρίσκονται μεταξύ τους σε απόσταση μικρότερη από 15cm.

- Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί χωρίς να σκίζεται το χαρτί εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα.

- Οι μάρτυρες να έχουν έντονη χρωματική μεταβολή και να είναι τοποθετημένοι στην μπροστινή πλευρά του ρολού.

- Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική

- Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μη συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό.

- Η πλαστική συγκολλητική επιφάνεια να είναι μεγίστης αντοχής ώστε να μην ανοίγει στην πίεση του βάρους των εργαλείων.

- Να έχει πολλαπλή θερμοσυγκόλληση πλάτους >10mm ανθεκτική σε συνθήκες κλιβάνου.

- Να προσφέρεται σε μεγέθη:

7. ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ¾

- Να είναι εξωτερικής χρήσης αυτοκόλλητες με ένδειξη αποστείρωσης στον ατμό.

- Να διαθέτει δείκτη με ρίγες που να αλλάζει χρώμα σε όλο το μήκος της ρίγας.

- Η κόλλα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση και σε ύφασμα και σε χαρτί.

- Να φέρει σήμανση με τα στοιχεία παραγωγής του και να είναι ατομικά συσκευασμένος.

8. ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΛΕΣ   ¾

- Να είναι εξωτερικής χρήσης αυτοκόλλητη ταινία.

- Η κόλλα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση και σε ύφασμα και σε χαρτί.

- Η αυτοκόλλητη πλευρά να είναι καλής ποιότητας, ώστε να μην ξεκολλά εύκολα, κυρίως μετά την αποστείρωση και να μην αφήνει υπολλείμματα κόλλας πάνω στο ύφασμα.

9. ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑ

- Να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές.

- Να είναι από non-woven, συνθετικό υλικό.

- Nα είναι κατάλληλο για συσκευασία βαρέων αντικειμένων.

- Να είναι ανθεκτικό και μαλακό

- Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση

- Να είναι υδατοαπωθητικό.

- Να είναι πορώδες και να μη διαπερνάται από βακτηρίδια.

- Να συμπεριφέρεται σαν ύφασμα

- Να επιτρέπει την είσοδο του ατμού και την έξοδο του αέρος.

- Να είναι υποαλλεργικό και μη τοξικό.

- Κατά το άνοιγμα του πακέτου, να μην επανέρχονται οι γωνίες προς τα πάνω με αποτέλεσμα να καταργείται ή αποστείρωση.

- Να διαθέτει CE MARK.

- Να προσφέρεται σε διαστάσεις.

10. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ

- Να λαμβάνουν υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους τις αποστείρωσης (παρουσία αέρος, θερμοκρασία, σχετική υγρασία)

- Να έχουν τυπωμένο το χρώμα αλλαγής (χρώμα αναφοράς)

- Να έχουν απότομη μεταβολή χρώματος.

- Να υπάρχουν τυπωμένα στη συσκευασία τα στοιχεία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ

(ΑΜΠΟΥΛΕΣ)

- Να ελέγχει την καταστροφή των βλαστικών μορφών των σπόρων.

- Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης συγκεκριμένων βλαβών του κλιβάνου καθώς και τις παραμέτρους κλιβανισμού αποστείρωσης στον ατμό.

12. ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ BOWIE – DISK

- Έτοιμο πλήρης τεστ ΒOWIE – DISK.

- Να έχει έντονη μεταβολή χρώματος.

- Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία.

- Να ελέγχει όλες τις παραμέτρους κλιβανισμού στον ατμό (χρόνος θερμοκρασία, υγρασία και παρουσία αέρος)

- Να συνοδεύεται με μεγάλο πίνακα διαγνωστικών σφαλμάτων.

- Να πληρεί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες..

ΤΕΜ. 300

13. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ

- Η αιμοστατική γάζα να είναι από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη.

- Να είναι απορροφήσιμη.

- Να επιφέρει τοπική αιμόσταση μικρών αγγείων στις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις.

- Να απορροφάται γρήγορα σε 7 – 14 ημέρες αν παραμείνει in situ.

- Να έχει ελάχιστη παρεμβολή στη διαδικασία επούλωσης.

- Να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα.

- Να μην χρειάζεται να παραμείνει στο τραύμα περισσότερο από 15 λεπτά.

- Να έχει βακτηριοστατική δράση έναντι των κλινικά σημαντικότερων βακτηριδίων.

- Να μπορεί να περνάει από τα τροκάρ και να ελέγχει την αιμορραγία.

- Να είναι εύχρηστη και εύπλαστη.

- Να έχει CE Mark.

- Να ελέγχει την αιμορραγία σε 2-8 λεπτά.

- Να διατίθεται σε αποστειρωμένη διπλή ατομική συσκευασία στις εξής διαστάσεις: 10X20cm, 5x7cm,   5Χ35cm.

Β. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ

- Απορροφήσιμο αιμοστατικό από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη

- Να δύναται να διαχωριστεί σε πολλαπλά  λεπτά στρώματα ή να χρησιμοποιηθεί εφάπαξ.

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαθερμία ακόμα και πάνω από τα τοποθετημένα στρώματα.

- Να έχει ινώδη μορφή και να παρέχει ελεύθερο οπτικό πεδίο.

- Να είναι εύχρηστο και εύπλαστο.

- Να χρεώνεται ατομικά στον άρρωστο.

- Να διατίθεται σε διάσταση 10Χ10 περίπου.

Γ. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ

-Αιμοστατικό gel  θρομβίνης για επίσχεση όλων των διεγχειρητικών αιμορραγιών (διάχυτες έως και μεγάλες αρτηριακές αιμορραγίες.)

-Να έχει CE MARK

-Να γίνεται ατομική χρέωση.

## 14. ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ

- Να είναι κατασκευασμένες από υλικό αντοχής.

- Οι λεπίδες να κόβουν τους ιστούς εύκολα καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης.

- Να προσφέρονται όλα τα νούμερα 10,11,12,15,20,21,22,24

- Να έχουν εύχρηστη λαβή

## 15. ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ

- Να είναι κατασκευασμένες από υλικό αντοχής.

- Οι λεπίδες να κόβουν τους ιστούς εύκολα καθ΄ όλη τη διάρκεια της επέμβασης.

- Να προσφέρονται όλα τα νούμερα 10,11,12,15,20,21, 22,24

## 16. ΛΑΒΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Στυλό χειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης κατάλληλο για κοπή και αιμόσταση.

- Να έχουν μεγάλου μήκους καλώδιο (περίπου 5 μέτρων ) το οποίο να εφαρμόζει καλά στη διαθερμία.

- Να έχουν δύο ευδιάκριτους διακόπτες ένα  δια κάψιμο ιστών και ένα για κόψιμο οι οποίοι να είναι αντοχής.

- Να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτροδίων σε τύπους μπίλιας, λεπίδας και βελόνης.

17. ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΑΡΤΙΝΑ) ΓΙΑ CONTAINERES ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

18. ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Σωλήνας αναρρόφησης 3,5 μέτρων περίπου και πάχους 6mm ενιαίας  διαμέτρου με τοιχώματα μεγάλου πάχους με ραβδώσεις που να αποτρέπουν το τσάκισμα ακόμη και σε πολύ υψηλές πιέσεις με ειδικούς συνδέσμους στα άκρα του που να προσφέρουν ασφαλή σύνδεση με κάθε συσκευή.

Να προσφέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.

19. ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

- Να είναι υδρόφιλη, από υλικό non-woven, απαλή και να μην κολλά στο τραύμα.

- Να επιτρέπει την είσοδο του αέρα αλλά να αποτελεί φράγμα κατά των μικροβίων.

- Να έχει σχισμή 5 cm στη μέση για να εισάγεται στο τραχειοστόμιο.

- Να έχει διάσταση 10Χ10 cm.

- Nα φέρει ατομική αποστειρωμένη συσκευασία σε φακελάκι των δυο τεμαχίων.

- Να διαθέτει CE MARK